## Test 6
Sample Num | Hours | Date | Time | ADC Value | Voltage | Uncalibrated Resistance | Uncalibrated Temp (°C) | Calibrated Temp (°C) | Calibrated Temp (°F) | SBE56 Temp
1 | 0.0027778 | 4/15/2015 | 15:23:38 | 1445 | 0.090313 | 10922.6447 | 22.9245 | 22.8382 | 73.1088 | 22.6271 | Nominal Steinhart-hart Values |  |  | Calibration Steinhart-hart Values
2 | 0.0055556 | 4/15/2015 | 15:24:8 | 1404 | 0.08775 | 10895.294 | 22.9811 | 22.8943 | 73.2097 | 22.7602 | (Based on Thermistor R-T Chart) |  |  | (Calculated with Regression Analysis)
3 | 0.0083333 | 4/15/2015 | 15:24:38 | 1370 | 0.085625 | 10872.667 | 23.0279 | 22.9408 | 73.2934 | 23.0406 |  | (°C) | Resistance | AA | 0.0012124
4 | 0.011111 | 4/15/2015 | 15:25:8 | 1334 | 0.083375 | 10848.7625 | 23.0776 | 22.99 | 73.382 | 22.9897 |  | -3 | 38115.02 | BB | 0.00051086
5 | 0.013889 | 4/15/2015 | 15:25:38 | 1296 | 0.081 | 10823.5892 | 23.13 | 23.042 | 73.4755 | 23.1626 |  | 15.55 | 15315.37 | CC | 1.5647e-06
6 | 0.016667 | 4/15/2015 | 15:26:8 | 1242 | 0.077625 | 10787.9211 | 23.2046 | 23.1158 | 73.6085 | 23.267 |  | 37.8 | 5822
7 | 0.019444 | 4/15/2015 | 15:26:38 | 1162 | 0.072625 | 10735.3034 | 23.315 | 23.2253 | 73.8056 | 23.5806
8 | 0.022222 | 4/15/2015 | 15:27:8 | 1076 | 0.06725 | 10679.0357 | 23.4338 | 23.3431 | 74.0175 | 23.8834 |  | A | 0.0011264
9 | 0.025 | 4/15/2015 | 15:27:38 | 992 | 0.062 | 10624.3706 | 23.5499 | 23.4581 | 74.2246 | 24.2813 |  | B | 0.00023456
10 | 0.027778 | 4/15/2015 | 15:28:8 | 913 | 0.057063 | 10573.2224 | 23.6591 | 23.5664 | 74.4195 | 24.1862 |  | C | 8.6096e-08
11 | 0.030556 | 4/15/2015 | 15:28:38 | 842 | 0.052625 | 10527.4698 | 23.7574 | 23.6637 | 74.5947 | 24.074
12 | 0.033333 | 4/15/2015 | 15:29:8 | 783 | 0.048938 | 10489.6045 | 23.839 | 23.7446 | 74.7403 | 24.0942 | Bridge Resistor Values
13 | 0.036111 | 4/15/2015 | 15:29:38 | 735 | 0.045937 | 10458.9018 | 23.9055 | 23.8105 | 74.8589 | 24.137 |  | R5 | 10000
14 | 0.038889 | 4/15/2015 | 15:30:8 | 696 | 0.0435 | 10434.0234 | 23.9595 | 23.864 | 74.9552 | 24.1696 |  | R6 | 10000
15 | 0.041667 | 4/15/2015 | 15:30:38 | 663 | 0.041438 | 10413.0198 | 24.0052 | 23.9093 | 75.0367 | 24.1774 |  | R7 | 10000
16 | 0.044444 | 4/15/2015 | 15:31:8 | 638 | 0.039875 | 10397.1366 | 24.0399 | 23.9436 | 75.0985 | 24.1353
17 | 0.047222 | 4/15/2015 | 15:31:38 | 615 | 0.038437 | 10382.546 | 24.0717 | 23.9752 | 75.1554 | 24.2269 | Circuit Ref Voltage
18 | 0.05 | 4/15/2015 | 15:32:8 | 585 | 0.036562 | 10363.546 | 24.1133 | 24.0164 | 75.2295 | 24.2559 |  | Vref | 4.096
19 | 0.052778 | 4/15/2015 | 15:32:38 | 545 | 0.034063 | 10338.2677 | 24.1688 | 24.0713 | 75.3284 | 24.2686
20 | 0.055556 | 4/15/2015 | 15:33:8 | 502 | 0.031375 | 10311.1635 | 24.2284 | 24.1304 | 75.4348 | 24.3203
21 | 0.058333 | 4/15/2015 | 15:33:38 | 459 | 0.028688 | 10284.1314 | 24.2881 | 24.1895 | 75.5411 | 24.1961
22 | 0.061111 | 4/15/2015 | 15:34:8 | 422 | 0.026375 | 10260.9287 | 24.3394 | 24.2404 | 75.6327 | 24.1348
23 | 0.063889 | 4/15/2015 | 15:34:38 | 392 | 0.0245 | 10242.1547 | 24.381 | 24.2816 | 75.707 | 24.1003
24 | 0.066667 | 4/15/2015 | 15:35:8 | 369 | 0.023062 | 10227.7848 | 24.413 | 24.3133 | 75.7639 | 24.1499
25 | 0.069444 | 4/15/2015 | 15:35:38 | 352 | 0.022 | 10217.1767 | 24.4366 | 24.3367 | 75.806 | 24.1383
26 | 0.072222 | 4/15/2015 | 15:36:8 | 338 | 0.021125 | 10208.449 | 24.456 | 24.3559 | 75.8406 | 24.0455
27 | 0.075 | 4/15/2015 | 15:36:38 | 328 | 0.0205 | 10202.2195 | 24.4699 | 24.3697 | 75.8654 | 24.0645
28 | 0.077778 | 4/15/2015 | 15:37:8 | 319 | 0.019938 | 10196.6162 | 24.4824 | 24.3821 | 75.8877 | 24.0447
29 | 0.080556 | 4/15/2015 | 15:37:38 | 313 | 0.019563 | 10192.8825 | 24.4907 | 24.3903 | 75.9026 | 24.0251
30 | 0.083333 | 4/15/2015 | 15:38:8 | 308 | 0.01925 | 10189.772 | 24.4977 | 24.3972 | 75.9149 | 24.0482
31 | 0.086111 | 4/15/2015 | 15:38:38 | 294 | 0.018375 | 10181.0679 | 24.5171 | 24.4165 | 75.9496 | 24.373
32 | 0.088889 | 4/15/2015 | 15:39:8 | 261 | 0.016313 | 10160.5808 | 24.563 | 24.4619 | 76.0314 | 24.5562
33 | 0.091667 | 4/15/2015 | 15:39:38 | 225 | 0.014063 | 10138.2786 | 24.613 | 24.5114 | 76.1206 | 24.3751
34 | 0.094444 | 4/15/2015 | 15:40:8 | 200 | 0.0125 | 10122.8199 | 24.6478 | 24.5459 | 76.1825 | 21.9418
35 | 0.097222 | 4/15/2015 | 15:40:38 | 204 | 0.01275 | 10125.2917 | 24.6422 | 24.5403 | 76.1726 | 20.2248
36 | 0.1 | 4/15/2015 | 15:41:8 | 233 | 0.014563 | 10143.2304 | 24.6019 | 24.5004 | 76.1008 | 21.8835
37 | 0.10278 | 4/15/2015 | 15:41:38 | 270 | 0.016875 | 10166.1641 | 24.5505 | 24.4495 | 76.0091 | 19.9932
38 | 0.10556 | 4/15/2015 | 15:42:8 | 323 | 0.020188 | 10199.1062 | 24.4768 | 24.3766 | 75.8778 | 18.7386
39 | 0.10833 | 4/15/2015 | 15:42:38 | 390 | 0.024375 | 10240.9043 | 24.3838 | 24.2844 | 75.7119 | 18.9284
40 | 0.11111 | 4/15/2015 | 15:43:8 | 463 | 0.028938 | 10286.6429 | 24.2825 | 24.184 | 75.5312 | 19.3474
41 | 0.11389 | 4/15/2015 | 15:43:38 | 533 | 0.033313 | 10330.6964 | 24.1854 | 24.0878 | 75.3581 | 17.6927
42 | 0.11667 | 4/15/2015 | 15:44:8 | 610 | 0.038125 | 10379.3768 | 24.0787 | 23.9821 | 75.1677 | 15.4459
43 | 0.11944 | 4/15/2015 | 15:44:38 | 716 | 0.04475 | 10446.774 | 23.9318 | 23.8366 | 74.9058 | 15.0829
44 | 0.12222 | 4/15/2015 | 15:45:8 | 827 | 0.051688 | 10517.8297 | 23.7781 | 23.6843 | 74.6317 | 15.874
45 | 0.125 | 4/15/2015 | 15:45:38 | 927 | 0.057938 | 10582.2681 | 23.6398 | 23.5472 | 74.3849 | 16.8967
46 | 0.12778 | 4/15/2015 | 15:46:8 | 1014 | 0.063375 | 10638.6597 | 23.5195 | 23.428 | 74.1703 | 16.2687
47 | 0.13056 | 4/15/2015 | 15:46:38 | 1111 | 0.069437 | 10701.8985 | 23.3855 | 23.2951 | 73.9312 | 14.5327
48 | 0.13333 | 4/15/2015 | 15:47:8 | 1217 | 0.076063 | 10771.4494 | 23.2391 | 23.15 | 73.6701 | 15.3994
49 | 0.13611 | 4/15/2015 | 15:47:38 | 1319 | 0.082437 | 10838.8184 | 23.0983 | 23.0105 | 73.4189 | 15.8397
50 | 0.13889 | 4/15/2015 | 15:48:8 | 1411 | 0.088188 | 10899.9585 | 22.9714 | 22.8847 | 73.1925 | 16.1192
51 | 0.14167 | 4/15/2015 | 15:48:38 | 1492 | 0.09325 | 10954.0862 | 22.8597 | 22.774 | 72.9932 | 16.8091
52 | 0.14444 | 4/15/2015 | 15:49:8 | 1558 | 0.097375 | 10998.3979 | 22.7688 | 22.6838 | 72.8309 | 16.8052
53 | 0.14722 | 4/15/2015 | 15:49:38 | 1620 | 0.10125 | 11040.1952 | 22.6834 | 22.5991 | 72.6784 | 17.5843
54 | 0.15 | 4/15/2015 | 15:50:8 | 1672 | 0.1045 | 11075.3795 | 22.6117 | 22.5281 | 72.5506 | 18.3161
55 | 0.15278 | 4/15/2015 | 15:50:38 | 1722 | 0.10762 | 11109.3217 | 22.5429 | 22.4599 | 72.4278 | 18.2305
56 | 0.15556 | 4/15/2015 | 15:51:8 | 1770 | 0.11063 | 11142.0092 | 22.4768 | 22.3944 | 72.3098 | 18.5085
57 | 0.15833 | 4/15/2015 | 15:51:38 | 1812 | 0.11325 | 11170.6939 | 22.419 | 22.337 | 72.2067 | 18.8268
58 | 0.16111 | 4/15/2015 | 15:52:8 | 1838 | 0.11488 | 11188.4901 | 22.3832 | 22.3016 | 72.1428 | 19.0033
59 | 0.16389 | 4/15/2015 | 15:52:38 | 1851 | 0.11569 | 11197.3995 | 22.3653 | 22.2838 | 72.1109 | 19.1356
60 | 0.16667 | 4/15/2015 | 15:53:8 | 1866 | 0.11663 | 11207.6888 | 22.3447 | 22.2634 | 72.074 | 17.5882
61 | 0.16944 | 4/15/2015 | 15:53:38 | 1896 | 0.1185 | 11228.2975 | 22.3034 | 22.2224 | 72.0004 | 17.2409
62 | 0.17222 | 4/15/2015 | 15:54:8 | 2144 | 0.134 | 11400.209 | 21.9625 | 21.8843 | 71.3917 | 11.7987
63 | 0.175 | 4/15/2015 | 15:54:38 | 2905 | 0.18156 | 11945.5514 | 20.9182 | 20.8484 | 69.5271 | 11.8092
64 | 0.17778 | 4/15/2015 | 15:55:8 | 3782 | 0.23638 | 12609.5356 | 19.7174 | 19.6565 | 67.3817 | 11.806
65 | 0.18056 | 4/15/2015 | 15:55:38 | 4570 | 0.28563 | 13241.3646 | 18.6394 | 18.5859 | 65.4547 | 11.7844
66 | 0.18333 | 4/15/2015 | 15:56:8 | 5229 | 0.32681 | 13797.5235 | 17.7377 | 17.69 | 63.842 | 11.7773
67 | 0.18611 | 4/15/2015 | 15:56:38 | 5771 | 0.36069 | 14275.2898 | 16.9952 | 16.952 | 62.5137 | 11.7828
68 | 0.18889 | 4/15/2015 | 15:57:8 | 6217 | 0.38856 | 14683.0628 | 16.3835 | 16.3438 | 61.4188 | 11.7935
69 | 0.19167 | 4/15/2015 | 15:57:38 | 6585 | 0.41156 | 15029.9813 | 15.8779 | 15.841 | 60.5138 | 11.7888
70 | 0.19444 | 4/15/2015 | 15:58:8 | 6893 | 0.43081 | 15327.9227 | 15.4542 | 15.4195 | 59.7551 | 11.8261
71 | 0.19722 | 4/15/2015 | 15:58:38 | 7150 | 0.44688 | 15582.0126 | 15.1001 | 15.0672 | 59.1209 | 11.7913
72 | 0.2 | 4/15/2015 | 15:59:8 | 7367 | 0.46044 | 15800.559 | 14.8007 | 14.7693 | 58.5847 | 11.8049
73 | 0.20278 | 4/15/2015 | 15:59:38 | 7557 | 0.47231 | 15995.0022 | 14.5382 | 14.5081 | 58.1145 | 11.7938
74 | 0.20556 | 4/15/2015 | 16:0:8 | 7723 | 0.48269 | 16167.2989 | 14.3087 | 14.2796 | 57.7032 | 11.7812
75 | 0.20833 | 4/15/2015 | 16:0:38 | 7872 | 0.492 | 16323.9075 | 14.1024 | 14.0742 | 57.3336 | 11.77
76 | 0.21111 | 4/15/2015 | 16:1:8 | 8008 | 0.5005 | 16468.4976 | 13.9139 | 13.8866 | 56.9959 | 11.7677
77 | 0.21389 | 4/15/2015 | 16:1:38 | 8132 | 0.50825 | 16601.7211 | 13.7419 | 13.7153 | 56.6876 | 11.7658
78 | 0.21667 | 4/15/2015 | 16:2:8 | 8242 | 0.51513 | 16721.0307 | 13.5892 | 13.5633 | 56.4139 | 11.7817
79 | 0.21944 | 4/15/2015 | 16:2:38 | 8340 | 0.52125 | 16828.2299 | 13.453 | 13.4277 | 56.1698 | 11.7741
80 | 0.22222 | 4/15/2015 | 16:3:8 | 8428 | 0.52675 | 16925.226 | 13.3306 | 13.3058 | 55.9504 | 11.7664
81 | 0.225 | 4/15/2015 | 16:3:38 | 8507 | 0.53169 | 17012.9014 | 13.2207 | 13.1963 | 55.7533 | 11.7741
82 | 0.22778 | 4/15/2015 | 16:4:8 | 8578 | 0.53612 | 17092.1869 | 13.1218 | 13.0978 | 55.5761 | 11.7696
83 | 0.23056 | 4/15/2015 | 16:4:38 | 8643 | 0.54019 | 17165.1813 | 13.0313 | 13.0076 | 55.4137 | 11.7624
84 | 0.23333 | 4/15/2015 | 16:5:8 | 8703 | 0.54394 | 17232.9109 | 12.9476 | 12.9243 | 55.2638 | 11.7613
85 | 0.23611 | 4/15/2015 | 16:5:38 | 8758 | 0.54738 | 17295.2936 | 12.8709 | 12.8479 | 55.1262 | 11.773
86 | 0.23889 | 4/15/2015 | 16:6:8 | 8809 | 0.55056 | 17353.3954 | 12.7997 | 12.777 | 54.9986 | 11.7637
87 | 0.24167 | 4/15/2015 | 16:6:38 | 8856 | 0.5535 | 17407.1596 | 12.7341 | 12.7116 | 54.881 | 11.7562
88 | 0.24444 | 4/15/2015 | 16:7:8 | 8901 | 0.55631 | 17458.8344 | 12.6713 | 12.649 | 54.7683 | 11.7626
89 | 0.24722 | 4/15/2015 | 16:7:38 | 8943 | 0.55894 | 17507.2403 | 12.6126 | 12.5906 | 54.663 | 11.7683
90 | 0.25 | 4/15/2015 | 16:8:8 | 8979 | 0.56119 | 17548.8671 | 12.5623 | 12.5404 | 54.5728 | 11.7795
91 | 0.25278 | 4/15/2015 | 16:8:38 | 9013 | 0.56331 | 17588.2972 | 12.5147 | 12.4931 | 54.4875 | 11.7794
92 | 0.25556 | 4/15/2015 | 16:9:8 | 9044 | 0.56525 | 17624.3467 | 12.4714 | 12.4499 | 54.4098 | 11.7803
93 | 0.25833 | 4/15/2015 | 16:9:38 | 9072 | 0.567 | 17656.9885 | 12.4322 | 12.4109 | 54.3395 | 11.7817
94 | 0.26111 | 4/15/2015 | 16:10:8 | 9100 | 0.56875 | 17689.7076 | 12.393 | 12.3718 | 54.2693 | 11.773
95 | 0.26389 | 4/15/2015 | 16:10:38 | 9126 | 0.57037 | 17720.159 | 12.3566 | 12.3355 | 54.204 | 11.793
96 | 0.26667 | 4/15/2015 | 16:11:8 | 9150 | 0.57188 | 17748.3275 | 12.323 | 12.3021 | 54.1437 | 11.7637
97 | 0.26944 | 4/15/2015 | 16:11:38 | 9172 | 0.57325 | 17774.199 | 12.2922 | 12.2714 | 54.0885 | 11.758
98 | 0.27222 | 4/15/2015 | 16:12:8 | 9194 | 0.57463 | 17800.1188 | 12.2614 | 12.2407 | 54.0332 | 11.7561
99 | 0.275 | 4/15/2015 | 16:12:38 | 9215 | 0.57594 | 17824.9055 | 12.2319 | 12.2113 | 53.9804 | 11.7581
100 | 0.27778 | 4/15/2015 | 16:13:8 | 9235 | 0.57719 | 17848.5531 | 12.2039 | 12.1834 | 53.9301 | 11.7553
101 | 0.28056 | 4/15/2015 | 16:13:38 | 9253 | 0.57831 | 17869.8703 | 12.1787 | 12.1583 | 53.8849 | 11.756
102 | 0.28333 | 4/15/2015 | 16:14:8 | 9270 | 0.57937 | 17890.0332 | 12.1549 | 12.1345 | 53.8421 | 11.7516
103 | 0.28611 | 4/15/2015 | 16:14:38 | 9287 | 0.58044 | 17910.2253 | 12.131 | 12.1108 | 53.7994 | 11.7549
104 | 0.28889 | 4/15/2015 | 16:15:8 | 9303 | 0.58144 | 17929.2563 | 12.1086 | 12.0884 | 53.7591 | 11.7513
105 | 0.29167 | 4/15/2015 | 16:15:38 | 9318 | 0.58237 | 17947.1215 | 12.0875 | 12.0675 | 53.7214 | 11.7507
106 | 0.29444 | 4/15/2015 | 16:16:8 | 9332 | 0.58325 | 17963.8164 | 12.0679 | 12.0479 | 53.6862 | 11.7513
107 | 0.29722 | 4/15/2015 | 16:16:38 | 9346 | 0.58413 | 17980.5311 | 12.0483 | 12.0283 | 53.651 | 11.7596
108 | 0.3 | 4/15/2015 | 16:17:8 | 9359 | 0.58494 | 17996.0699 | 12.03 | 12.0101 | 53.6182 | 11.758
109 | 0.30278 | 4/15/2015 | 16:17:38 | 9370 | 0.58563 | 18009.2316 | 12.0146 | 11.9947 | 53.5905 | 11.7616
110 | 0.30556 | 4/15/2015 | 16:18:8 | 9380 | 0.58625 | 18021.2075 | 12.0005 | 11.9808 | 53.5654 | 11.7713
111 | 0.30833 | 4/15/2015 | 16:18:38 | 9389 | 0.58681 | 18031.9945 | 11.9879 | 11.9682 | 53.5427 | 11.7807
112 | 0.31111 | 4/15/2015 | 16:19:8 | 9398 | 0.58737 | 18042.7899 | 11.9753 | 11.9556 | 53.52 | 11.7644
113 | 0.31389 | 4/15/2015 | 16:19:38 | 9406 | 0.58788 | 18052.3928 | 11.964 | 11.9444 | 53.4999 | 11.7477
114 | 0.31667 | 4/15/2015 | 16:20:8 | 9414 | 0.58837 | 18062.0022 | 11.9528 | 11.9332 | 53.4797 | 11.7469
115 | 0.31944 | 4/15/2015 | 16:20:38 | 9423 | 0.58894 | 18072.8207 | 11.9402 | 11.9206 | 53.4571 | 11.7585
116 | 0.32222 | 4/15/2015 | 16:21:8 | 9431 | 0.58944 | 18082.4442 | 11.9289 | 11.9094 | 53.4369 | 11.7622
117 | 0.325 | 4/15/2015 | 16:21:38 | 9438 | 0.58988 | 18090.8701 | 11.9191 | 11.8996 | 53.4193 | 11.7528
118 | 0.32778 | 4/15/2015 | 16:22:8 | 9445 | 0.59031 | 18099.3011 | 11.9093 | 11.8898 | 53.4016 | 11.751
119 | 0.33056 | 4/15/2015 | 16:22:38 | 9451 | 0.59069 | 18106.5317 | 11.9008 | 11.8814 | 53.3865 | 11.7541
120 | 0.33333 | 4/15/2015 | 16:23:8 | 9458 | 0.59113 | 18114.9721 | 11.891 | 11.8716 | 53.3689 | 11.7511
121 | 0.33611 | 4/15/2015 | 16:23:38 | 9464 | 0.5915 | 18122.2108 | 11.8826 | 11.8632 | 53.3538 | 11.7572
122 | 0.33889 | 4/15/2015 | 16:24:8 | 9469 | 0.59181 | 18128.2458 | 11.8756 | 11.8562 | 53.3412 | 11.7531
123 | 0.34167 | 4/15/2015 | 16:24:38 | 9474 | 0.59213 | 18134.2835 | 11.8685 | 11.8492 | 53.3286 | 11.7518
124 | 0.34444 | 4/15/2015 | 16:25:8 | 9479 | 0.59244 | 18140.3238 | 11.8615 | 11.8422 | 53.316 | 11.7703
125 | 0.34722 | 4/15/2015 | 16:25:38 | 9483 | 0.59269 | 18145.1578 | 11.8559 | 11.8366 | 53.3059 | 11.7618
126 | 0.35 | 4/15/2015 | 16:26:8 | 9486 | 0.59288 | 18148.7845 | 11.8517 | 11.8324 | 53.2983 | 11.7603
127 | 0.35278 | 4/15/2015 | 16:26:38 | 9489 | 0.59306 | 18152.412 | 11.8474 | 11.8282 | 53.2908 | 11.755
128 | 0.35556 | 4/15/2015 | 16:27:8 | 9492 | 0.59325 | 18156.0406 | 11.8432 | 11.824 | 53.2832 | 11.7576
129 | 0.35833 | 4/15/2015 | 16:27:38 | 9495 | 0.59344 | 18159.67 | 11.839 | 11.8198 | 53.2756 | 11.758
130 | 0.36111 | 4/15/2015 | 16:28:8 | 9498 | 0.59362 | 18163.3004 | 11.8348 | 11.8156 | 53.2681 | 11.7628
131 | 0.36389 | 4/15/2015 | 16:28:38 | 9500 | 0.59375 | 18165.7212 | 11.832 | 11.8128 | 53.263 | 11.7707
132 | 0.36667 | 4/15/2015 | 16:29:8 | 9503 | 0.59394 | 18169.3531 | 11.8278 | 11.8086 | 53.2555 | 11.7698
133 | 0.36944 | 4/15/2015 | 16:29:38 | 9505 | 0.59406 | 18171.7749 | 11.825 | 11.8058 | 53.2504 | 11.7744
134 | 0.37222 | 4/15/2015 | 16:30:8 | 9507 | 0.59419 | 18174.1972 | 11.8222 | 11.803 | 53.2454 | 11.7762
135 | 0.375 | 4/15/2015 | 16:30:38 | 9509 | 0.59431 | 18176.6198 | 11.8193 | 11.8002 | 53.2403 | 11.7767
136 | 0.37778 | 4/15/2015 | 16:31:8 | 9510 | 0.59437 | 18177.8313 | 11.8179 | 11.7988 | 53.2378 | 11.764
137 | 0.38056 | 4/15/2015 | 16:31:38 | 9512 | 0.5945 | 18180.2546 | 11.8151 | 11.796 | 53.2328 | 11.7643
138 | 0.38333 | 4/15/2015 | 16:32:8 | 9514 | 0.59462 | 18182.6782 | 11.8123 | 11.7932 | 53.2277 | 11.7653
139 | 0.38611 | 4/15/2015 | 16:32:38 | 9515 | 0.59469 | 18183.8903 | 11.8109 | 11.7918 | 53.2252 | 11.7655
140 | 0.38889 | 4/15/2015 | 16:33:8 | 9517 | 0.59481 | 18186.3146 | 11.8081 | 11.789 | 53.2202 | 11.7492
141 | 0.39167 | 4/15/2015 | 16:33:38 | 9519 | 0.59494 | 18188.7393 | 11.8053 | 11.7862 | 53.2151 | 11.7505
142 | 0.39444 | 4/15/2015 | 16:34:8 | 9522 | 0.59513 | 18192.3772 | 11.8011 | 11.782 | 53.2076 | 11.758
143 | 0.39722 | 4/15/2015 | 16:34:38 | 9525 | 0.59531 | 18196.016 | 11.7968 | 11.7778 | 53.2 | 11.7552
144 | 0.4 | 4/15/2015 | 16:35:8 | 9527 | 0.59544 | 18198.4424 | 11.794 | 11.775 | 53.1949 | 11.7515
145 | 0.40278 | 4/15/2015 | 16:35:38 | 9529 | 0.59556 | 18200.8692 | 11.7912 | 11.7722 | 53.1899 | 11.7501
146 | 0.40556 | 4/15/2015 | 16:36:8 | 9532 | 0.59575 | 18204.5102 | 11.787 | 11.768 | 53.1823 | 11.7502
147 | 0.40833 | 4/15/2015 | 16:36:38 | 9534 | 0.59588 | 18206.9381 | 11.7842 | 11.7652 | 53.1773 | 11.7544
148 | 0.41111 | 4/15/2015 | 16:37:8 | 9535 | 0.59594 | 18208.1522 | 11.7828 | 11.7638 | 53.1748 | 11.784
149 | 0.41389 | 4/15/2015 | 16:37:38 | 9536 | 0.596 | 18209.3664 | 11.7814 | 11.7624 | 53.1722 | 11.7614
150 | 0.41667 | 4/15/2015 | 16:38:8 | 9537 | 0.59606 | 18210.5807 | 11.78 | 11.761 | 53.1697 | 11.7589
151 | 0.41944 | 4/15/2015 | 16:38:38 | 9537 | 0.59606 | 18210.5807 | 11.78 | 11.761 | 53.1697 | 11.7622
152 | 0.42222 | 4/15/2015 | 16:39:8 | 9538 | 0.59613 | 18211.7951 | 11.7786 | 11.7596 | 53.1672 | 11.76
153 | 0.425 | 4/15/2015 | 16:39:38 | 9538 | 0.59613 | 18211.7951 | 11.7786 | 11.7596 | 53.1672 | 11.7654
154 | 0.42778 | 4/15/2015 | 16:40:8 | 9539 | 0.59619 | 18213.0096 | 11.7772 | 11.7582 | 53.1647 | 11.7508
155 | 0.43056 | 4/15/2015 | 16:40:38 | 9539 | 0.59619 | 18213.0096 | 11.7772 | 11.7582 | 53.1647 | 11.7485
156 | 0.43333 | 4/15/2015 | 16:41:8 | 9541 | 0.59631 | 18215.4389 | 11.7744 | 11.7554 | 53.1596 | 11.7468
157 | 0.43611 | 4/15/2015 | 16:41:38 | 9542 | 0.59637 | 18216.6538 | 11.7729 | 11.754 | 53.1571 | 11.7484
158 | 0.43889 | 4/15/2015 | 16:42:8 | 9543 | 0.59644 | 18217.8687 | 11.7715 | 11.7525 | 53.1546 | 11.7503
159 | 0.44167 | 4/15/2015 | 16:42:38 | 9545 | 0.59656 | 18220.2988 | 11.7687 | 11.7497 | 53.1495 | 11.7371
160 | 0.44444 | 4/15/2015 | 16:43:8 | 9546 | 0.59662 | 18221.5141 | 11.7673 | 11.7483 | 53.147 | 11.7382
161 | 0.44722 | 4/15/2015 | 16:43:38 | 9547 | 0.59669 | 18222.7294 | 11.7659 | 11.7469 | 53.1445 | 11.7445
162 | 0.45 | 4/15/2015 | 16:44:8 | 9548 | 0.59675 | 18223.9449 | 11.7645 | 11.7455 | 53.142 | 11.7428
163 | 0.45278 | 4/15/2015 | 16:44:38 | 9549 | 0.59681 | 18225.1604 | 11.7631 | 11.7441 | 53.1395 | 11.7469
164 | 0.45556 | 4/15/2015 | 16:45:8 | 9549 | 0.59681 | 18225.1604 | 11.7631 | 11.7441 | 53.1395 | 11.7505
165 | 0.45833 | 4/15/2015 | 16:45:38 | 9549 | 0.59681 | 18225.1604 | 11.7631 | 11.7441 | 53.1395 | 11.7572
166 | 0.46111 | 4/15/2015 | 16:46:8 | 9549 | 0.59681 | 18225.1604 | 11.7631 | 11.7441 | 53.1395 | 11.7586
167 | 0.46389 | 4/15/2015 | 16:46:38 | 9549 | 0.59681 | 18225.1604 | 11.7631 | 11.7441 | 53.1395 | 11.7583
168 | 0.46667 | 4/15/2015 | 16:47:8 | 9549 | 0.59681 | 18225.1604 | 11.7631 | 11.7441 | 53.1395 | 11.7632
169 | 0.46944 | 4/15/2015 | 16:47:38 | 9549 | 0.59681 | 18225.1604 | 11.7631 | 11.7441 | 53.1395 | 11.7602
170 | 0.47222 | 4/15/2015 | 16:48:8 | 9548 | 0.59675 | 18223.9449 | 11.7645 | 11.7455 | 53.142 | 11.7519
171 | 0.475 | 4/15/2015 | 16:48:38 | 9549 | 0.59681 | 18225.1604 | 11.7631 | 11.7441 | 53.1395 | 11.7432
172 | 0.47778 | 4/15/2015 | 16:49:8 | 9549 | 0.59681 | 18225.1604 | 11.7631 | 11.7441 | 53.1395 | 11.7464
173 | 0.48056 | 4/15/2015 | 16:49:38 | 9550 | 0.59688 | 18226.3761 | 11.7617 | 11.7427 | 53.1369 | 11.7537
174 | 0.48333 | 4/15/2015 | 16:50:8 | 9551 | 0.59694 | 18227.5919 | 11.7603 | 11.7413 | 53.1344 | 11.7524
175 | 0.48611 | 4/15/2015 | 16:50:38 | 9552 | 0.597 | 18228.8077 | 11.7589 | 11.7399 | 53.1319 | 11.7501
176 | 0.48889 | 4/15/2015 | 16:51:8 | 9552 | 0.597 | 18228.8077 | 11.7589 | 11.7399 | 53.1319 | 11.758
177 | 0.49167 | 4/15/2015 | 16:51:38 | 9552 | 0.597 | 18228.8077 | 11.7589 | 11.7399 | 53.1319 | 11.7795
178 | 0.49444 | 4/15/2015 | 16:52:8 | 9550 | 0.59688 | 18226.3761 | 11.7617 | 11.7427 | 53.1369 | 11.7809
179 | 0.49722 | 4/15/2015 | 16:52:38 | 9549 | 0.59681 | 18225.1604 | 11.7631 | 11.7441 | 53.1395 | 11.7692
180 | 0.5 | 4/15/2015 | 16:53:8 | 9548 | 0.59675 | 18223.9449 | 11.7645 | 11.7455 | 53.142 | 11.7685
181 | 0.50278 | 4/15/2015 | 16:53:38 | 9547 | 0.59669 | 18222.7294 | 11.7659 | 11.7469 | 53.1445 | 11.7618
182 | 0.50556 | 4/15/2015 | 16:54:8 | 9547 | 0.59669 | 18222.7294 | 11.7659 | 11.7469 | 53.1445 | 11.7663
183 | 0.50833 | 4/15/2015 | 16:54:38 | 9546 | 0.59662 | 18221.5141 | 11.7673 | 11.7483 | 53.147 | 11.7616
184 | 0.51111 | 4/15/2015 | 16:55:8 | 9546 | 0.59662 | 18221.5141 | 11.7673 | 11.7483 | 53.147 | 11.7621
185 | 0.51389 | 4/15/2015 | 16:55:38 | 9546 | 0.59662 | 18221.5141 | 11.7673 | 11.7483 | 53.147 | 11.7707
186 | 0.51667 | 4/15/2015 | 16:56:8 | 9545 | 0.59656 | 18220.2988 | 11.7687 | 11.7497 | 53.1495 | 11.7663
187 | 0.51944 | 4/15/2015 | 16:56:38 | 9545 | 0.59656 | 18220.2988 | 11.7687 | 11.7497 | 53.1495 | 11.7661
188 | 0.52222 | 4/15/2015 | 16:57:8 | 9545 | 0.59656 | 18220.2988 | 11.7687 | 11.7497 | 53.1495 | 11.7667
189 | 0.525 | 4/15/2015 | 16:57:38 | 9545 | 0.59656 | 18220.2988 | 11.7687 | 11.7497 | 53.1495 | 11.7672
190 | 0.52778 | 4/15/2015 | 16:58:8 | 9544 | 0.5965 | 18219.0837 | 11.7701 | 11.7511 | 53.1521 | 11.7708
191 | 0.53056 | 4/15/2015 | 16:58:38 | 9544 | 0.5965 | 18219.0837 | 11.7701 | 11.7511 | 53.1521 | 11.7729
192 | 0.53333 | 4/15/2015 | 16:59:8 | 9543 | 0.59644 | 18217.8687 | 11.7715 | 11.7525 | 53.1546 | 11.7812
193 | 0.53611 | 4/15/2015 | 16:59:38 | 9542 | 0.59637 | 18216.6538 | 11.7729 | 11.754 | 53.1571 | 11.7902
194 | 0.53889 | 4/15/2015 | 17:0:8 | 9541 | 0.59631 | 18215.4389 | 11.7744 | 11.7554 | 53.1596 | 11.7906
195 | 0.54167 | 4/15/2015 | 17:0:38 | 9540 | 0.59625 | 18214.2242 | 11.7758 | 11.7568 | 53.1622 | 11.7903
196 | 0.54444 | 4/15/2015 | 17:1:8 | 9540 | 0.59625 | 18214.2242 | 11.7758 | 11.7568 | 53.1622 | 11.7905
197 | 0.54722 | 4/15/2015 | 17:1:38 | 9540 | 0.59625 | 18214.2242 | 11.7758 | 11.7568 | 53.1622 | 11.79
198 | 0.55 | 4/15/2015 | 17:2:8 | 9540 | 0.59625 | 18214.2242 | 11.7758 | 11.7568 | 53.1622 | 11.7886
199 | 0.55278 | 4/15/2015 | 17:2:38 | 9540 | 0.59625 | 18214.2242 | 11.7758 | 11.7568 | 53.1622 | 11.7856
200 | 0.55556 | 4/15/2015 | 17:3:8 | 9541 | 0.59631 | 18215.4389 | 11.7744 | 11.7554 | 53.1596 | 11.779
201 | 0.55833 | 4/15/2015 | 17:3:38 | 9541 | 0.59631 | 18215.4389 | 11.7744 | 11.7554 | 53.1596 | 11.7728
202 | 0.56111 | 4/15/2015 | 17:4:8 | 9541 | 0.59631 | 18215.4389 | 11.7744 | 11.7554 | 53.1596 | 11.7685
203 | 0.56389 | 4/15/2015 | 17:4:38 | 9542 | 0.59637 | 18216.6538 | 11.7729 | 11.754 | 53.1571 | 11.7641
204 | 0.56667 | 4/15/2015 | 17:5:8 | 9542 | 0.59637 | 18216.6538 | 11.7729 | 11.754 | 53.1571 | 11.7643
205 | 0.56944 | 4/15/2015 | 17:5:38 | 9542 | 0.59637 | 18216.6538 | 11.7729 | 11.754 | 53.1571 | 11.7693
206 | 0.57222 | 4/15/2015 | 17:6:8 | 9543 | 0.59644 | 18217.8687 | 11.7715 | 11.7525 | 53.1546 | 11.7695
207 | 0.575 | 4/15/2015 | 17:6:38 | 9544 | 0.5965 | 18219.0837 | 11.7701 | 11.7511 | 53.1521 | 11.7628
208 | 0.57778 | 4/15/2015 | 17:7:8 | 9544 | 0.5965 | 18219.0837 | 11.7701 | 11.7511 | 53.1521 | 11.7608
209 | 0.58056 | 4/15/2015 | 17:7:38 | 9545 | 0.59656 | 18220.2988 | 11.7687 | 11.7497 | 53.1495 | 11.7571
210 | 0.58333 | 4/15/2015 | 17:8:8 | 9546 | 0.59662 | 18221.5141 | 11.7673 | 11.7483 | 53.147 | 11.7609
211 | 0.58611 | 4/15/2015 | 17:8:38 | 9547 | 0.59669 | 18222.7294 | 11.7659 | 11.7469 | 53.1445 | 11.7627
212 | 0.58889 | 4/15/2015 | 17:9:8 | 9547 | 0.59669 | 18222.7294 | 11.7659 | 11.7469 | 53.1445 | 11.7644
213 | 0.59167 | 4/15/2015 | 17:9:38 | 9548 | 0.59675 | 18223.9449 | 11.7645 | 11.7455 | 53.142 | 11.7669
214 | 0.59444 | 4/15/2015 | 17:10:8 | 9548 | 0.59675 | 18223.9449 | 11.7645 | 11.7455 | 53.142 | 11.7673
215 | 0.59722 | 4/15/2015 | 17:10:38 | 9548 | 0.59675 | 18223.9449 | 11.7645 | 11.7455 | 53.142 | 11.7684
216 | 0.6 | 4/15/2015 | 17:11:8 | 9548 | 0.59675 | 18223.9449 | 11.7645 | 11.7455 | 53.142 | 11.7687
217 | 0.60278 | 4/15/2015 | 17:11:38 | 9548 | 0.59675 | 18223.9449 | 11.7645 | 11.7455 | 53.142 | 11.768
218 | 0.60556 | 4/15/2015 | 17:12:8 | 9547 | 0.59669 | 18222.7294 | 11.7659 | 11.7469 | 53.1445 | 11.7673
219 | 0.60833 | 4/15/2015 | 17:12:38 | 9547 | 0.59669 | 18222.7294 | 11.7659 | 11.7469 | 53.1445 | 11.7652
220 | 0.61111 | 4/15/2015 | 17:13:8 | 9547 | 0.59669 | 18222.7294 | 11.7659 | 11.7469 | 53.1445 | 11.7693
221 | 0.61389 | 4/15/2015 | 17:13:38 | 9547 | 0.59669 | 18222.7294 | 11.7659 | 11.7469 | 53.1445 | 11.7671
222 | 0.61667 | 4/15/2015 | 17:14:8 | 9547 | 0.59669 | 18222.7294 | 11.7659 | 11.7469 | 53.1445 | 11.7592
223 | 0.61944 | 4/15/2015 | 17:14:38 | 9547 | 0.59669 | 18222.7294 | 11.7659 | 11.7469 | 53.1445 | 11.7689
224 | 0.62222 | 4/15/2015 | 17:15:8 | 9547 | 0.59669 | 18222.7294 | 11.7659 | 11.7469 | 53.1445 | 11.7873
225 | 0.625 | 4/15/2015 | 17:15:38 | 9546 | 0.59662 | 18221.5141 | 11.7673 | 11.7483 | 53.147 | 11.7746
226 | 0.62778 | 4/15/2015 | 17:16:8 | 9545 | 0.59656 | 18220.2988 | 11.7687 | 11.7497 | 53.1495 | 11.8071
227 | 0.63056 | 4/15/2015 | 17:16:38 | 9544 | 0.5965 | 18219.0837 | 11.7701 | 11.7511 | 53.1521 | 11.8084
228 | 0.63333 | 4/15/2015 | 17:17:8 | 9542 | 0.59637 | 18216.6538 | 11.7729 | 11.754 | 53.1571 | 11.7994
229 | 0.63611 | 4/15/2015 | 17:17:38 | 9540 | 0.59625 | 18214.2242 | 11.7758 | 11.7568 | 53.1622 | 11.7718
230 | 0.63889 | 4/15/2015 | 17:18:8 | 9539 | 0.59619 | 18213.0096 | 11.7772 | 11.7582 | 53.1647 | 11.7918
231 | 0.64167 | 4/15/2015 | 17:18:38 | 9539 | 0.59619 | 18213.0096 | 11.7772 | 11.7582 | 53.1647 | 11.8075
232 | 0.64444 | 4/15/2015 | 17:19:8 | 9538 | 0.59613 | 18211.7951 | 11.7786 | 11.7596 | 53.1672 | 11.812
233 | 0.64722 | 4/15/2015 | 17:19:38 | 9536 | 0.596 | 18209.3664 | 11.7814 | 11.7624 | 53.1722 | 11.8035
234 | 0.65 | 4/15/2015 | 17:20:8 | 9535 | 0.59594 | 18208.1522 | 11.7828 | 11.7638 | 53.1748 | 11.8121
235 | 0.65278 | 4/15/2015 | 17:20:38 | 9533 | 0.59581 | 18205.7241 | 11.7856 | 11.7666 | 53.1798 | 11.8101
236 | 0.65556 | 4/15/2015 | 17:21:8 | 9532 | 0.59575 | 18204.5102 | 11.787 | 11.768 | 53.1823 | 11.8136
237 | 0.65833 | 4/15/2015 | 17:21:38 | 9531 | 0.59569 | 18203.2965 | 11.7884 | 11.7694 | 53.1849 | 11.7779
238 | 0.66111 | 4/15/2015 | 17:22:8 | 9531 | 0.59569 | 18203.2965 | 11.7884 | 11.7694 | 53.1849 | 11.8062
239 | 0.66389 | 4/15/2015 | 17:22:38 | 9530 | 0.59562 | 18202.0828 | 11.7898 | 11.7708 | 53.1874 | 11.8027
240 | 0.66667 | 4/15/2015 | 17:23:8 | 9530 | 0.59562 | 18202.0828 | 11.7898 | 11.7708 | 53.1874 | 11.7981
241 | 0.66944 | 4/15/2015 | 17:23:38 | 9530 | 0.59562 | 18202.0828 | 11.7898 | 11.7708 | 53.1874 | 11.8245
242 | 0.67222 | 4/15/2015 | 17:24:8 | 9529 | 0.59556 | 18200.8692 | 11.7912 | 11.7722 | 53.1899 | 11.8069
243 | 0.675 | 4/15/2015 | 17:24:38 | 9528 | 0.5955 | 18199.6558 | 11.7926 | 11.7736 | 53.1924 | 11.8422
244 | 0.67778 | 4/15/2015 | 17:25:8 | 9526 | 0.59537 | 18197.2292 | 11.7954 | 11.7764 | 53.1975 | 11.8455
245 | 0.68056 | 4/15/2015 | 17:25:38 | 9523 | 0.59519 | 18193.59 | 11.7997 | 11.7806 | 53.205 | 11.8395
246 | 0.68333 | 4/15/2015 | 17:26:8 | 9520 | 0.595 | 18189.9518 | 11.8039 | 11.7848 | 53.2126 | 11.8426
247 | 0.68611 | 4/15/2015 | 17:26:38 | 9517 | 0.59481 | 18186.3146 | 11.8081 | 11.789 | 53.2202 | 11.8422
248 | 0.68889 | 4/15/2015 | 17:27:8 | 9515 | 0.59469 | 18183.8903 | 11.8109 | 11.7918 | 53.2252 | 11.846
249 | 0.69167 | 4/15/2015 | 17:27:38 | 9513 | 0.59456 | 18181.4664 | 11.8137 | 11.7946 | 53.2302 | 11.8462
250 | 0.69444 | 4/15/2015 | 17:28:8 | 9511 | 0.59444 | 18179.0429 | 11.8165 | 11.7974 | 53.2353 | 11.8464
251 | 0.69722 | 4/15/2015 | 17:28:38 | 9509 | 0.59431 | 18176.6198 | 11.8193 | 11.8002 | 53.2403 | 11.8285
252 | 0.7 | 4/15/2015 | 17:29:8 | 9508 | 0.59425 | 18175.4084 | 11.8207 | 11.8016 | 53.2429 | 11.8484
253 | 0.70278 | 4/15/2015 | 17:29:38 | 9507 | 0.59419 | 18174.1972 | 11.8222 | 11.803 | 53.2454 | 11.8539
254 | 0.70556 | 4/15/2015 | 17:30:8 | 9506 | 0.59413 | 18172.986 | 11.8236 | 11.8044 | 53.2479 | 11.8484
255 | 0.70833 | 4/15/2015 | 17:30:38 | 9505 | 0.59406 | 18171.7749 | 11.825 | 11.8058 | 53.2504 | 11.8598
256 | 0.71111 | 4/15/2015 | 17:31:8 | 9503 | 0.59394 | 18169.3531 | 11.8278 | 11.8086 | 53.2555 | 11.8565
257 | 0.71389 | 4/15/2015 | 17:31:38 | 9502 | 0.59388 | 18168.1424 | 11.8292 | 11.81 | 53.258 | 11.8622
258 | 0.71667 | 4/15/2015 | 17:32:8 | 9501 | 0.59381 | 18166.9317 | 11.8306 | 11.8114 | 53.2605 | 11.8553
259 | 0.71944 | 4/15/2015 | 17:32:38 | 9499 | 0.59369 | 18164.5107 | 11.8334 | 11.8142 | 53.2655 | 11.8627
260 | 0.72222 | 4/15/2015 | 17:33:8 | 9498 | 0.59362 | 18163.3004 | 11.8348 | 11.8156 | 53.2681 | 11.848
261 | 0.725 | 4/15/2015 | 17:33:38 | 9497 | 0.59356 | 18162.0902 | 11.8362 | 11.817 | 53.2706 | 11.8485
262 | 0.72778 | 4/15/2015 | 17:34:8 | 9497 | 0.59356 | 18162.0902 | 11.8362 | 11.817 | 53.2706 | 11.825
263 | 0.73056 | 4/15/2015 | 17:34:38 | 9498 | 0.59362 | 18163.3004 | 11.8348 | 11.8156 | 53.2681 | 11.8199
264 | 0.73333 | 4/15/2015 | 17:35:8 | 9499 | 0.59369 | 18164.5107 | 11.8334 | 11.8142 | 53.2655 | 11.8224
265 | 0.73611 | 4/15/2015 | 17:35:38 | 9500 | 0.59375 | 18165.7212 | 11.832 | 11.8128 | 53.263 | 11.8438
266 | 0.73889 | 4/15/2015 | 17:36:8 | 9501 | 0.59381 | 18166.9317 | 11.8306 | 11.8114 | 53.2605 | 11.8623
267 | 0.74167 | 4/15/2015 | 17:36:38 | 9499 | 0.59369 | 18164.5107 | 11.8334 | 11.8142 | 53.2655 | 11.8874
268 | 0.74444 | 4/15/2015 | 17:37:8 | 9497 | 0.59356 | 18162.0902 | 11.8362 | 11.817 | 53.2706 | 11.8867
269 | 0.74722 | 4/15/2015 | 17:37:38 | 9494 | 0.59337 | 18158.4601 | 11.8404 | 11.8212 | 53.2782 | 11.8975
270 | 0.75 | 4/15/2015 | 17:38:8 | 9490 | 0.59313 | 18153.6214 | 11.846 | 11.8268 | 53.2882 | 11.8859
271 | 0.75278 | 4/15/2015 | 17:38:38 | 9487 | 0.59294 | 18149.9936 | 11.8503 | 11.831 | 53.2958 | 11.8924
272 | 0.75556 | 4/15/2015 | 17:39:8 | 9484 | 0.59275 | 18146.3666 | 11.8545 | 11.8352 | 53.3034 | 11.8859
273 | 0.75833 | 4/15/2015 | 17:39:38 | 9482 | 0.59262 | 18143.9492 | 11.8573 | 11.838 | 53.3084 | 11.8958
274 | 0.76111 | 4/15/2015 | 17:40:8 | 9480 | 0.5925 | 18141.5321 | 11.8601 | 11.8408 | 53.3134 | 11.8715
275 | 0.76389 | 4/15/2015 | 17:40:38 | 9479 | 0.59244 | 18140.3238 | 11.8615 | 11.8422 | 53.316 | 11.8919
276 | 0.76667 | 4/15/2015 | 17:41:8 | 9477 | 0.59231 | 18137.9073 | 11.8643 | 11.845 | 53.321 | 11.902
277 | 0.76944 | 4/15/2015 | 17:41:38 | 9476 | 0.59225 | 18136.6993 | 11.8657 | 11.8464 | 53.3235 | 11.878
278 | 0.77222 | 4/15/2015 | 17:42:8 | 9475 | 0.59219 | 18135.4913 | 11.8671 | 11.8478 | 53.326 | 11.8619
279 | 0.775 | 4/15/2015 | 17:42:38 | 9475 | 0.59219 | 18135.4913 | 11.8671 | 11.8478 | 53.326 | 11.8639
280 | 0.77778 | 4/15/2015 | 17:43:8 | 9476 | 0.59225 | 18136.6993 | 11.8657 | 11.8464 | 53.3235 | 11.8751
281 | 0.78056 | 4/15/2015 | 17:43:38 | 9476 | 0.59225 | 18136.6993 | 11.8657 | 11.8464 | 53.3235 | 11.8511
282 | 0.78333 | 4/15/2015 | 17:44:8 | 9477 | 0.59231 | 18137.9073 | 11.8643 | 11.845 | 53.321 | 11.8542
283 | 0.78611 | 4/15/2015 | 17:44:38 | 9478 | 0.59237 | 18139.1155 | 11.8629 | 11.8436 | 53.3185 | 11.8498
284 | 0.78889 | 4/15/2015 | 17:45:8 | 9480 | 0.5925 | 18141.5321 | 11.8601 | 11.8408 | 53.3134 | 11.8552
285 | 0.79167 | 4/15/2015 | 17:45:38 | 9481 | 0.59256 | 18142.7406 | 11.8587 | 11.8394 | 53.3109 | 11.8515
286 | 0.79444 | 4/15/2015 | 17:46:8 | 9483 | 0.59269 | 18145.1578 | 11.8559 | 11.8366 | 53.3059 | 11.8281
287 | 0.79722 | 4/15/2015 | 17:46:38 | 9484 | 0.59275 | 18146.3666 | 11.8545 | 11.8352 | 53.3034 | 11.8553
288 | 0.8 | 4/15/2015 | 17:47:8 | 9486 | 0.59288 | 18148.7845 | 11.8517 | 11.8324 | 53.2983 | 11.8741
289 | 0.80278 | 4/15/2015 | 17:47:38 | 9487 | 0.59294 | 18149.9936 | 11.8503 | 11.831 | 53.2958 | 11.8621
290 | 0.80556 | 4/15/2015 | 17:48:8 | 9487 | 0.59294 | 18149.9936 | 11.8503 | 11.831 | 53.2958 | 11.8631
291 | 0.80833 | 4/15/2015 | 17:48:38 | 9486 | 0.59288 | 18148.7845 | 11.8517 | 11.8324 | 53.2983 | 11.852
292 | 0.81111 | 4/15/2015 | 17:49:8 | 9486 | 0.59288 | 18148.7845 | 11.8517 | 11.8324 | 53.2983 | 11.8441
293 | 0.81389 | 4/15/2015 | 17:49:38 | 9486 | 0.59288 | 18148.7845 | 11.8517 | 11.8324 | 53.2983 | 11.8573
294 | 0.81667 | 4/15/2015 | 17:50:8 | 9486 | 0.59288 | 18148.7845 | 11.8517 | 11.8324 | 53.2983 | 11.8571
295 | 0.81944 | 4/15/2015 | 17:50:38 | 9487 | 0.59294 | 18149.9936 | 11.8503 | 11.831 | 53.2958 | 11.8548
296 | 0.82222 | 4/15/2015 | 17:51:8 | 9487 | 0.59294 | 18149.9936 | 11.8503 | 11.831 | 53.2958 | 11.852
297 | 0.825 | 4/15/2015 | 17:51:38 | 9487 | 0.59294 | 18149.9936 | 11.8503 | 11.831 | 53.2958 | 11.8474
298 | 0.82778 | 4/15/2015 | 17:52:8 | 9488 | 0.593 | 18151.2027 | 11.8489 | 11.8296 | 53.2933 | 11.8515
299 | 0.83056 | 4/15/2015 | 17:52:38 | 9488 | 0.593 | 18151.2027 | 11.8489 | 11.8296 | 53.2933 | 11.861
300 | 0.83333 | 4/15/2015 | 17:53:8 | 9488 | 0.593 | 18151.2027 | 11.8489 | 11.8296 | 53.2933 | 11.8563
301 | 0.83611 | 4/15/2015 | 17:53:38 | 9488 | 0.593 | 18151.2027 | 11.8489 | 11.8296 | 53.2933 | 11.8552
302 | 0.83889 | 4/15/2015 | 17:54:8 | 9488 | 0.593 | 18151.2027 | 11.8489 | 11.8296 | 53.2933 | 11.8545
303 | 0.84167 | 4/15/2015 | 17:54:38 | 9488 | 0.593 | 18151.2027 | 11.8489 | 11.8296 | 53.2933 | 11.8477
304 | 0.84444 | 4/15/2015 | 17:55:8 | 9488 | 0.593 | 18151.2027 | 11.8489 | 11.8296 | 53.2933 | 11.846
305 | 0.84722 | 4/15/2015 | 17:55:38 | 9488 | 0.593 | 18151.2027 | 11.8489 | 11.8296 | 53.2933 | 11.842
306 | 0.85 | 4/15/2015 | 17:56:8 | 9488 | 0.593 | 18151.2027 | 11.8489 | 11.8296 | 53.2933 | 11.8456
307 | 0.85278 | 4/15/2015 | 17:56:38 | 9489 | 0.59306 | 18152.412 | 11.8474 | 11.8282 | 53.2908 | 11.8456
308 | 0.85556 | 4/15/2015 | 17:57:8 | 9489 | 0.59306 | 18152.412 | 11.8474 | 11.8282 | 53.2908 | 11.8475
309 | 0.85833 | 4/15/2015 | 17:57:38 | 9489 | 0.59306 | 18152.412 | 11.8474 | 11.8282 | 53.2908 | 11.8499
310 | 0.86111 | 4/15/2015 | 17:58:8 | 9489 | 0.59306 | 18152.412 | 11.8474 | 11.8282 | 53.2908 | 11.8449
311 | 0.86389 | 4/15/2015 | 17:58:38 | 9490 | 0.59313 | 18153.6214 | 11.846 | 11.8268 | 53.2882 | 11.8624
312 | 0.86667 | 4/15/2015 | 17:59:8 | 9489 | 0.59306 | 18152.412 | 11.8474 | 11.8282 | 53.2908 | 11.8624
313 | 0.86944 | 4/15/2015 | 17:59:38 | 9489 | 0.59306 | 18152.412 | 11.8474 | 11.8282 | 53.2908 | 11.8481
314 | 0.87222 | 4/15/2015 | 18:0:8 | 9489 | 0.59306 | 18152.412 | 11.8474 | 11.8282 | 53.2908 | 11.8453
315 | 0.875 | 4/15/2015 | 18:0:38 | 9490 | 0.59313 | 18153.6214 | 11.846 | 11.8268 | 53.2882 | 11.8377
316 | 0.87778 | 4/15/2015 | 18:1:8 | 9490 | 0.59313 | 18153.6214 | 11.846 | 11.8268 | 53.2882 | 11.8576
317 | 0.88056 | 4/15/2015 | 18:1:38 | 9490 | 0.59313 | 18153.6214 | 11.846 | 11.8268 | 53.2882 | 11.854
318 | 0.88333 | 4/15/2015 | 18:2:8 | 9490 | 0.59313 | 18153.6214 | 11.846 | 11.8268 | 53.2882 | 11.8453
319 | 0.88611 | 4/15/2015 | 18:2:38 | 9490 | 0.59313 | 18153.6214 | 11.846 | 11.8268 | 53.2882 | 11.8404
320 | 0.88889 | 4/15/2015 | 18:3:8 | 9491 | 0.59319 | 18154.8309 | 11.8446 | 11.8254 | 53.2857 | 11.8434
321 | 0.89167 | 4/15/2015 | 18:3:38 | 9491 | 0.59319 | 18154.8309 | 11.8446 | 11.8254 | 53.2857 | 11.8472
322 | 0.89444 | 4/15/2015 | 18:4:8 | 9491 | 0.59319 | 18154.8309 | 11.8446 | 11.8254 | 53.2857 | 11.8442
323 | 0.89722 | 4/15/2015 | 18:4:38 | 9492 | 0.59325 | 18156.0406 | 11.8432 | 11.824 | 53.2832 | 11.8543
324 | 0.9 | 4/15/2015 | 18:5:8 | 9492 | 0.59325 | 18156.0406 | 11.8432 | 11.824 | 53.2832 | 11.8562
325 | 0.90278 | 4/15/2015 | 18:5:38 | 9492 | 0.59325 | 18156.0406 | 11.8432 | 11.824 | 53.2832 | 11.8644
326 | 0.90556 | 4/15/2015 | 18:6:8 | 9492 | 0.59325 | 18156.0406 | 11.8432 | 11.824 | 53.2832 | 11.8451
327 | 0.90833 | 4/15/2015 | 18:6:38 | 9492 | 0.59325 | 18156.0406 | 11.8432 | 11.824 | 53.2832 | 11.8621
328 | 0.91111 | 4/15/2015 | 18:7:8 | 9491 | 0.59319 | 18154.8309 | 11.8446 | 11.8254 | 53.2857 | 11.8596
329 | 0.91389 | 4/15/2015 | 18:7:38 | 9491 | 0.59319 | 18154.8309 | 11.8446 | 11.8254 | 53.2857 | 11.8618
330 | 0.91667 | 4/15/2015 | 18:8:8 | 9490 | 0.59313 | 18153.6214 | 11.846 | 11.8268 | 53.2882 | 11.8699
331 | 0.91944 | 4/15/2015 | 18:8:38 | 9489 | 0.59306 | 18152.412 | 11.8474 | 11.8282 | 53.2908 | 11.8638
332 | 0.92222 | 4/15/2015 | 18:9:8 | 9488 | 0.593 | 18151.2027 | 11.8489 | 11.8296 | 53.2933 | 11.8667
333 | 0.925 | 4/15/2015 | 18:9:38 | 9487 | 0.59294 | 18149.9936 | 11.8503 | 11.831 | 53.2958 | 11.8625
334 | 0.92778 | 4/15/2015 | 18:10:8 | 9487 | 0.59294 | 18149.9936 | 11.8503 | 11.831 | 53.2958 | 11.8636
335 | 0.93056 | 4/15/2015 | 18:10:38 | 9486 | 0.59288 | 18148.7845 | 11.8517 | 11.8324 | 53.2983 | 11.8645
336 | 0.93333 | 4/15/2015 | 18:11:8 | 9486 | 0.59288 | 18148.7845 | 11.8517 | 11.8324 | 53.2983 | 11.8819
337 | 0.93611 | 4/15/2015 | 18:11:38 | 9485 | 0.59281 | 18147.5755 | 11.8531 | 11.8338 | 53.3008 | 11.8863
338 | 0.93889 | 4/15/2015 | 18:12:8 | 9484 | 0.59275 | 18146.3666 | 11.8545 | 11.8352 | 53.3034 | 11.8746
339 | 0.94167 | 4/15/2015 | 18:12:38 | 9483 | 0.59269 | 18145.1578 | 11.8559 | 11.8366 | 53.3059 | 11.8829
340 | 0.94444 | 4/15/2015 | 18:13:8 | 9482 | 0.59262 | 18143.9492 | 11.8573 | 11.838 | 53.3084 | 11.8809
341 | 0.94722 | 4/15/2015 | 18:13:38 | 9480 | 0.5925 | 18141.5321 | 11.8601 | 11.8408 | 53.3134 | 11.8778
342 | 0.95 | 4/15/2015 | 18:14:8 | 9479 | 0.59244 | 18140.3238 | 11.8615 | 11.8422 | 53.316 | 11.8895
343 | 0.95278 | 4/15/2015 | 18:14:38 | 9478 | 0.59237 | 18139.1155 | 11.8629 | 11.8436 | 53.3185 | 11.8744
344 | 0.95556 | 4/15/2015 | 18:15:8 | 9477 | 0.59231 | 18137.9073 | 11.8643 | 11.845 | 53.321 | 11.8762
345 | 0.95833 | 4/15/2015 | 18:15:38 | 9476 | 0.59225 | 18136.6993 | 11.8657 | 11.8464 | 53.3235 | 11.8847
346 | 0.96111 | 4/15/2015 | 18:16:8 | 9475 | 0.59219 | 18135.4913 | 11.8671 | 11.8478 | 53.326 | 11.9065
347 | 0.96389 | 4/15/2015 | 18:16:38 | 9474 | 0.59213 | 18134.2835 | 11.8685 | 11.8492 | 53.3286 | 11.8988
348 | 0.96667 | 4/15/2015 | 18:17:8 | 9472 | 0.592 | 18131.8681 | 11.8713 | 11.852 | 53.3336 | 11.926
349 | 0.96944 | 4/15/2015 | 18:17:38 | 9469 | 0.59181 | 18128.2458 | 11.8756 | 11.8562 | 53.3412 | 11.9109
350 | 0.97222 | 4/15/2015 | 18:18:8 | 9467 | 0.59169 | 18125.8315 | 11.8784 | 11.859 | 53.3462 | 11.9048
351 | 0.975 | 4/15/2015 | 18:18:38 | 9465 | 0.59156 | 18123.4176 | 11.8812 | 11.8618 | 53.3513 | 11.9044
352 | 0.97778 | 4/15/2015 | 18:19:8 | 9463 | 0.59144 | 18121.0041 | 11.884 | 11.8646 | 53.3563 | 11.9114
353 | 0.98056 | 4/15/2015 | 18:19:38 | 9461 | 0.59131 | 18118.591 | 11.8868 | 11.8674 | 53.3613 | 11.9243
354 | 0.98333 | 4/15/2015 | 18:20:8 | 9460 | 0.59125 | 18117.3846 | 11.8882 | 11.8688 | 53.3639 | 11.9178
355 | 0.98611 | 4/15/2015 | 18:20:38 | 9458 | 0.59113 | 18114.9721 | 11.891 | 11.8716 | 53.3689 | 11.9097
356 | 0.98889 | 4/15/2015 | 18:21:8 | 9457 | 0.59106 | 18113.766 | 11.8924 | 11.873 | 53.3714 | 11.9017
357 | 0.99167 | 4/15/2015 | 18:21:38 | 9456 | 0.591 | 18112.5601 | 11.8938 | 11.8744 | 53.3739 | 11.9012
358 | 0.99444 | 4/15/2015 | 18:22:8 | 9457 | 0.59106 | 18113.766 | 11.8924 | 11.873 | 53.3714 | 11.8958
359 | 0.99722 | 4/15/2015 | 18:22:38 | 9457 | 0.59106 | 18113.766 | 11.8924 | 11.873 | 53.3714 | 11.8824
360 | 1 | 4/15/2015 | 18:23:8 | 9458 | 0.59113 | 18114.9721 | 11.891 | 11.8716 | 53.3689 | 11.8845
361 | 1.0028 | 4/15/2015 | 18:23:38 | 9459 | 0.59119 | 18116.1783 | 11.8896 | 11.8702 | 53.3664 | 11.8877
362 | 1.0056 | 4/15/2015 | 18:24:8 | 9460 | 0.59125 | 18117.3846 | 11.8882 | 11.8688 | 53.3639 | 11.8967
363 | 1.0083 | 4/15/2015 | 18:24:38 | 9461 | 0.59131 | 18118.591 | 11.8868 | 11.8674 | 53.3613 | 11.8839
364 | 1.0111 | 4/15/2015 | 18:25:8 | 9461 | 0.59131 | 18118.591 | 11.8868 | 11.8674 | 53.3613 | 11.8903
365 | 1.0139 | 4/15/2015 | 18:25:38 | 9462 | 0.59137 | 18119.7975 | 11.8854 | 11.866 | 53.3588 | 11.8853
366 | 1.0167 | 4/15/2015 | 18:26:8 | 9463 | 0.59144 | 18121.0041 | 11.884 | 11.8646 | 53.3563 | 11.8941
367 | 1.0194 | 4/15/2015 | 18:26:38 | 9463 | 0.59144 | 18121.0041 | 11.884 | 11.8646 | 53.3563 | 11.8928
368 | 1.0222 | 4/15/2015 | 18:27:8 | 9463 | 0.59144 | 18121.0041 | 11.884 | 11.8646 | 53.3563 | 11.8916
369 | 1.025 | 4/15/2015 | 18:27:38 | 9463 | 0.59144 | 18121.0041 | 11.884 | 11.8646 | 53.3563 | 11.8675
370 | 1.0278 | 4/15/2015 | 18:28:8 | 9463 | 0.59144 | 18121.0041 | 11.884 | 11.8646 | 53.3563 | 11.878
371 | 1.0306 | 4/15/2015 | 18:28:38 | 9465 | 0.59156 | 18123.4176 | 11.8812 | 11.8618 | 53.3513 | 11.8723
372 | 1.0333 | 4/15/2015 | 18:29:8 | 9466 | 0.59163 | 18124.6245 | 11.8798 | 11.8604 | 53.3487 | 11.8654
373 | 1.0361 | 4/15/2015 | 18:29:38 | 9467 | 0.59169 | 18125.8315 | 11.8784 | 11.859 | 53.3462 | 11.8575
374 | 1.0389 | 4/15/2015 | 18:30:8 | 9468 | 0.59175 | 18127.0386 | 11.877 | 11.8576 | 53.3437 | 11.8366
375 | 1.0417 | 4/15/2015 | 18:30:38 | 9471 | 0.59194 | 18130.6606 | 11.8727 | 11.8534 | 53.3361 | 11.8432
376 | 1.0444 | 4/15/2015 | 18:31:8 | 9473 | 0.59206 | 18133.0758 | 11.8699 | 11.8506 | 53.3311 | 11.8769
377 | 1.0472 | 4/15/2015 | 18:31:38 | 9475 | 0.59219 | 18135.4913 | 11.8671 | 11.8478 | 53.326 | 11.8323
378 | 1.05 | 4/15/2015 | 18:32:8 | 9477 | 0.59231 | 18137.9073 | 11.8643 | 11.845 | 53.321 | 11.8273
379 | 1.0528 | 4/15/2015 | 18:32:38 | 9479 | 0.59244 | 18140.3238 | 11.8615 | 11.8422 | 53.316 | 11.8287
380 | 1.0556 | 4/15/2015 | 18:33:8 | 9481 | 0.59256 | 18142.7406 | 11.8587 | 11.8394 | 53.3109 | 11.8317
381 | 1.0583 | 4/15/2015 | 18:33:38 | 9483 | 0.59269 | 18145.1578 | 11.8559 | 11.8366 | 53.3059 | 11.827
382 | 1.0611 | 4/15/2015 | 18:34:8 | 9486 | 0.59288 | 18148.7845 | 11.8517 | 11.8324 | 53.2983 | 11.8328
383 | 1.0639 | 4/15/2015 | 18:34:38 | 9487 | 0.59294 | 18149.9936 | 11.8503 | 11.831 | 53.2958 | 11.8348
384 | 1.0667 | 4/15/2015 | 18:35:8 | 9489 | 0.59306 | 18152.412 | 11.8474 | 11.8282 | 53.2908 | 11.8289
385 | 1.0694 | 4/15/2015 | 18:35:38 | 9490 | 0.59313 | 18153.6214 | 11.846 | 11.8268 | 53.2882 | 11.8231
386 | 1.0722 | 4/15/2015 | 18:36:8 | 9492 | 0.59325 | 18156.0406 | 11.8432 | 11.824 | 53.2832 | 11.8285
387 | 1.075 | 4/15/2015 | 18:36:38 | 9493 | 0.59331 | 18157.2503 | 11.8418 | 11.8226 | 53.2807 | 11.8446
388 | 1.0778 | 4/15/2015 | 18:37:8 | 9494 | 0.59337 | 18158.4601 | 11.8404 | 11.8212 | 53.2782 | 11.8675
389 | 1.0806 | 4/15/2015 | 18:37:38 | 9494 | 0.59337 | 18158.4601 | 11.8404 | 11.8212 | 53.2782 | 11.858
390 | 1.0833 | 4/15/2015 | 18:38:8 | 9494 | 0.59337 | 18158.4601 | 11.8404 | 11.8212 | 53.2782 | 11.8503
391 | 1.0861 | 4/15/2015 | 18:38:38 | 9493 | 0.59331 | 18157.2503 | 11.8418 | 11.8226 | 53.2807 | 11.8642
392 | 1.0889 | 4/15/2015 | 18:39:8 | 9492 | 0.59325 | 18156.0406 | 11.8432 | 11.824 | 53.2832 | 11.8605
393 | 1.0917 | 4/15/2015 | 18:39:38 | 9491 | 0.59319 | 18154.8309 | 11.8446 | 11.8254 | 53.2857 | 11.8631
394 | 1.0944 | 4/15/2015 | 18:40:8 | 9489 | 0.59306 | 18152.412 | 11.8474 | 11.8282 | 53.2908 | 11.9069
395 | 1.0972 | 4/15/2015 | 18:40:38 | 9487 | 0.59294 | 18149.9936 | 11.8503 | 11.831 | 53.2958 | 11.8977
396 | 1.1 | 4/15/2015 | 18:41:8 | 9485 | 0.59281 | 18147.5755 | 11.8531 | 11.8338 | 53.3008 | 11.8776
397 | 1.1028 | 4/15/2015 | 18:41:38 | 9484 | 0.59275 | 18146.3666 | 11.8545 | 11.8352 | 53.3034 | 11.8655
398 | 1.1056 | 4/15/2015 | 18:42:8 | 9483 | 0.59269 | 18145.1578 | 11.8559 | 11.8366 | 53.3059 | 11.8825
399 | 1.1083 | 4/15/2015 | 18:42:38 | 9483 | 0.59269 | 18145.1578 | 11.8559 | 11.8366 | 53.3059 | 11.8468
400 | 1.1111 | 4/15/2015 | 18:43:8 | 9483 | 0.59269 | 18145.1578 | 11.8559 | 11.8366 | 53.3059 | 11.8692
401 | 1.1139 | 4/15/2015 | 18:43:38 | 9483 | 0.59269 | 18145.1578 | 11.8559 | 11.8366 | 53.3059 | 11.8577
402 | 1.1167 | 4/15/2015 | 18:44:8 | 9484 | 0.59275 | 18146.3666 | 11.8545 | 11.8352 | 53.3034 | 11.8612
403 | 1.1194 | 4/15/2015 | 18:44:38 | 9483 | 0.59269 | 18145.1578 | 11.8559 | 11.8366 | 53.3059 | 11.8739
404 | 1.1222 | 4/15/2015 | 18:45:8 | 9483 | 0.59269 | 18145.1578 | 11.8559 | 11.8366 | 53.3059 | 11.8763
405 | 1.125 | 4/15/2015 | 18:45:38 | 9483 | 0.59269 | 18145.1578 | 11.8559 | 11.8366 | 53.3059 | 11.8781
406 | 1.1278 | 4/15/2015 | 18:46:8 | 9482 | 0.59262 | 18143.9492 | 11.8573 | 11.838 | 53.3084 | 11.8719
407 | 1.1306 | 4/15/2015 | 18:46:38 | 9482 | 0.59262 | 18143.9492 | 11.8573 | 11.838 | 53.3084 | 11.8821
408 | 1.1333 | 4/15/2015 | 18:47:8 | 9481 | 0.59256 | 18142.7406 | 11.8587 | 11.8394 | 53.3109 | 11.8698
409 | 1.1361 | 4/15/2015 | 18:47:38 | 9481 | 0.59256 | 18142.7406 | 11.8587 | 11.8394 | 53.3109 | 11.8731
410 | 1.1389 | 4/15/2015 | 18:48:8 | 9480 | 0.5925 | 18141.5321 | 11.8601 | 11.8408 | 53.3134 | 11.8803
411 | 1.1417 | 4/15/2015 | 18:48:38 | 9479 | 0.59244 | 18140.3238 | 11.8615 | 11.8422 | 53.316 | 11.8793
412 | 1.1444 | 4/15/2015 | 18:49:8 | 9479 | 0.59244 | 18140.3238 | 11.8615 | 11.8422 | 53.316 | 11.8797
413 | 1.1472 | 4/15/2015 | 18:49:38 | 9478 | 0.59237 | 18139.1155 | 11.8629 | 11.8436 | 53.3185 | 11.8837
414 | 1.15 | 4/15/2015 | 18:50:8 | 9477 | 0.59231 | 18137.9073 | 11.8643 | 11.845 | 53.321 | 11.9228
415 | 1.1528 | 4/15/2015 | 18:50:38 | 9476 | 0.59225 | 18136.6993 | 11.8657 | 11.8464 | 53.3235 | 11.8708
416 | 1.1556 | 4/15/2015 | 18:51:8 | 9475 | 0.59219 | 18135.4913 | 11.8671 | 11.8478 | 53.326 | 11.8483
417 | 1.1583 | 4/15/2015 | 18:51:38 | 9474 | 0.59213 | 18134.2835 | 11.8685 | 11.8492 | 53.3286 | 11.8548
418 | 1.1611 | 4/15/2015 | 18:52:8 | 9475 | 0.59219 | 18135.4913 | 11.8671 | 11.8478 | 53.326 | 11.8535
419 | 1.1639 | 4/15/2015 | 18:52:38 | 9475 | 0.59219 | 18135.4913 | 11.8671 | 11.8478 | 53.326 | 11.9123
420 | 1.1667 | 4/15/2015 | 18:53:8 | 9475 | 0.59219 | 18135.4913 | 11.8671 | 11.8478 | 53.326 | 11.9416
421 | 1.1694 | 4/15/2015 | 18:53:38 | 9473 | 0.59206 | 18133.0758 | 11.8699 | 11.8506 | 53.3311 | 11.9493
422 | 1.1722 | 4/15/2015 | 18:54:8 | 9470 | 0.59188 | 18129.4532 | 11.8741 | 11.8548 | 53.3386 | 11.9288
423 | 1.175 | 4/15/2015 | 18:54:38 | 9467 | 0.59169 | 18125.8315 | 11.8784 | 11.859 | 53.3462 | 11.9076
424 | 1.1778 | 4/15/2015 | 18:55:8 | 9465 | 0.59156 | 18123.4176 | 11.8812 | 11.8618 | 53.3513 | 11.8994
425 | 1.1806 | 4/15/2015 | 18:55:38 | 9463 | 0.59144 | 18121.0041 | 11.884 | 11.8646 | 53.3563 | 11.8919
426 | 1.1833 | 4/15/2015 | 18:56:8 | 9462 | 0.59137 | 18119.7975 | 11.8854 | 11.866 | 53.3588 | 11.917
427 | 1.1861 | 4/15/2015 | 18:56:38 | 9461 | 0.59131 | 18118.591 | 11.8868 | 11.8674 | 53.3613 | 11.9732
428 | 1.1889 | 4/15/2015 | 18:57:8 | 9458 | 0.59113 | 18114.9721 | 11.891 | 11.8716 | 53.3689 | 12.0251
429 | 1.1917 | 4/15/2015 | 18:57:38 | 9453 | 0.59081 | 18108.9427 | 11.898 | 11.8786 | 53.3815 | 11.9929
430 | 1.1944 | 4/15/2015 | 18:58:8 | 9445 | 0.59031 | 18099.3011 | 11.9093 | 11.8898 | 53.4016 | 12.0614
431 | 1.1972 | 4/15/2015 | 18:58:38 | 9435 | 0.58969 | 18087.2584 | 11.9233 | 11.9038 | 53.4268 | 12.1061
432 | 1.2 | 4/15/2015 | 18:59:8 | 9425 | 0.58906 | 18075.226 | 11.9374 | 11.9178 | 53.452 | 12.1179
433 | 1.2028 | 4/15/2015 | 18:59:38 | 9414 | 0.58837 | 18062.0022 | 11.9528 | 11.9332 | 53.4797 | 12.1084
434 | 1.2056 | 4/15/2015 | 19:0:8 | 9402 | 0.58763 | 18047.5905 | 11.9697 | 11.95 | 53.51 | 12.1252
435 | 1.2083 | 4/15/2015 | 19:0:38 | 9391 | 0.58694 | 18034.3928 | 11.9851 | 11.9654 | 53.5377 | 12.1253
436 | 1.2111 | 4/15/2015 | 19:1:8 | 9379 | 0.58619 | 18020.0094 | 12.0019 | 11.9822 | 53.5679 | 12.2785
437 | 1.2139 | 4/15/2015 | 19:1:38 | 9358 | 0.58488 | 17994.874 | 12.0314 | 12.0115 | 53.6207 | 12.4932
438 | 1.2167 | 4/15/2015 | 19:2:8 | 9324 | 0.58275 | 17954.274 | 12.0791 | 12.0591 | 53.7063 | 12.5645
439 | 1.2194 | 4/15/2015 | 19:2:38 | 9287 | 0.58044 | 17910.2253 | 12.131 | 12.1108 | 53.7994 | 12.513
440 | 1.2222 | 4/15/2015 | 19:3:8 | 9253 | 0.57831 | 17869.8703 | 12.1787 | 12.1583 | 53.8849 | 12.5606
441 | 1.225 | 4/15/2015 | 19:3:38 | 9221 | 0.57631 | 17831.9956 | 12.2235 | 12.203 | 53.9653 | 12.6206
442 | 1.2278 | 4/15/2015 | 19:4:8 | 9192 | 0.5745 | 17797.7604 | 12.2642 | 12.2435 | 54.0382 | 12.6234
443 | 1.2306 | 4/15/2015 | 19:4:38 | 9164 | 0.57275 | 17764.7856 | 12.3034 | 12.2825 | 54.1086 | 12.6427
444 | 1.2333 | 4/15/2015 | 19:5:8 | 9139 | 0.57119 | 17735.4099 | 12.3384 | 12.3174 | 54.1713 | 12.6492
445 | 1.2361 | 4/15/2015 | 19:5:38 | 9113 | 0.56956 | 17704.925 | 12.3748 | 12.3537 | 54.2366 | 12.8078
446 | 1.2389 | 4/15/2015 | 19:6:8 | 9084 | 0.56775 | 17671.0015 | 12.4154 | 12.3941 | 54.3094 | 12.8114
447 | 1.2417 | 4/15/2015 | 19:6:38 | 9055 | 0.56594 | 17637.1611 | 12.456 | 12.4346 | 54.3822 | 12.7845
448 | 1.2444 | 4/15/2015 | 19:7:8 | 9031 | 0.56444 | 17609.2177 | 12.4895 | 12.468 | 54.4424 | 12.7951
449 | 1.2472 | 4/15/2015 | 19:7:38 | 9010 | 0.56312 | 17584.8135 | 12.5189 | 12.4973 | 54.4951 | 12.7106
450 | 1.25 | 4/15/2015 | 19:8:8 | 8995 | 0.56219 | 17567.4084 | 12.5399 | 12.5182 | 54.5327 | 12.7729
451 | 1.2528 | 4/15/2015 | 19:8:38 | 8983 | 0.56144 | 17553.5001 | 12.5567 | 12.5349 | 54.5628 | 12.6362
452 | 1.2556 | 4/15/2015 | 19:9:8 | 8978 | 0.56112 | 17547.7091 | 12.5637 | 12.5418 | 54.5753 | 12.6014
453 | 1.2583 | 4/15/2015 | 19:9:38 | 8977 | 0.56106 | 17546.5512 | 12.5651 | 12.5432 | 54.5778 | 12.6918
454 | 1.2611 | 4/15/2015 | 19:10:8 | 8975 | 0.56094 | 17544.2357 | 12.5679 | 12.546 | 54.5828 | 12.6463
455 | 1.2639 | 4/15/2015 | 19:10:38 | 8967 | 0.56044 | 17534.9775 | 12.579 | 12.5572 | 54.6029 | 12.7959
456 | 1.2667 | 4/15/2015 | 19:11:8 | 8958 | 0.55988 | 17524.5695 | 12.5916 | 12.5697 | 54.6254 | 12.8261
457 | 1.2694 | 4/15/2015 | 19:11:38 | 8948 | 0.55925 | 17513.0143 | 12.6056 | 12.5836 | 54.6505 | 12.8254
458 | 1.2722 | 4/15/2015 | 19:12:8 | 8935 | 0.55844 | 17498.007 | 12.6238 | 12.6017 | 54.6831 | 12.9963
459 | 1.275 | 4/15/2015 | 19:12:38 | 8918 | 0.55738 | 17478.4067 | 12.6475 | 12.6254 | 54.7257 | 12.991
460 | 1.2778 | 4/15/2015 | 19:13:8 | 8900 | 0.55625 | 17457.6839 | 12.6727 | 12.6504 | 54.7708 | 12.929
461 | 1.2806 | 4/15/2015 | 19:13:38 | 8882 | 0.55512 | 17436.9924 | 12.6978 | 12.6755 | 54.8159 | 12.9472
462 | 1.2833 | 4/15/2015 | 19:14:8 | 8866 | 0.55412 | 17418.6261 | 12.7202 | 12.6977 | 54.8559 | 12.9184
463 | 1.2861 | 4/15/2015 | 19:14:38 | 8852 | 0.55325 | 17402.5757 | 12.7397 | 12.7172 | 54.891 | 12.9065
464 | 1.2889 | 4/15/2015 | 19:15:8 | 8841 | 0.55256 | 17389.9778 | 12.7551 | 12.7325 | 54.9185 | 12.883
465 | 1.2917 | 4/15/2015 | 19:15:38 | 8833 | 0.55206 | 17380.8231 | 12.7662 | 12.7436 | 54.9385 | 12.8744
466 | 1.2944 | 4/15/2015 | 19:16:8 | 8827 | 0.55169 | 17373.961 | 12.7746 | 12.752 | 54.9536 | 12.8694
467 | 1.2972 | 4/15/2015 | 19:16:38 | 8824 | 0.5515 | 17370.5312 | 12.7788 | 12.7562 | 54.9611 | 12.8151
468 | 1.3 | 4/15/2015 | 19:17:8 | 8823 | 0.55144 | 17369.3882 | 12.7802 | 12.7575 | 54.9636 | 12.8141
469 | 1.3028 | 4/15/2015 | 19:17:38 | 8823 | 0.55144 | 17369.3882 | 12.7802 | 12.7575 | 54.9636 | 12.8336
470 | 1.3056 | 4/15/2015 | 19:18:8 | 8823 | 0.55144 | 17369.3882 | 12.7802 | 12.7575 | 54.9636 | 12.8158
471 | 1.3083 | 4/15/2015 | 19:18:38 | 8823 | 0.55144 | 17369.3882 | 12.7802 | 12.7575 | 54.9636 | 12.7946
472 | 1.3111 | 4/15/2015 | 19:19:8 | 8823 | 0.55144 | 17369.3882 | 12.7802 | 12.7575 | 54.9636 | 12.8131
473 | 1.3139 | 4/15/2015 | 19:19:38 | 8823 | 0.55144 | 17369.3882 | 12.7802 | 12.7575 | 54.9636 | 12.8092
474 | 1.3167 | 4/15/2015 | 19:20:8 | 8824 | 0.5515 | 17370.5312 | 12.7788 | 12.7562 | 54.9611 | 12.7857
475 | 1.3194 | 4/15/2015 | 19:20:38 | 8825 | 0.55156 | 17371.6744 | 12.7774 | 12.7548 | 54.9586 | 12.7924
476 | 1.3222 | 4/15/2015 | 19:21:8 | 8827 | 0.55169 | 17373.961 | 12.7746 | 12.752 | 54.9536 | 12.8005
477 | 1.325 | 4/15/2015 | 19:21:38 | 8827 | 0.55169 | 17373.961 | 12.7746 | 12.752 | 54.9536 | 12.7853
478 | 1.3278 | 4/15/2015 | 19:22:8 | 8828 | 0.55175 | 17375.1044 | 12.7732 | 12.7506 | 54.9511 | 12.8224
479 | 1.3306 | 4/15/2015 | 19:22:38 | 8828 | 0.55175 | 17375.1044 | 12.7732 | 12.7506 | 54.9511 | 12.8193
480 | 1.3333 | 4/15/2015 | 19:23:8 | 8825 | 0.55156 | 17371.6744 | 12.7774 | 12.7548 | 54.9586 | 12.8918
481 | 1.3361 | 4/15/2015 | 19:23:38 | 8823 | 0.55144 | 17369.3882 | 12.7802 | 12.7575 | 54.9636 | 12.8076
482 | 1.3389 | 4/15/2015 | 19:24:8 | 8820 | 0.55125 | 17365.9596 | 12.7844 | 12.7617 | 54.9711 | 12.8303
483 | 1.3417 | 4/15/2015 | 19:24:38 | 8819 | 0.55119 | 17364.8169 | 12.7858 | 12.7631 | 54.9736 | 12.7984
484 | 1.3444 | 4/15/2015 | 19:25:8 | 8819 | 0.55119 | 17364.8169 | 12.7858 | 12.7631 | 54.9736 | 12.8101
485 | 1.3472 | 4/15/2015 | 19:25:38 | 8819 | 0.55119 | 17364.8169 | 12.7858 | 12.7631 | 54.9736 | 12.8195
486 | 1.35 | 4/15/2015 | 19:26:8 | 8818 | 0.55112 | 17363.6743 | 12.7872 | 12.7645 | 54.9761 | 12.8197
487 | 1.3528 | 4/15/2015 | 19:26:38 | 8817 | 0.55106 | 17362.5318 | 12.7886 | 12.7659 | 54.9786 | 12.8426
488 | 1.3556 | 4/15/2015 | 19:27:8 | 8815 | 0.55094 | 17360.2472 | 12.7914 | 12.7687 | 54.9836 | 12.8466
489 | 1.3583 | 4/15/2015 | 19:27:38 | 8813 | 0.55081 | 17357.9628 | 12.7942 | 12.7714 | 54.9886 | 12.8204
490 | 1.3611 | 4/15/2015 | 19:28:8 | 8813 | 0.55081 | 17357.9628 | 12.7942 | 12.7714 | 54.9886 | 12.7563
491 | 1.3639 | 4/15/2015 | 19:28:38 | 8816 | 0.551 | 17361.3894 | 12.79 | 12.7673 | 54.9811 | 12.77
492 | 1.3667 | 4/15/2015 | 19:29:8 | 8819 | 0.55119 | 17364.8169 | 12.7858 | 12.7631 | 54.9736 | 12.7918
493 | 1.3694 | 4/15/2015 | 19:29:38 | 8820 | 0.55125 | 17365.9596 | 12.7844 | 12.7617 | 54.9711 | 12.8
494 | 1.3722 | 4/15/2015 | 19:30:8 | 8820 | 0.55125 | 17365.9596 | 12.7844 | 12.7617 | 54.9711 | 12.7996
495 | 1.375 | 4/15/2015 | 19:30:38 | 8820 | 0.55125 | 17365.9596 | 12.7844 | 12.7617 | 54.9711 | 12.7927
496 | 1.3778 | 4/15/2015 | 19:31:8 | 8820 | 0.55125 | 17365.9596 | 12.7844 | 12.7617 | 54.9711 | 12.791
497 | 1.3806 | 4/15/2015 | 19:31:38 | 8820 | 0.55125 | 17365.9596 | 12.7844 | 12.7617 | 54.9711 | 12.799
498 | 1.3833 | 4/15/2015 | 19:32:8 | 8821 | 0.55131 | 17367.1024 | 12.783 | 12.7603 | 54.9686 | 12.7986
499 | 1.3861 | 4/15/2015 | 19:32:38 | 8821 | 0.55131 | 17367.1024 | 12.783 | 12.7603 | 54.9686 | 12.7834
500 | 1.3889 | 4/15/2015 | 19:33:8 | 8822 | 0.55138 | 17368.2452 | 12.7816 | 12.7589 | 54.9661 | 12.7747
501 | 1.3917 | 4/15/2015 | 19:33:38 | 8823 | 0.55144 | 17369.3882 | 12.7802 | 12.7575 | 54.9636 | 12.7843
502 | 1.3944 | 4/15/2015 | 19:34:8 | 8823 | 0.55144 | 17369.3882 | 12.7802 | 12.7575 | 54.9636 | 12.7811
503 | 1.3972 | 4/15/2015 | 19:34:38 | 8823 | 0.55144 | 17369.3882 | 12.7802 | 12.7575 | 54.9636 | 12.7929
504 | 1.4 | 4/15/2015 | 19:35:8 | 8823 | 0.55144 | 17369.3882 | 12.7802 | 12.7575 | 54.9636 | 12.8034
505 | 1.4028 | 4/15/2015 | 19:35:38 | 8822 | 0.55138 | 17368.2452 | 12.7816 | 12.7589 | 54.9661 | 12.8008
506 | 1.4056 | 4/15/2015 | 19:36:8 | 8822 | 0.55138 | 17368.2452 | 12.7816 | 12.7589 | 54.9661 | 12.7843
507 | 1.4083 | 4/15/2015 | 19:36:38 | 8821 | 0.55131 | 17367.1024 | 12.783 | 12.7603 | 54.9686 | 12.7931
508 | 1.4111 | 4/15/2015 | 19:37:8 | 8821 | 0.55131 | 17367.1024 | 12.783 | 12.7603 | 54.9686 | 12.8021
509 | 1.4139 | 4/15/2015 | 19:37:38 | 8820 | 0.55125 | 17365.9596 | 12.7844 | 12.7617 | 54.9711 | 12.8067
510 | 1.4167 | 4/15/2015 | 19:38:8 | 8819 | 0.55119 | 17364.8169 | 12.7858 | 12.7631 | 54.9736 | 12.8021
511 | 1.4194 | 4/15/2015 | 19:38:38 | 8818 | 0.55112 | 17363.6743 | 12.7872 | 12.7645 | 54.9761 | 12.7899
512 | 1.4222 | 4/15/2015 | 19:39:8 | 8818 | 0.55112 | 17363.6743 | 12.7872 | 12.7645 | 54.9761 | 12.777
513 | 1.425 | 4/15/2015 | 19:39:38 | 8818 | 0.55112 | 17363.6743 | 12.7872 | 12.7645 | 54.9761 | 12.778
514 | 1.4278 | 4/15/2015 | 19:40:8 | 8819 | 0.55119 | 17364.8169 | 12.7858 | 12.7631 | 54.9736 | 12.7585
515 | 1.4306 | 4/15/2015 | 19:40:38 | 8820 | 0.55125 | 17365.9596 | 12.7844 | 12.7617 | 54.9711 | 12.7637
516 | 1.4333 | 4/15/2015 | 19:41:8 | 8822 | 0.55138 | 17368.2452 | 12.7816 | 12.7589 | 54.9661 | 12.7909
517 | 1.4361 | 4/15/2015 | 19:41:38 | 8823 | 0.55144 | 17369.3882 | 12.7802 | 12.7575 | 54.9636 | 12.7671
518 | 1.4389 | 4/15/2015 | 19:42:8 | 8824 | 0.5515 | 17370.5312 | 12.7788 | 12.7562 | 54.9611 | 12.7626
519 | 1.4417 | 4/15/2015 | 19:42:38 | 8825 | 0.55156 | 17371.6744 | 12.7774 | 12.7548 | 54.9586 | 12.7679
520 | 1.4444 | 4/15/2015 | 19:43:8 | 8827 | 0.55169 | 17373.961 | 12.7746 | 12.752 | 54.9536 | 12.7631
521 | 1.4472 | 4/15/2015 | 19:43:38 | 8828 | 0.55175 | 17375.1044 | 12.7732 | 12.7506 | 54.9511 | 12.7663
522 | 1.45 | 4/15/2015 | 19:44:8 | 8829 | 0.55181 | 17376.248 | 12.7718 | 12.7492 | 54.9486 | 12.7596
523 | 1.4528 | 4/15/2015 | 19:44:38 | 8830 | 0.55188 | 17377.3916 | 12.7704 | 12.7478 | 54.9461 | 12.7575
524 | 1.4556 | 4/15/2015 | 19:45:8 | 8832 | 0.552 | 17379.6791 | 12.7676 | 12.745 | 54.9411 | 12.7696
525 | 1.4583 | 4/15/2015 | 19:45:38 | 8833 | 0.55206 | 17380.8231 | 12.7662 | 12.7436 | 54.9385 | 12.767
526 | 1.4611 | 4/15/2015 | 19:46:8 | 8833 | 0.55206 | 17380.8231 | 12.7662 | 12.7436 | 54.9385 | 12.772
527 | 1.4639 | 4/15/2015 | 19:46:38 | 8833 | 0.55206 | 17380.8231 | 12.7662 | 12.7436 | 54.9385 | 12.7719
528 | 1.4667 | 4/15/2015 | 19:47:8 | 8834 | 0.55212 | 17381.9671 | 12.7648 | 12.7422 | 54.936 | 12.7306
529 | 1.4694 | 4/15/2015 | 19:47:38 | 8835 | 0.55219 | 17383.1112 | 12.7634 | 12.7409 | 54.9335 | 12.7254
530 | 1.4722 | 4/15/2015 | 19:48:8 | 8837 | 0.55231 | 17385.3997 | 12.7607 | 12.7381 | 54.9285 | 12.7207
531 | 1.475 | 4/15/2015 | 19:48:38 | 8840 | 0.5525 | 17388.8332 | 12.7565 | 12.7339 | 54.921 | 12.7178
532 | 1.4778 | 4/15/2015 | 19:49:8 | 8843 | 0.55269 | 17392.2675 | 12.7523 | 12.7297 | 54.9135 | 12.7066
533 | 1.4806 | 4/15/2015 | 19:49:38 | 8847 | 0.55294 | 17396.848 | 12.7467 | 12.7242 | 54.9035 | 12.7068
534 | 1.4833 | 4/15/2015 | 19:50:8 | 8850 | 0.55312 | 17400.2843 | 12.7425 | 12.72 | 54.896 | 12.7218
535 | 1.4861 | 4/15/2015 | 19:50:38 | 8853 | 0.55331 | 17403.7215 | 12.7383 | 12.7158 | 54.8885 | 12.6985
536 | 1.4889 | 4/15/2015 | 19:51:8 | 8856 | 0.5535 | 17407.1596 | 12.7341 | 12.7116 | 54.881 | 12.7154
537 | 1.4917 | 4/15/2015 | 19:51:38 | 8859 | 0.55369 | 17410.5985 | 12.7299 | 12.7075 | 54.8735 | 12.7079
538 | 1.4944 | 4/15/2015 | 19:52:8 | 8861 | 0.55381 | 17412.8916 | 12.7271 | 12.7047 | 54.8684 | 12.7327
539 | 1.4972 | 4/15/2015 | 19:52:38 | 8862 | 0.55388 | 17414.0383 | 12.7257 | 12.7033 | 54.8659 | 12.6974
540 | 1.5 | 4/15/2015 | 19:53:8 | 8863 | 0.55394 | 17415.1851 | 12.7243 | 12.7019 | 54.8634 | 12.701
541 | 1.5028 | 4/15/2015 | 19:53:38 | 8865 | 0.55406 | 17417.479 | 12.7216 | 12.6991 | 54.8584 | 12.6928
542 | 1.5056 | 4/15/2015 | 19:54:8 | 8867 | 0.55419 | 17419.7732 | 12.7188 | 12.6963 | 54.8534 | 12.7122
543 | 1.5083 | 4/15/2015 | 19:54:38 | 8868 | 0.55425 | 17420.9205 | 12.7174 | 12.695 | 54.8509 | 12.6926
544 | 1.5111 | 4/15/2015 | 19:55:8 | 8870 | 0.55438 | 17423.2153 | 12.7146 | 12.6922 | 54.8459 | 12.6981
545 | 1.5139 | 4/15/2015 | 19:55:38 | 8871 | 0.55444 | 17424.3629 | 12.7132 | 12.6908 | 54.8434 | 12.7051
546 | 1.5167 | 4/15/2015 | 19:56:8 | 8872 | 0.5545 | 17425.5105 | 12.7118 | 12.6894 | 54.8409 | 12.6948
547 | 1.5194 | 4/15/2015 | 19:56:38 | 8873 | 0.55456 | 17426.6583 | 12.7104 | 12.688 | 54.8384 | 12.7253
548 | 1.5222 | 4/15/2015 | 19:57:8 | 8873 | 0.55456 | 17426.6583 | 12.7104 | 12.688 | 54.8384 | 12.7508
549 | 1.525 | 4/15/2015 | 19:57:38 | 8872 | 0.5545 | 17425.5105 | 12.7118 | 12.6894 | 54.8409 | 12.7507
550 | 1.5278 | 4/15/2015 | 19:58:8 | 8871 | 0.55444 | 17424.3629 | 12.7132 | 12.6908 | 54.8434 | 12.703
551 | 1.5306 | 4/15/2015 | 19:58:38 | 8869 | 0.55431 | 17422.0679 | 12.716 | 12.6936 | 54.8484 | 12.7103
552 | 1.5333 | 4/15/2015 | 19:59:8 | 8869 | 0.55431 | 17422.0679 | 12.716 | 12.6936 | 54.8484 | 12.708
553 | 1.5361 | 4/15/2015 | 19:59:38 | 8868 | 0.55425 | 17420.9205 | 12.7174 | 12.695 | 54.8509 | 12.7401
554 | 1.5389 | 4/15/2015 | 20:0:8 | 8867 | 0.55419 | 17419.7732 | 12.7188 | 12.6963 | 54.8534 | 12.7425
555 | 1.5417 | 4/15/2015 | 20:0:38 | 8866 | 0.55412 | 17418.6261 | 12.7202 | 12.6977 | 54.8559 | 12.7396
556 | 1.5444 | 4/15/2015 | 20:1:8 | 8866 | 0.55412 | 17418.6261 | 12.7202 | 12.6977 | 54.8559 | 12.7434
557 | 1.5472 | 4/15/2015 | 20:1:38 | 8865 | 0.55406 | 17417.479 | 12.7216 | 12.6991 | 54.8584 | 12.7324
558 | 1.55 | 4/15/2015 | 20:2:8 | 8864 | 0.554 | 17416.332 | 12.7229 | 12.7005 | 54.8609 | 12.7312
559 | 1.5528 | 4/15/2015 | 20:2:38 | 8863 | 0.55394 | 17415.1851 | 12.7243 | 12.7019 | 54.8634 | 12.7303
560 | 1.5556 | 4/15/2015 | 20:3:8 | 8864 | 0.554 | 17416.332 | 12.7229 | 12.7005 | 54.8609 | 12.7063
561 | 1.5583 | 4/15/2015 | 20:3:38 | 8865 | 0.55406 | 17417.479 | 12.7216 | 12.6991 | 54.8584 | 12.7213
562 | 1.5611 | 4/15/2015 | 20:4:8 | 8866 | 0.55412 | 17418.6261 | 12.7202 | 12.6977 | 54.8559 | 12.7112
563 | 1.5639 | 4/15/2015 | 20:4:38 | 8868 | 0.55425 | 17420.9205 | 12.7174 | 12.695 | 54.8509 | 12.7052
564 | 1.5667 | 4/15/2015 | 20:5:8 | 8869 | 0.55431 | 17422.0679 | 12.716 | 12.6936 | 54.8484 | 12.6984
565 | 1.5694 | 4/15/2015 | 20:5:38 | 8871 | 0.55444 | 17424.3629 | 12.7132 | 12.6908 | 54.8434 | 12.6943
566 | 1.5722 | 4/15/2015 | 20:6:8 | 8872 | 0.5545 | 17425.5105 | 12.7118 | 12.6894 | 54.8409 | 12.6904
567 | 1.575 | 4/15/2015 | 20:6:38 | 8874 | 0.55463 | 17427.8061 | 12.709 | 12.6866 | 54.8359 | 12.6956
568 | 1.5778 | 4/15/2015 | 20:7:8 | 8875 | 0.55469 | 17428.9541 | 12.7076 | 12.6852 | 54.8334 | 12.7007
569 | 1.5806 | 4/15/2015 | 20:7:38 | 8876 | 0.55475 | 17430.1021 | 12.7062 | 12.6838 | 54.8309 | 12.7063
570 | 1.5833 | 4/15/2015 | 20:8:8 | 8877 | 0.55481 | 17431.2503 | 12.7048 | 12.6824 | 54.8284 | 12.6949
571 | 1.5861 | 4/15/2015 | 20:8:38 | 8879 | 0.55494 | 17433.5468 | 12.702 | 12.6796 | 54.8234 | 12.6954
572 | 1.5889 | 4/15/2015 | 20:9:8 | 8880 | 0.555 | 17434.6952 | 12.7006 | 12.6783 | 54.8209 | 12.6897
573 | 1.5917 | 4/15/2015 | 20:9:38 | 8881 | 0.55506 | 17435.8438 | 12.6992 | 12.6769 | 54.8184 | 12.6952
574 | 1.5944 | 4/15/2015 | 20:10:8 | 8882 | 0.55512 | 17436.9924 | 12.6978 | 12.6755 | 54.8159 | 12.701
575 | 1.5972 | 4/15/2015 | 20:10:38 | 8882 | 0.55512 | 17436.9924 | 12.6978 | 12.6755 | 54.8159 | 12.7007
576 | 1.6 | 4/15/2015 | 20:11:8 | 8882 | 0.55512 | 17436.9924 | 12.6978 | 12.6755 | 54.8159 | 12.6897
577 | 1.6028 | 4/15/2015 | 20:11:38 | 8883 | 0.55519 | 17438.1411 | 12.6964 | 12.6741 | 54.8134 | 12.6885
578 | 1.6056 | 4/15/2015 | 20:12:8 | 8884 | 0.55525 | 17439.2899 | 12.695 | 12.6727 | 54.8108 | 12.6965
579 | 1.6083 | 4/15/2015 | 20:12:38 | 8884 | 0.55525 | 17439.2899 | 12.695 | 12.6727 | 54.8108 | 12.691
580 | 1.6111 | 4/15/2015 | 20:13:8 | 8885 | 0.55531 | 17440.4388 | 12.6936 | 12.6713 | 54.8083 | 12.6934
581 | 1.6139 | 4/15/2015 | 20:13:38 | 8885 | 0.55531 | 17440.4388 | 12.6936 | 12.6713 | 54.8083 | 12.6924
582 | 1.6167 | 4/15/2015 | 20:14:8 | 8885 | 0.55531 | 17440.4388 | 12.6936 | 12.6713 | 54.8083 | 12.6974
583 | 1.6194 | 4/15/2015 | 20:14:38 | 8885 | 0.55531 | 17440.4388 | 12.6936 | 12.6713 | 54.8083 | 12.7043
584 | 1.6222 | 4/15/2015 | 20:15:8 | 8886 | 0.55538 | 17441.5878 | 12.6922 | 12.6699 | 54.8058 | 12.7022
585 | 1.625 | 4/15/2015 | 20:15:38 | 8885 | 0.55531 | 17440.4388 | 12.6936 | 12.6713 | 54.8083 | 12.7024
586 | 1.6278 | 4/15/2015 | 20:16:8 | 8886 | 0.55538 | 17441.5878 | 12.6922 | 12.6699 | 54.8058 | 12.6785
587 | 1.6306 | 4/15/2015 | 20:16:38 | 8886 | 0.55538 | 17441.5878 | 12.6922 | 12.6699 | 54.8058 | 12.6886
588 | 1.6333 | 4/15/2015 | 20:17:8 | 8887 | 0.55544 | 17442.7369 | 12.6908 | 12.6685 | 54.8033 | 12.673
589 | 1.6361 | 4/15/2015 | 20:17:38 | 8888 | 0.5555 | 17443.8861 | 12.6894 | 12.6671 | 54.8008 | 12.6914
590 | 1.6389 | 4/15/2015 | 20:18:8 | 8888 | 0.5555 | 17443.8861 | 12.6894 | 12.6671 | 54.8008 | 12.7068
591 | 1.6417 | 4/15/2015 | 20:18:38 | 8887 | 0.55544 | 17442.7369 | 12.6908 | 12.6685 | 54.8033 | 12.7331
592 | 1.6444 | 4/15/2015 | 20:19:8 | 8885 | 0.55531 | 17440.4388 | 12.6936 | 12.6713 | 54.8083 | 12.7563
593 | 1.6472 | 4/15/2015 | 20:19:38 | 8882 | 0.55512 | 17436.9924 | 12.6978 | 12.6755 | 54.8159 | 12.7327
594 | 1.65 | 4/15/2015 | 20:20:8 | 8880 | 0.555 | 17434.6952 | 12.7006 | 12.6783 | 54.8209 | 12.736
595 | 1.6528 | 4/15/2015 | 20:20:38 | 8877 | 0.55481 | 17431.2503 | 12.7048 | 12.6824 | 54.8284 | 12.7282
596 | 1.6556 | 4/15/2015 | 20:21:8 | 8876 | 0.55475 | 17430.1021 | 12.7062 | 12.6838 | 54.8309 | 12.6807
597 | 1.6583 | 4/15/2015 | 20:21:38 | 8877 | 0.55481 | 17431.2503 | 12.7048 | 12.6824 | 54.8284 | 12.6661
598 | 1.6611 | 4/15/2015 | 20:22:8 | 8879 | 0.55494 | 17433.5468 | 12.702 | 12.6796 | 54.8234 | 12.6673
599 | 1.6639 | 4/15/2015 | 20:22:38 | 8882 | 0.55512 | 17436.9924 | 12.6978 | 12.6755 | 54.8159 | 12.6768
600 | 1.6667 | 4/15/2015 | 20:23:8 | 8885 | 0.55531 | 17440.4388 | 12.6936 | 12.6713 | 54.8083 | 12.6797
601 | 1.6694 | 4/15/2015 | 20:23:38 | 8887 | 0.55544 | 17442.7369 | 12.6908 | 12.6685 | 54.8033 | 12.6672
602 | 1.6722 | 4/15/2015 | 20:24:8 | 8889 | 0.55556 | 17445.0354 | 12.688 | 12.6657 | 54.7983 | 12.6705
603 | 1.675 | 4/15/2015 | 20:24:38 | 8891 | 0.55569 | 17447.3343 | 12.6852 | 12.663 | 54.7933 | 12.661
604 | 1.6778 | 4/15/2015 | 20:25:8 | 8894 | 0.55588 | 17450.7833 | 12.681 | 12.6588 | 54.7858 | 12.6489
605 | 1.6806 | 4/15/2015 | 20:25:38 | 8897 | 0.55606 | 17454.2332 | 12.6769 | 12.6546 | 54.7783 | 12.6523
606 | 1.6833 | 4/15/2015 | 20:26:8 | 8899 | 0.55619 | 17456.5336 | 12.6741 | 12.6518 | 54.7733 | 12.6543
607 | 1.6861 | 4/15/2015 | 20:26:38 | 8902 | 0.55638 | 17459.9849 | 12.6699 | 12.6476 | 54.7658 | 12.6585
608 | 1.6889 | 4/15/2015 | 20:27:8 | 8903 | 0.55644 | 17461.1356 | 12.6685 | 12.6463 | 54.7633 | 12.6522
609 | 1.6917 | 4/15/2015 | 20:27:38 | 8905 | 0.55656 | 17463.4371 | 12.6657 | 12.6435 | 54.7582 | 12.6441
610 | 1.6944 | 4/15/2015 | 20:28:8 | 8906 | 0.55663 | 17464.588 | 12.6643 | 12.6421 | 54.7557 | 12.6488
611 | 1.6972 | 4/15/2015 | 20:28:38 | 8908 | 0.55675 | 17466.8902 | 12.6615 | 12.6393 | 54.7507 | 12.6419
612 | 1.7 | 4/15/2015 | 20:29:8 | 8909 | 0.55681 | 17468.0414 | 12.6601 | 12.6379 | 54.7482 | 12.6531
613 | 1.7028 | 4/15/2015 | 20:29:38 | 8910 | 0.55688 | 17469.1927 | 12.6587 | 12.6365 | 54.7457 | 12.649
614 | 1.7056 | 4/15/2015 | 20:30:8 | 8911 | 0.55694 | 17470.3441 | 12.6573 | 12.6351 | 54.7432 | 12.661
615 | 1.7083 | 4/15/2015 | 20:30:38 | 8912 | 0.557 | 17471.4956 | 12.6559 | 12.6337 | 54.7407 | 12.6182
616 | 1.7111 | 4/15/2015 | 20:31:8 | 8911 | 0.55694 | 17470.3441 | 12.6573 | 12.6351 | 54.7432 | 12.7119
617 | 1.7139 | 4/15/2015 | 20:31:38 | 8909 | 0.55681 | 17468.0414 | 12.6601 | 12.6379 | 54.7482 | 12.6933
618 | 1.7167 | 4/15/2015 | 20:32:8 | 8908 | 0.55675 | 17466.8902 | 12.6615 | 12.6393 | 54.7507 | 12.6619
619 | 1.7194 | 4/15/2015 | 20:32:38 | 8907 | 0.55669 | 17465.7391 | 12.6629 | 12.6407 | 54.7532 | 12.6367
620 | 1.7222 | 4/15/2015 | 20:33:8 | 8907 | 0.55669 | 17465.7391 | 12.6629 | 12.6407 | 54.7532 | 12.6255
621 | 1.725 | 4/15/2015 | 20:33:38 | 8909 | 0.55681 | 17468.0414 | 12.6601 | 12.6379 | 54.7482 | 12.6178
622 | 1.7278 | 4/15/2015 | 20:34:8 | 8911 | 0.55694 | 17470.3441 | 12.6573 | 12.6351 | 54.7432 | 12.6391
623 | 1.7306 | 4/15/2015 | 20:34:38 | 8913 | 0.55706 | 17472.6472 | 12.6545 | 12.6323 | 54.7382 | 12.636
624 | 1.7333 | 4/15/2015 | 20:35:8 | 8915 | 0.55719 | 17474.9507 | 12.6517 | 12.6296 | 54.7332 | 12.6121
625 | 1.7361 | 4/15/2015 | 20:35:38 | 8917 | 0.55731 | 17477.2546 | 12.6489 | 12.6268 | 54.7282 | 12.6243
626 | 1.7389 | 4/15/2015 | 20:36:8 | 8919 | 0.55744 | 17479.5589 | 12.6461 | 12.624 | 54.7232 | 12.6473
627 | 1.7417 | 4/15/2015 | 20:36:38 | 8918 | 0.55738 | 17478.4067 | 12.6475 | 12.6254 | 54.7257 | 12.7506
628 | 1.7444 | 4/15/2015 | 20:37:8 | 8912 | 0.557 | 17471.4956 | 12.6559 | 12.6337 | 54.7407 | 12.6211
629 | 1.7472 | 4/15/2015 | 20:37:38 | 8910 | 0.55688 | 17469.1927 | 12.6587 | 12.6365 | 54.7457 | 12.6358
630 | 1.75 | 4/15/2015 | 20:38:8 | 8911 | 0.55694 | 17470.3441 | 12.6573 | 12.6351 | 54.7432 | 12.6315
631 | 1.7528 | 4/15/2015 | 20:38:38 | 8913 | 0.55706 | 17472.6472 | 12.6545 | 12.6323 | 54.7382 | 12.6298
632 | 1.7556 | 4/15/2015 | 20:39:8 | 8916 | 0.55725 | 17476.1026 | 12.6503 | 12.6282 | 54.7307 | 12.6064
633 | 1.7583 | 4/15/2015 | 20:39:38 | 8918 | 0.55738 | 17478.4067 | 12.6475 | 12.6254 | 54.7257 | 12.6212
634 | 1.7611 | 4/15/2015 | 20:40:8 | 8921 | 0.55756 | 17481.8635 | 12.6433 | 12.6212 | 54.7182 | 12.6228
635 | 1.7639 | 4/15/2015 | 20:40:38 | 8923 | 0.55769 | 17484.1686 | 12.6405 | 12.6184 | 54.7131 | 12.6201
636 | 1.7667 | 4/15/2015 | 20:41:8 | 8925 | 0.55781 | 17486.474 | 12.6377 | 12.6156 | 54.7081 | 12.6139
637 | 1.7694 | 4/15/2015 | 20:41:38 | 8927 | 0.55794 | 17488.7798 | 12.6349 | 12.6128 | 54.7031 | 12.636
638 | 1.7722 | 4/15/2015 | 20:42:8 | 8927 | 0.55794 | 17488.7798 | 12.6349 | 12.6128 | 54.7031 | 12.6221
639 | 1.775 | 4/15/2015 | 20:42:38 | 8928 | 0.558 | 17489.9329 | 12.6335 | 12.6115 | 54.7006 | 12.6182
640 | 1.7778 | 4/15/2015 | 20:43:8 | 8928 | 0.558 | 17489.9329 | 12.6335 | 12.6115 | 54.7006 | 12.647
641 | 1.7806 | 4/15/2015 | 20:43:38 | 8926 | 0.55788 | 17487.6269 | 12.6363 | 12.6142 | 54.7056 | 12.6699
642 | 1.7833 | 4/15/2015 | 20:44:8 | 8923 | 0.55769 | 17484.1686 | 12.6405 | 12.6184 | 54.7131 | 12.6325
643 | 1.7861 | 4/15/2015 | 20:44:38 | 8922 | 0.55763 | 17483.016 | 12.6419 | 12.6198 | 54.7157 | 12.6384
644 | 1.7889 | 4/15/2015 | 20:45:8 | 8922 | 0.55763 | 17483.016 | 12.6419 | 12.6198 | 54.7157 | 12.6346
645 | 1.7917 | 4/15/2015 | 20:45:38 | 8923 | 0.55769 | 17484.1686 | 12.6405 | 12.6184 | 54.7131 | 12.633
646 | 1.7944 | 4/15/2015 | 20:46:8 | 8924 | 0.55775 | 17485.3213 | 12.6391 | 12.617 | 54.7106 | 12.6387
647 | 1.7972 | 4/15/2015 | 20:46:38 | 8924 | 0.55775 | 17485.3213 | 12.6391 | 12.617 | 54.7106 | 12.6331
648 | 1.8 | 4/15/2015 | 20:47:8 | 8925 | 0.55781 | 17486.474 | 12.6377 | 12.6156 | 54.7081 | 12.6197
649 | 1.8028 | 4/15/2015 | 20:47:38 | 8926 | 0.55788 | 17487.6269 | 12.6363 | 12.6142 | 54.7056 | 12.6097
650 | 1.8056 | 4/15/2015 | 20:48:8 | 8927 | 0.55794 | 17488.7798 | 12.6349 | 12.6128 | 54.7031 | 12.6168
651 | 1.8083 | 4/15/2015 | 20:48:38 | 8929 | 0.55806 | 17491.086 | 12.6321 | 12.6101 | 54.6981 | 12.6344
652 | 1.8111 | 4/15/2015 | 20:49:8 | 8930 | 0.55812 | 17492.2393 | 12.6308 | 12.6087 | 54.6956 | 12.6417
653 | 1.8139 | 4/15/2015 | 20:49:38 | 8930 | 0.55812 | 17492.2393 | 12.6308 | 12.6087 | 54.6956 | 12.6244
654 | 1.8167 | 4/15/2015 | 20:50:8 | 8930 | 0.55812 | 17492.2393 | 12.6308 | 12.6087 | 54.6956 | 12.6225
655 | 1.8194 | 4/15/2015 | 20:50:38 | 8930 | 0.55812 | 17492.2393 | 12.6308 | 12.6087 | 54.6956 | 12.6602
656 | 1.8222 | 4/15/2015 | 20:51:8 | 8930 | 0.55812 | 17492.2393 | 12.6308 | 12.6087 | 54.6956 | 12.6233
657 | 1.825 | 4/15/2015 | 20:51:38 | 8930 | 0.55812 | 17492.2393 | 12.6308 | 12.6087 | 54.6956 | 12.6302
658 | 1.8278 | 4/15/2015 | 20:52:8 | 8930 | 0.55812 | 17492.2393 | 12.6308 | 12.6087 | 54.6956 | 12.6613
659 | 1.8306 | 4/15/2015 | 20:52:38 | 8930 | 0.55812 | 17492.2393 | 12.6308 | 12.6087 | 54.6956 | 12.6453
660 | 1.8333 | 4/15/2015 | 20:53:8 | 8929 | 0.55806 | 17491.086 | 12.6321 | 12.6101 | 54.6981 | 12.6153
661 | 1.8361 | 4/15/2015 | 20:53:38 | 8929 | 0.55806 | 17491.086 | 12.6321 | 12.6101 | 54.6981 | 12.6716
662 | 1.8389 | 4/15/2015 | 20:54:8 | 8929 | 0.55806 | 17491.086 | 12.6321 | 12.6101 | 54.6981 | 12.6741
663 | 1.8417 | 4/15/2015 | 20:54:38 | 8928 | 0.558 | 17489.9329 | 12.6335 | 12.6115 | 54.7006 | 12.7202
664 | 1.8444 | 4/15/2015 | 20:55:8 | 8926 | 0.55788 | 17487.6269 | 12.6363 | 12.6142 | 54.7056 | 12.6295
665 | 1.8472 | 4/15/2015 | 20:55:38 | 8925 | 0.55781 | 17486.474 | 12.6377 | 12.6156 | 54.7081 | 12.6524
666 | 1.85 | 4/15/2015 | 20:56:8 | 8925 | 0.55781 | 17486.474 | 12.6377 | 12.6156 | 54.7081 | 12.6023
667 | 1.8528 | 4/15/2015 | 20:56:38 | 8926 | 0.55788 | 17487.6269 | 12.6363 | 12.6142 | 54.7056 | 12.6066
668 | 1.8556 | 4/15/2015 | 20:57:8 | 8929 | 0.55806 | 17491.086 | 12.6321 | 12.6101 | 54.6981 | 12.5991
669 | 1.8583 | 4/15/2015 | 20:57:38 | 8932 | 0.55825 | 17494.5461 | 12.628 | 12.6059 | 54.6906 | 12.6044
670 | 1.8611 | 4/15/2015 | 20:58:8 | 8934 | 0.55838 | 17496.8532 | 12.6252 | 12.6031 | 54.6856 | 12.6374
671 | 1.8639 | 4/15/2015 | 20:58:38 | 8935 | 0.55844 | 17498.007 | 12.6238 | 12.6017 | 54.6831 | 12.6348
672 | 1.8667 | 4/15/2015 | 20:59:8 | 8936 | 0.5585 | 17499.1608 | 12.6224 | 12.6003 | 54.6806 | 12.6262
673 | 1.8694 | 4/15/2015 | 20:59:38 | 8937 | 0.55856 | 17500.3147 | 12.621 | 12.5989 | 54.6781 | 12.6288
674 | 1.8722 | 4/15/2015 | 21:0:8 | 8937 | 0.55856 | 17500.3147 | 12.621 | 12.5989 | 54.6781 | 12.6521
675 | 1.875 | 4/15/2015 | 21:0:38 | 8936 | 0.5585 | 17499.1608 | 12.6224 | 12.6003 | 54.6806 | 12.6297
676 | 1.8778 | 4/15/2015 | 21:1:8 | 8935 | 0.55844 | 17498.007 | 12.6238 | 12.6017 | 54.6831 | 12.6393
677 | 1.8806 | 4/15/2015 | 21:1:38 | 8935 | 0.55844 | 17498.007 | 12.6238 | 12.6017 | 54.6831 | 12.6204
678 | 1.8833 | 4/15/2015 | 21:2:8 | 8935 | 0.55844 | 17498.007 | 12.6238 | 12.6017 | 54.6831 | 12.5936
679 | 1.8861 | 4/15/2015 | 21:2:38 | 8936 | 0.5585 | 17499.1608 | 12.6224 | 12.6003 | 54.6806 | 12.6298
680 | 1.8889 | 4/15/2015 | 21:3:8 | 8935 | 0.55844 | 17498.007 | 12.6238 | 12.6017 | 54.6831 | 12.6653
681 | 1.8917 | 4/15/2015 | 21:3:38 | 8934 | 0.55838 | 17496.8532 | 12.6252 | 12.6031 | 54.6856 | 12.6646
682 | 1.8944 | 4/15/2015 | 21:4:8 | 8932 | 0.55825 | 17494.5461 | 12.628 | 12.6059 | 54.6906 | 12.6375
683 | 1.8972 | 4/15/2015 | 21:4:38 | 8931 | 0.55819 | 17493.3926 | 12.6294 | 12.6073 | 54.6931 | 12.6203
684 | 1.9 | 4/15/2015 | 21:5:8 | 8931 | 0.55819 | 17493.3926 | 12.6294 | 12.6073 | 54.6931 | 12.612
685 | 1.9028 | 4/15/2015 | 21:5:38 | 8933 | 0.55831 | 17495.6996 | 12.6266 | 12.6045 | 54.6881 | 12.6318
686 | 1.9056 | 4/15/2015 | 21:6:8 | 8933 | 0.55831 | 17495.6996 | 12.6266 | 12.6045 | 54.6881 | 12.6396
687 | 1.9083 | 4/15/2015 | 21:6:38 | 8933 | 0.55831 | 17495.6996 | 12.6266 | 12.6045 | 54.6881 | 12.6239
688 | 1.9111 | 4/15/2015 | 21:7:8 | 8934 | 0.55838 | 17496.8532 | 12.6252 | 12.6031 | 54.6856 | 12.5974
689 | 1.9139 | 4/15/2015 | 21:7:38 | 8935 | 0.55844 | 17498.007 | 12.6238 | 12.6017 | 54.6831 | 12.6017
690 | 1.9167 | 4/15/2015 | 21:8:8 | 8937 | 0.55856 | 17500.3147 | 12.621 | 12.5989 | 54.6781 | 12.5975
691 | 1.9194 | 4/15/2015 | 21:8:38 | 8939 | 0.55869 | 17502.6229 | 12.6182 | 12.5961 | 54.6731 | 12.6056
692 | 1.9222 | 4/15/2015 | 21:9:8 | 8941 | 0.55881 | 17504.9314 | 12.6154 | 12.5934 | 54.668 | 12.6051
693 | 1.925 | 4/15/2015 | 21:9:38 | 8942 | 0.55888 | 17506.0858 | 12.614 | 12.592 | 54.6655 | 12.6058
694 | 1.9278 | 4/15/2015 | 21:10:8 | 8944 | 0.559 | 17508.3949 | 12.6112 | 12.5892 | 54.6605 | 12.5994
695 | 1.9306 | 4/15/2015 | 21:10:38 | 8945 | 0.55906 | 17509.5496 | 12.6098 | 12.5878 | 54.658 | 12.6011
696 | 1.9333 | 4/15/2015 | 21:11:8 | 8946 | 0.55912 | 17510.7044 | 12.6084 | 12.5864 | 54.6555 | 12.6015
697 | 1.9361 | 4/15/2015 | 21:11:38 | 8947 | 0.55919 | 17511.8593 | 12.607 | 12.585 | 54.653 | 12.6065
698 | 1.9389 | 4/15/2015 | 21:12:8 | 8947 | 0.55919 | 17511.8593 | 12.607 | 12.585 | 54.653 | 12.6072
699 | 1.9417 | 4/15/2015 | 21:12:38 | 8947 | 0.55919 | 17511.8593 | 12.607 | 12.585 | 54.653 | 12.6108
700 | 1.9444 | 4/15/2015 | 21:13:8 | 8947 | 0.55919 | 17511.8593 | 12.607 | 12.585 | 54.653 | 12.6134
701 | 1.9472 | 4/15/2015 | 21:13:38 | 8948 | 0.55925 | 17513.0143 | 12.6056 | 12.5836 | 54.6505 | 12.5888
702 | 1.95 | 4/15/2015 | 21:14:8 | 8948 | 0.55925 | 17513.0143 | 12.6056 | 12.5836 | 54.6505 | 12.5872
703 | 1.9528 | 4/15/2015 | 21:14:38 | 8949 | 0.55931 | 17514.1694 | 12.6042 | 12.5822 | 54.648 | 12.5875
704 | 1.9556 | 4/15/2015 | 21:15:8 | 8951 | 0.55944 | 17516.4798 | 12.6014 | 12.5794 | 54.643 | 12.5935
705 | 1.9583 | 4/15/2015 | 21:15:38 | 8952 | 0.5595 | 17517.6352 | 12.6 | 12.578 | 54.6405 | 12.5895
706 | 1.9611 | 4/15/2015 | 21:16:8 | 8953 | 0.55956 | 17518.7907 | 12.5986 | 12.5767 | 54.638 | 12.5955
707 | 1.9639 | 4/15/2015 | 21:16:38 | 8954 | 0.55963 | 17519.9463 | 12.5972 | 12.5753 | 54.6355 | 12.5975
708 | 1.9667 | 4/15/2015 | 21:17:8 | 8954 | 0.55963 | 17519.9463 | 12.5972 | 12.5753 | 54.6355 | 12.5906
709 | 1.9694 | 4/15/2015 | 21:17:38 | 8955 | 0.55969 | 17521.1019 | 12.5958 | 12.5739 | 54.633 | 12.5777
710 | 1.9722 | 4/15/2015 | 21:18:8 | 8957 | 0.55981 | 17523.4135 | 12.593 | 12.5711 | 54.6279 | 12.5882
711 | 1.975 | 4/15/2015 | 21:18:38 | 8959 | 0.55994 | 17525.7256 | 12.5902 | 12.5683 | 54.6229 | 12.6024
712 | 1.9778 | 4/15/2015 | 21:19:8 | 8959 | 0.55994 | 17525.7256 | 12.5902 | 12.5683 | 54.6229 | 12.5984
713 | 1.9806 | 4/15/2015 | 21:19:38 | 8960 | 0.56 | 17526.8817 | 12.5888 | 12.5669 | 54.6204 | 12.6115
714 | 1.9833 | 4/15/2015 | 21:20:8 | 8959 | 0.55994 | 17525.7256 | 12.5902 | 12.5683 | 54.6229 | 12.6065
715 | 1.9861 | 4/15/2015 | 21:20:38 | 8959 | 0.55994 | 17525.7256 | 12.5902 | 12.5683 | 54.6229 | 12.5977
716 | 1.9889 | 4/15/2015 | 21:21:8 | 8959 | 0.55994 | 17525.7256 | 12.5902 | 12.5683 | 54.6229 | 12.6066
717 | 1.9917 | 4/15/2015 | 21:21:38 | 8958 | 0.55988 | 17524.5695 | 12.5916 | 12.5697 | 54.6254 | 12.6221
718 | 1.9944 | 4/15/2015 | 21:22:8 | 8957 | 0.55981 | 17523.4135 | 12.593 | 12.5711 | 54.6279 | 12.6182
719 | 1.9972 | 4/15/2015 | 21:22:38 | 8957 | 0.55981 | 17523.4135 | 12.593 | 12.5711 | 54.6279 | 12.566
720 | 2 | 4/15/2015 | 21:23:8 | 8958 | 0.55988 | 17524.5695 | 12.5916 | 12.5697 | 54.6254 | 12.5687
721 | 2.0028 | 4/15/2015 | 21:23:38 | 8960 | 0.56 | 17526.8817 | 12.5888 | 12.5669 | 54.6204 | 12.576
722 | 2.0056 | 4/15/2015 | 21:24:8 | 8962 | 0.56012 | 17529.1943 | 12.586 | 12.5641 | 54.6154 | 12.578
723 | 2.0083 | 4/15/2015 | 21:24:38 | 8962 | 0.56012 | 17529.1943 | 12.586 | 12.5641 | 54.6154 | 12.6156
724 | 2.0111 | 4/15/2015 | 21:25:8 | 8962 | 0.56012 | 17529.1943 | 12.586 | 12.5641 | 54.6154 | 12.6183
725 | 2.0139 | 4/15/2015 | 21:25:38 | 8960 | 0.56 | 17526.8817 | 12.5888 | 12.5669 | 54.6204 | 12.5773
726 | 2.0167 | 4/15/2015 | 21:26:8 | 8960 | 0.56 | 17526.8817 | 12.5888 | 12.5669 | 54.6204 | 12.5812
727 | 2.0194 | 4/15/2015 | 21:26:38 | 8960 | 0.56 | 17526.8817 | 12.5888 | 12.5669 | 54.6204 | 12.5834
728 | 2.0222 | 4/15/2015 | 21:27:8 | 8961 | 0.56006 | 17528.038 | 12.5874 | 12.5655 | 54.6179 | 12.5884
729 | 2.025 | 4/15/2015 | 21:27:38 | 8962 | 0.56012 | 17529.1943 | 12.586 | 12.5641 | 54.6154 | 12.5793
730 | 2.0278 | 4/15/2015 | 21:28:8 | 8962 | 0.56012 | 17529.1943 | 12.586 | 12.5641 | 54.6154 | 12.584
731 | 2.0306 | 4/15/2015 | 21:28:38 | 8963 | 0.56019 | 17530.3508 | 12.5846 | 12.5627 | 54.6129 | 12.5746
732 | 2.0333 | 4/15/2015 | 21:29:8 | 8964 | 0.56025 | 17531.5073 | 12.5832 | 12.5613 | 54.6104 | 12.5703
733 | 2.0361 | 4/15/2015 | 21:29:38 | 8966 | 0.56037 | 17533.8207 | 12.5804 | 12.5585 | 54.6054 | 12.5759
734 | 2.0389 | 4/15/2015 | 21:30:8 | 8966 | 0.56037 | 17533.8207 | 12.5804 | 12.5585 | 54.6054 | 12.5863
735 | 2.0417 | 4/15/2015 | 21:30:38 | 8967 | 0.56044 | 17534.9775 | 12.579 | 12.5572 | 54.6029 | 12.5873
736 | 2.0444 | 4/15/2015 | 21:31:8 | 8967 | 0.56044 | 17534.9775 | 12.579 | 12.5572 | 54.6029 | 12.5766
737 | 2.0472 | 4/15/2015 | 21:31:38 | 8968 | 0.5605 | 17536.1345 | 12.5776 | 12.5558 | 54.6004 | 12.5681
738 | 2.05 | 4/15/2015 | 21:32:8 | 8969 | 0.56056 | 17537.2915 | 12.5762 | 12.5544 | 54.5979 | 12.5692
739 | 2.0528 | 4/15/2015 | 21:32:38 | 8970 | 0.56063 | 17538.4486 | 12.5748 | 12.553 | 54.5954 | 12.5709
740 | 2.0556 | 4/15/2015 | 21:33:8 | 8970 | 0.56063 | 17538.4486 | 12.5748 | 12.553 | 54.5954 | 12.5689
741 | 2.0583 | 4/15/2015 | 21:33:38 | 8970 | 0.56063 | 17538.4486 | 12.5748 | 12.553 | 54.5954 | 12.5806
742 | 2.0611 | 4/15/2015 | 21:34:8 | 8970 | 0.56063 | 17538.4486 | 12.5748 | 12.553 | 54.5954 | 12.5736
743 | 2.0639 | 4/15/2015 | 21:34:38 | 8970 | 0.56063 | 17538.4486 | 12.5748 | 12.553 | 54.5954 | 12.5715
744 | 2.0667 | 4/15/2015 | 21:35:8 | 8971 | 0.56069 | 17539.6058 | 12.5734 | 12.5516 | 54.5929 | 12.5684
745 | 2.0694 | 4/15/2015 | 21:35:38 | 8971 | 0.56069 | 17539.6058 | 12.5734 | 12.5516 | 54.5929 | 12.5654
746 | 2.0722 | 4/15/2015 | 21:36:8 | 8972 | 0.56075 | 17540.7632 | 12.572 | 12.5502 | 54.5903 | 12.5749
747 | 2.075 | 4/15/2015 | 21:36:38 | 8972 | 0.56075 | 17540.7632 | 12.572 | 12.5502 | 54.5903 | 12.5782
748 | 2.0778 | 4/15/2015 | 21:37:8 | 8972 | 0.56075 | 17540.7632 | 12.572 | 12.5502 | 54.5903 | 12.5572
749 | 2.0806 | 4/15/2015 | 21:37:38 | 8973 | 0.56081 | 17541.9206 | 12.5707 | 12.5488 | 54.5878 | 12.5619
750 | 2.0833 | 4/15/2015 | 21:38:8 | 8974 | 0.56088 | 17543.0781 | 12.5693 | 12.5474 | 54.5853 | 12.5675
751 | 2.0861 | 4/15/2015 | 21:38:38 | 8974 | 0.56088 | 17543.0781 | 12.5693 | 12.5474 | 54.5853 | 12.5685
752 | 2.0889 | 4/15/2015 | 21:39:8 | 8975 | 0.56094 | 17544.2357 | 12.5679 | 12.546 | 54.5828 | 12.5659
753 | 2.0917 | 4/15/2015 | 21:39:38 | 8976 | 0.561 | 17545.3934 | 12.5665 | 12.5446 | 54.5803 | 12.5572
754 | 2.0944 | 4/15/2015 | 21:40:8 | 8977 | 0.56106 | 17546.5512 | 12.5651 | 12.5432 | 54.5778 | 12.5563
755 | 2.0972 | 4/15/2015 | 21:40:38 | 8978 | 0.56112 | 17547.7091 | 12.5637 | 12.5418 | 54.5753 | 12.5563
756 | 2.1 | 4/15/2015 | 21:41:8 | 8979 | 0.56119 | 17548.8671 | 12.5623 | 12.5404 | 54.5728 | 12.5564
757 | 2.1028 | 4/15/2015 | 21:41:38 | 8980 | 0.56125 | 17550.0252 | 12.5609 | 12.5391 | 54.5703 | 12.5733
758 | 2.1056 | 4/15/2015 | 21:42:8 | 8979 | 0.56119 | 17548.8671 | 12.5623 | 12.5404 | 54.5728 | 12.5737
759 | 2.1083 | 4/15/2015 | 21:42:38 | 8979 | 0.56119 | 17548.8671 | 12.5623 | 12.5404 | 54.5728 | 12.5695
760 | 2.1111 | 4/15/2015 | 21:43:8 | 8979 | 0.56119 | 17548.8671 | 12.5623 | 12.5404 | 54.5728 | 12.5769
761 | 2.1139 | 4/15/2015 | 21:43:38 | 8979 | 0.56119 | 17548.8671 | 12.5623 | 12.5404 | 54.5728 | 12.5763
762 | 2.1167 | 4/15/2015 | 21:44:8 | 8978 | 0.56112 | 17547.7091 | 12.5637 | 12.5418 | 54.5753 | 12.5803
763 | 2.1194 | 4/15/2015 | 21:44:38 | 8978 | 0.56112 | 17547.7091 | 12.5637 | 12.5418 | 54.5753 | 12.5765
764 | 2.1222 | 4/15/2015 | 21:45:8 | 8977 | 0.56106 | 17546.5512 | 12.5651 | 12.5432 | 54.5778 | 12.5753
765 | 2.125 | 4/15/2015 | 21:45:38 | 8977 | 0.56106 | 17546.5512 | 12.5651 | 12.5432 | 54.5778 | 12.5735
766 | 2.1278 | 4/15/2015 | 21:46:8 | 8977 | 0.56106 | 17546.5512 | 12.5651 | 12.5432 | 54.5778 | 12.5741
767 | 2.1306 | 4/15/2015 | 21:46:38 | 8976 | 0.561 | 17545.3934 | 12.5665 | 12.5446 | 54.5803 | 12.5752
768 | 2.1333 | 4/15/2015 | 21:47:8 | 8976 | 0.561 | 17545.3934 | 12.5665 | 12.5446 | 54.5803 | 12.5843
769 | 2.1361 | 4/15/2015 | 21:47:38 | 8976 | 0.561 | 17545.3934 | 12.5665 | 12.5446 | 54.5803 | 12.5787
770 | 2.1389 | 4/15/2015 | 21:48:8 | 8975 | 0.56094 | 17544.2357 | 12.5679 | 12.546 | 54.5828 | 12.579
771 | 2.1417 | 4/15/2015 | 21:48:38 | 8974 | 0.56088 | 17543.0781 | 12.5693 | 12.5474 | 54.5853 | 12.5758
772 | 2.1444 | 4/15/2015 | 21:49:8 | 8974 | 0.56088 | 17543.0781 | 12.5693 | 12.5474 | 54.5853 | 12.5766
773 | 2.1472 | 4/15/2015 | 21:49:38 | 8974 | 0.56088 | 17543.0781 | 12.5693 | 12.5474 | 54.5853 | 12.5812
774 | 2.15 | 4/15/2015 | 21:50:8 | 8974 | 0.56088 | 17543.0781 | 12.5693 | 12.5474 | 54.5853 | 12.5819
775 | 2.1528 | 4/15/2015 | 21:50:38 | 8973 | 0.56081 | 17541.9206 | 12.5707 | 12.5488 | 54.5878 | 12.5806
776 | 2.1556 | 4/15/2015 | 21:51:8 | 8973 | 0.56081 | 17541.9206 | 12.5707 | 12.5488 | 54.5878 | 12.5827
777 | 2.1583 | 4/15/2015 | 21:51:38 | 8973 | 0.56081 | 17541.9206 | 12.5707 | 12.5488 | 54.5878 | 12.5807
778 | 2.1611 | 4/15/2015 | 21:52:8 | 8973 | 0.56081 | 17541.9206 | 12.5707 | 12.5488 | 54.5878 | 12.5754
779 | 2.1639 | 4/15/2015 | 21:52:38 | 8973 | 0.56081 | 17541.9206 | 12.5707 | 12.5488 | 54.5878 | 12.5769
780 | 2.1667 | 4/15/2015 | 21:53:8 | 8973 | 0.56081 | 17541.9206 | 12.5707 | 12.5488 | 54.5878 | 12.5753
781 | 2.1694 | 4/15/2015 | 21:53:38 | 8973 | 0.56081 | 17541.9206 | 12.5707 | 12.5488 | 54.5878 | 12.5735
782 | 2.1722 | 4/15/2015 | 21:54:8 | 8973 | 0.56081 | 17541.9206 | 12.5707 | 12.5488 | 54.5878 | 12.5745
783 | 2.175 | 4/15/2015 | 21:54:38 | 8974 | 0.56088 | 17543.0781 | 12.5693 | 12.5474 | 54.5853 | 12.5693
784 | 2.1778 | 4/15/2015 | 21:55:8 | 8974 | 0.56088 | 17543.0781 | 12.5693 | 12.5474 | 54.5853 | 12.5689
785 | 2.1806 | 4/15/2015 | 21:55:38 | 8975 | 0.56094 | 17544.2357 | 12.5679 | 12.546 | 54.5828 | 12.572
786 | 2.1833 | 4/15/2015 | 21:56:8 | 8975 | 0.56094 | 17544.2357 | 12.5679 | 12.546 | 54.5828 | 12.5715
787 | 2.1861 | 4/15/2015 | 21:56:38 | 8975 | 0.56094 | 17544.2357 | 12.5679 | 12.546 | 54.5828 | 12.5726
788 | 2.1889 | 4/15/2015 | 21:57:8 | 8976 | 0.561 | 17545.3934 | 12.5665 | 12.5446 | 54.5803 | 12.5725
789 | 2.1917 | 4/15/2015 | 21:57:38 | 8975 | 0.56094 | 17544.2357 | 12.5679 | 12.546 | 54.5828 | 12.589
790 | 2.1944 | 4/15/2015 | 21:58:8 | 8975 | 0.56094 | 17544.2357 | 12.5679 | 12.546 | 54.5828 | 12.5904
791 | 2.1972 | 4/15/2015 | 21:58:38 | 8974 | 0.56088 | 17543.0781 | 12.5693 | 12.5474 | 54.5853 | 12.5677
792 | 2.2 | 4/15/2015 | 21:59:8 | 8974 | 0.56088 | 17543.0781 | 12.5693 | 12.5474 | 54.5853 | 12.5663
793 | 2.2028 | 4/15/2015 | 21:59:38 | 8974 | 0.56088 | 17543.0781 | 12.5693 | 12.5474 | 54.5853 | 12.5665
794 | 2.2056 | 4/15/2015 | 22:0:8 | 8975 | 0.56094 | 17544.2357 | 12.5679 | 12.546 | 54.5828 | 12.5647
795 | 2.2083 | 4/15/2015 | 22:0:38 | 8976 | 0.561 | 17545.3934 | 12.5665 | 12.5446 | 54.5803 | 12.5643
796 | 2.2111 | 4/15/2015 | 22:1:8 | 8976 | 0.561 | 17545.3934 | 12.5665 | 12.5446 | 54.5803 | 12.5621
797 | 2.2139 | 4/15/2015 | 22:1:38 | 8977 | 0.56106 | 17546.5512 | 12.5651 | 12.5432 | 54.5778 | 12.5523
798 | 2.2167 | 4/15/2015 | 22:2:8 | 8979 | 0.56119 | 17548.8671 | 12.5623 | 12.5404 | 54.5728 | 12.5516
799 | 2.2194 | 4/15/2015 | 22:2:38 | 8980 | 0.56125 | 17550.0252 | 12.5609 | 12.5391 | 54.5703 | 12.5554
800 | 2.2222 | 4/15/2015 | 22:3:8 | 8981 | 0.56131 | 17551.1834 | 12.5595 | 12.5377 | 54.5678 | 12.5535
801 | 2.225 | 4/15/2015 | 22:3:38 | 8981 | 0.56131 | 17551.1834 | 12.5595 | 12.5377 | 54.5678 | 12.5554
802 | 2.2278 | 4/15/2015 | 22:4:8 | 8982 | 0.56137 | 17552.3417 | 12.5581 | 12.5363 | 54.5653 | 12.5599
803 | 2.2306 | 4/15/2015 | 22:4:38 | 8983 | 0.56144 | 17553.5001 | 12.5567 | 12.5349 | 54.5628 | 12.5582
804 | 2.2333 | 4/15/2015 | 22:5:8 | 8983 | 0.56144 | 17553.5001 | 12.5567 | 12.5349 | 54.5628 | 12.5568
805 | 2.2361 | 4/15/2015 | 22:5:38 | 8984 | 0.5615 | 17554.6586 | 12.5553 | 12.5335 | 54.5603 | 12.561
806 | 2.2389 | 4/15/2015 | 22:6:8 | 8984 | 0.5615 | 17554.6586 | 12.5553 | 12.5335 | 54.5603 | 12.5604
807 | 2.2417 | 4/15/2015 | 22:6:38 | 8984 | 0.5615 | 17554.6586 | 12.5553 | 12.5335 | 54.5603 | 12.5595
808 | 2.2444 | 4/15/2015 | 22:7:8 | 8984 | 0.5615 | 17554.6586 | 12.5553 | 12.5335 | 54.5603 | 12.5588
809 | 2.2472 | 4/15/2015 | 22:7:38 | 8984 | 0.5615 | 17554.6586 | 12.5553 | 12.5335 | 54.5603 | 12.5593
810 | 2.25 | 4/15/2015 | 22:8:8 | 8984 | 0.5615 | 17554.6586 | 12.5553 | 12.5335 | 54.5603 | 12.5603
811 | 2.2528 | 4/15/2015 | 22:8:38 | 8984 | 0.5615 | 17554.6586 | 12.5553 | 12.5335 | 54.5603 | 12.5586
812 | 2.2556 | 4/15/2015 | 22:9:8 | 8985 | 0.56156 | 17555.8172 | 12.5539 | 12.5321 | 54.5578 | 12.559
813 | 2.2583 | 4/15/2015 | 22:9:38 | 8985 | 0.56156 | 17555.8172 | 12.5539 | 12.5321 | 54.5578 | 12.5587
814 | 2.2611 | 4/15/2015 | 22:10:8 | 8985 | 0.56156 | 17555.8172 | 12.5539 | 12.5321 | 54.5578 | 12.559
815 | 2.2639 | 4/15/2015 | 22:10:38 | 8985 | 0.56156 | 17555.8172 | 12.5539 | 12.5321 | 54.5578 | 12.5589
816 | 2.2667 | 4/15/2015 | 22:11:8 | 8985 | 0.56156 | 17555.8172 | 12.5539 | 12.5321 | 54.5578 | 12.5591
817 | 2.2694 | 4/15/2015 | 22:11:38 | 8985 | 0.56156 | 17555.8172 | 12.5539 | 12.5321 | 54.5578 | 12.5593
818 | 2.2722 | 4/15/2015 | 22:12:8 | 8985 | 0.56156 | 17555.8172 | 12.5539 | 12.5321 | 54.5578 | 12.5594
819 | 2.275 | 4/15/2015 | 22:12:38 | 8985 | 0.56156 | 17555.8172 | 12.5539 | 12.5321 | 54.5578 | 12.5593
820 | 2.2778 | 4/15/2015 | 22:13:8 | 8985 | 0.56156 | 17555.8172 | 12.5539 | 12.5321 | 54.5578 | 12.5597
821 | 2.2806 | 4/15/2015 | 22:13:38 | 8985 | 0.56156 | 17555.8172 | 12.5539 | 12.5321 | 54.5578 | 12.5601
822 | 2.2833 | 4/15/2015 | 22:14:8 | 8985 | 0.56156 | 17555.8172 | 12.5539 | 12.5321 | 54.5578 | 12.5531
823 | 2.2861 | 4/15/2015 | 22:14:38 | 8985 | 0.56156 | 17555.8172 | 12.5539 | 12.5321 | 54.5578 | 12.5482
824 | 2.2889 | 4/15/2015 | 22:15:8 | 8985 | 0.56156 | 17555.8172 | 12.5539 | 12.5321 | 54.5578 | 12.5477
825 | 2.2917 | 4/15/2015 | 22:15:38 | 8986 | 0.56163 | 17556.9759 | 12.5525 | 12.5307 | 54.5552 | 12.5498
826 | 2.2944 | 4/15/2015 | 22:16:8 | 8986 | 0.56163 | 17556.9759 | 12.5525 | 12.5307 | 54.5552 | 12.5492
827 | 2.2972 | 4/15/2015 | 22:16:38 | 8987 | 0.56169 | 17558.1346 | 12.5511 | 12.5293 | 54.5527 | 12.5623
828 | 2.3 | 4/15/2015 | 22:17:8 | 8987 | 0.56169 | 17558.1346 | 12.5511 | 12.5293 | 54.5527 | 12.5462
829 | 2.3028 | 4/15/2015 | 22:17:38 | 8987 | 0.56169 | 17558.1346 | 12.5511 | 12.5293 | 54.5527 | 12.5577
830 | 2.3056 | 4/15/2015 | 22:18:8 | 8987 | 0.56169 | 17558.1346 | 12.5511 | 12.5293 | 54.5527 | 12.5584
831 | 2.3083 | 4/15/2015 | 22:18:38 | 8987 | 0.56169 | 17558.1346 | 12.5511 | 12.5293 | 54.5527 | 12.5598
832 | 2.3111 | 4/15/2015 | 22:19:8 | 8987 | 0.56169 | 17558.1346 | 12.5511 | 12.5293 | 54.5527 | 12.5616
833 | 2.3139 | 4/15/2015 | 22:19:38 | 8987 | 0.56169 | 17558.1346 | 12.5511 | 12.5293 | 54.5527 | 12.5603
834 | 2.3167 | 4/15/2015 | 22:20:8 | 8987 | 0.56169 | 17558.1346 | 12.5511 | 12.5293 | 54.5527 | 12.5585
835 | 2.3194 | 4/15/2015 | 22:20:38 | 8986 | 0.56163 | 17556.9759 | 12.5525 | 12.5307 | 54.5552 | 12.5593
836 | 2.3222 | 4/15/2015 | 22:21:8 | 8986 | 0.56163 | 17556.9759 | 12.5525 | 12.5307 | 54.5552 | 12.5587
837 | 2.325 | 4/15/2015 | 22:21:38 | 8987 | 0.56169 | 17558.1346 | 12.5511 | 12.5293 | 54.5527 | 12.5395
838 | 2.3278 | 4/15/2015 | 22:22:8 | 8987 | 0.56169 | 17558.1346 | 12.5511 | 12.5293 | 54.5527 | 12.5372
839 | 2.3306 | 4/15/2015 | 22:22:38 | 8988 | 0.56175 | 17559.2935 | 12.5497 | 12.5279 | 54.5502 | 12.535
840 | 2.3333 | 4/15/2015 | 22:23:8 | 8990 | 0.56188 | 17561.6116 | 12.5469 | 12.5251 | 54.5452 | 12.5329
841 | 2.3361 | 4/15/2015 | 22:23:38 | 8991 | 0.56194 | 17562.7707 | 12.5455 | 12.5237 | 54.5427 | 12.5283
842 | 2.3389 | 4/15/2015 | 22:24:8 | 8992 | 0.562 | 17563.93 | 12.5441 | 12.5223 | 54.5402 | 12.5256
843 | 2.3417 | 4/15/2015 | 22:24:38 | 8994 | 0.56212 | 17566.2488 | 12.5413 | 12.5195 | 54.5352 | 12.5239
844 | 2.3444 | 4/15/2015 | 22:25:8 | 8995 | 0.56219 | 17567.4084 | 12.5399 | 12.5182 | 54.5327 | 12.5216
845 | 2.3472 | 4/15/2015 | 22:25:38 | 8997 | 0.56231 | 17569.7278 | 12.5371 | 12.5154 | 54.5277 | 12.5194
846 | 2.35 | 4/15/2015 | 22:26:8 | 8998 | 0.56237 | 17570.8877 | 12.5357 | 12.514 | 54.5252 | 12.5265
847 | 2.3528 | 4/15/2015 | 22:26:38 | 8999 | 0.56244 | 17572.0476 | 12.5343 | 12.5126 | 54.5227 | 12.5338
848 | 2.3556 | 4/15/2015 | 22:27:8 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5359
849 | 2.3583 | 4/15/2015 | 22:27:38 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5412
850 | 2.3611 | 4/15/2015 | 22:28:8 | 9001 | 0.56256 | 17574.3678 | 12.5315 | 12.5098 | 54.5176 | 12.5404
851 | 2.3639 | 4/15/2015 | 22:28:38 | 9001 | 0.56256 | 17574.3678 | 12.5315 | 12.5098 | 54.5176 | 12.5409
852 | 2.3667 | 4/15/2015 | 22:29:8 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5403
853 | 2.3694 | 4/15/2015 | 22:29:38 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5411
854 | 2.3722 | 4/15/2015 | 22:30:8 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5293
855 | 2.375 | 4/15/2015 | 22:30:38 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5296
856 | 2.3778 | 4/15/2015 | 22:31:8 | 9001 | 0.56256 | 17574.3678 | 12.5315 | 12.5098 | 54.5176 | 12.5235
857 | 2.3806 | 4/15/2015 | 22:31:38 | 9001 | 0.56256 | 17574.3678 | 12.5315 | 12.5098 | 54.5176 | 12.5168
858 | 2.3833 | 4/15/2015 | 22:32:8 | 9003 | 0.56269 | 17576.6884 | 12.5287 | 12.507 | 54.5126 | 12.5246
859 | 2.3861 | 4/15/2015 | 22:32:38 | 9003 | 0.56269 | 17576.6884 | 12.5287 | 12.507 | 54.5126 | 12.5307
860 | 2.3889 | 4/15/2015 | 22:33:8 | 9004 | 0.56275 | 17577.8488 | 12.5273 | 12.5056 | 54.5101 | 12.5254
861 | 2.3917 | 4/15/2015 | 22:33:38 | 9004 | 0.56275 | 17577.8488 | 12.5273 | 12.5056 | 54.5101 | 12.5369
862 | 2.3944 | 4/15/2015 | 22:34:8 | 9004 | 0.56275 | 17577.8488 | 12.5273 | 12.5056 | 54.5101 | 12.5359
863 | 2.3972 | 4/15/2015 | 22:34:38 | 9004 | 0.56275 | 17577.8488 | 12.5273 | 12.5056 | 54.5101 | 12.5421
864 | 2.4 | 4/15/2015 | 22:35:8 | 9004 | 0.56275 | 17577.8488 | 12.5273 | 12.5056 | 54.5101 | 12.5317
865 | 2.4028 | 4/15/2015 | 22:35:38 | 9003 | 0.56269 | 17576.6884 | 12.5287 | 12.507 | 54.5126 | 12.5368
866 | 2.4056 | 4/15/2015 | 22:36:8 | 9003 | 0.56269 | 17576.6884 | 12.5287 | 12.507 | 54.5126 | 12.5367
867 | 2.4083 | 4/15/2015 | 22:36:38 | 9003 | 0.56269 | 17576.6884 | 12.5287 | 12.507 | 54.5126 | 12.5398
868 | 2.4111 | 4/15/2015 | 22:37:8 | 9003 | 0.56269 | 17576.6884 | 12.5287 | 12.507 | 54.5126 | 12.5408
869 | 2.4139 | 4/15/2015 | 22:37:38 | 9002 | 0.56263 | 17575.5281 | 12.5301 | 12.5084 | 54.5151 | 12.5412
870 | 2.4167 | 4/15/2015 | 22:38:8 | 9002 | 0.56263 | 17575.5281 | 12.5301 | 12.5084 | 54.5151 | 12.5431
871 | 2.4194 | 4/15/2015 | 22:38:38 | 9001 | 0.56256 | 17574.3678 | 12.5315 | 12.5098 | 54.5176 | 12.5441
872 | 2.4222 | 4/15/2015 | 22:39:8 | 9001 | 0.56256 | 17574.3678 | 12.5315 | 12.5098 | 54.5176 | 12.5451
873 | 2.425 | 4/15/2015 | 22:39:38 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5464
874 | 2.4278 | 4/15/2015 | 22:40:8 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5425
875 | 2.4306 | 4/15/2015 | 22:40:38 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5391
876 | 2.4333 | 4/15/2015 | 22:41:8 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.544
877 | 2.4361 | 4/15/2015 | 22:41:38 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5427
878 | 2.4389 | 4/15/2015 | 22:42:8 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5373
879 | 2.4417 | 4/15/2015 | 22:42:38 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.538
880 | 2.4444 | 4/15/2015 | 22:43:8 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5414
881 | 2.4472 | 4/15/2015 | 22:43:38 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5428
882 | 2.45 | 4/15/2015 | 22:44:8 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.542
883 | 2.4528 | 4/15/2015 | 22:44:38 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5369
884 | 2.4556 | 4/15/2015 | 22:45:8 | 9000 | 0.5625 | 17573.2077 | 12.5329 | 12.5112 | 54.5201 | 12.5323
885 | 2.4583 | 4/15/2015 | 22:45:38 | 9001 | 0.56256 | 17574.3678 | 12.5315 | 12.5098 | 54.5176 | 12.5321
886 | 2.4611 | 4/15/2015 | 22:46:8 | 9001 | 0.56256 | 17574.3678 | 12.5315 | 12.5098 | 54.5176 | 12.5275
887 | 2.4639 | 4/15/2015 | 22:46:38 | 9002 | 0.56263 | 17575.5281 | 12.5301 | 12.5084 | 54.5151 | 12.5287
888 | 2.4667 | 4/15/2015 | 22:47:8 | 9003 | 0.56269 | 17576.6884 | 12.5287 | 12.507 | 54.5126 | 12.523
889 | 2.4694 | 4/15/2015 | 22:47:38 | 9003 | 0.56269 | 17576.6884 | 12.5287 | 12.507 | 54.5126 | 12.5306
890 | 2.4722 | 4/15/2015 | 22:48:8 | 9004 | 0.56275 | 17577.8488 | 12.5273 | 12.5056 | 54.5101 | 12.5298
891 | 2.475 | 4/15/2015 | 22:48:38 | 9005 | 0.56281 | 17579.0094 | 12.5259 | 12.5042 | 54.5076 | 12.5257
892 | 2.4778 | 4/15/2015 | 22:49:8 | 9005 | 0.56281 | 17579.0094 | 12.5259 | 12.5042 | 54.5076 | 12.5195
893 | 2.4806 | 4/15/2015 | 22:49:38 | 9007 | 0.56294 | 17581.3308 | 12.5231 | 12.5014 | 54.5026 | 12.495
894 | 2.4833 | 4/15/2015 | 22:50:8 | 9009 | 0.56306 | 17583.6525 | 12.5203 | 12.4987 | 54.4976 | 12.4954
895 | 2.4861 | 4/15/2015 | 22:50:38 | 9011 | 0.56319 | 17585.9747 | 12.5175 | 12.4959 | 54.4926 | 12.4891
896 | 2.4889 | 4/15/2015 | 22:51:8 | 9014 | 0.56337 | 17589.4586 | 12.5133 | 12.4917 | 54.485 | 12.5041
897 | 2.4917 | 4/15/2015 | 22:51:38 | 9016 | 0.5635 | 17591.7817 | 12.5105 | 12.4889 | 54.48 | 12.5151
898 | 2.4944 | 4/15/2015 | 22:52:8 | 9016 | 0.5635 | 17591.7817 | 12.5105 | 12.4889 | 54.48 | 12.5206
899 | 2.4972 | 4/15/2015 | 22:52:38 | 9016 | 0.5635 | 17591.7817 | 12.5105 | 12.4889 | 54.48 | 12.5147
900 | 2.5 | 4/15/2015 | 22:53:8 | 9016 | 0.5635 | 17591.7817 | 12.5105 | 12.4889 | 54.48 | 12.488
901 | 2.5028 | 4/15/2015 | 22:53:38 | 9018 | 0.56363 | 17594.1053 | 12.5077 | 12.4861 | 54.475 | 12.5058
902 | 2.5056 | 4/15/2015 | 22:54:8 | 9019 | 0.56369 | 17595.2672 | 12.5063 | 12.4847 | 54.4725 | 12.4745
903 | 2.5083 | 4/15/2015 | 22:54:38 | 9021 | 0.56381 | 17597.5913 | 12.5035 | 12.4819 | 54.4675 | 12.4644
904 | 2.5111 | 4/15/2015 | 22:55:8 | 9024 | 0.564 | 17601.0782 | 12.4993 | 12.4778 | 54.46 | 12.4593
905 | 2.5139 | 4/15/2015 | 22:55:38 | 9027 | 0.56419 | 17604.5659 | 12.4951 | 12.4736 | 54.4524 | 12.465
906 | 2.5167 | 4/15/2015 | 22:56:8 | 9030 | 0.56437 | 17608.0546 | 12.4909 | 12.4694 | 54.4449 | 12.4838
907 | 2.5194 | 4/15/2015 | 22:56:38 | 9031 | 0.56444 | 17609.2177 | 12.4895 | 12.468 | 54.4424 | 12.4884
908 | 2.5222 | 4/15/2015 | 22:57:8 | 9032 | 0.5645 | 17610.3809 | 12.4881 | 12.4666 | 54.4399 | 12.4709
909 | 2.525 | 4/15/2015 | 22:57:38 | 9033 | 0.56456 | 17611.5441 | 12.4867 | 12.4652 | 54.4374 | 12.4743
910 | 2.5278 | 4/15/2015 | 22:58:8 | 9035 | 0.56469 | 17613.871 | 12.484 | 12.4624 | 54.4324 | 12.4602
911 | 2.5306 | 4/15/2015 | 22:58:38 | 9037 | 0.56481 | 17616.1982 | 12.4812 | 12.4596 | 54.4273 | 12.4508
912 | 2.5333 | 4/15/2015 | 22:59:8 | 9039 | 0.56494 | 17618.5259 | 12.4784 | 12.4569 | 54.4223 | 12.4585
913 | 2.5361 | 4/15/2015 | 22:59:38 | 9041 | 0.56506 | 17620.8539 | 12.4756 | 12.4541 | 54.4173 | 12.463
914 | 2.5389 | 4/15/2015 | 23:0:8 | 9043 | 0.56519 | 17623.1823 | 12.4728 | 12.4513 | 54.4123 | 12.4303
915 | 2.5417 | 4/15/2015 | 23:0:38 | 9044 | 0.56525 | 17624.3467 | 12.4714 | 12.4499 | 54.4098 | 12.4298
916 | 2.5444 | 4/15/2015 | 23:1:8 | 9046 | 0.56537 | 17626.6757 | 12.4686 | 12.4471 | 54.4048 | 12.4441
917 | 2.5472 | 4/15/2015 | 23:1:38 | 9048 | 0.5655 | 17629.0051 | 12.4658 | 12.4443 | 54.3998 | 12.4281
918 | 2.55 | 4/15/2015 | 23:2:8 | 9050 | 0.56563 | 17631.3349 | 12.463 | 12.4415 | 54.3947 | 12.4216
919 | 2.5528 | 4/15/2015 | 23:2:38 | 9053 | 0.56581 | 17634.8303 | 12.4588 | 12.4373 | 54.3872 | 12.4233
920 | 2.5556 | 4/15/2015 | 23:3:8 | 9056 | 0.566 | 17638.3266 | 12.4546 | 12.4332 | 54.3797 | 12.4299
921 | 2.5583 | 4/15/2015 | 23:3:38 | 9058 | 0.56612 | 17640.658 | 12.4518 | 12.4304 | 54.3747 | 12.429
922 | 2.5611 | 4/15/2015 | 23:4:8 | 9060 | 0.56625 | 17642.9897 | 12.449 | 12.4276 | 54.3696 | 12.4311
923 | 2.5639 | 4/15/2015 | 23:4:38 | 9062 | 0.56637 | 17645.3219 | 12.4462 | 12.4248 | 54.3646 | 12.4308
924 | 2.5667 | 4/15/2015 | 23:5:8 | 9064 | 0.5665 | 17647.6544 | 12.4434 | 12.422 | 54.3596 | 12.4304
925 | 2.5694 | 4/15/2015 | 23:5:38 | 9065 | 0.56656 | 17648.8208 | 12.442 | 12.4206 | 54.3571 | 12.4264
926 | 2.5722 | 4/15/2015 | 23:6:8 | 9066 | 0.56663 | 17649.9873 | 12.4406 | 12.4192 | 54.3546 | 12.417
927 | 2.575 | 4/15/2015 | 23:6:38 | 9067 | 0.56669 | 17651.154 | 12.4392 | 12.4178 | 54.3521 | 12.4201
928 | 2.5778 | 4/15/2015 | 23:7:8 | 9069 | 0.56681 | 17653.4875 | 12.4364 | 12.415 | 54.3471 | 12.4235
929 | 2.5806 | 4/15/2015 | 23:7:38 | 9070 | 0.56688 | 17654.6544 | 12.435 | 12.4136 | 54.3446 | 12.421
930 | 2.5833 | 4/15/2015 | 23:8:8 | 9071 | 0.56694 | 17655.8214 | 12.4336 | 12.4122 | 54.342 | 12.4159
931 | 2.5861 | 4/15/2015 | 23:8:38 | 9073 | 0.56706 | 17658.1557 | 12.4308 | 12.4095 | 54.337 | 12.4171
932 | 2.5889 | 4/15/2015 | 23:9:8 | 9074 | 0.56712 | 17659.323 | 12.4294 | 12.4081 | 54.3345 | 12.4199
933 | 2.5917 | 4/15/2015 | 23:9:38 | 9075 | 0.56719 | 17660.4904 | 12.428 | 12.4067 | 54.332 | 12.4169
934 | 2.5944 | 4/15/2015 | 23:10:8 | 9076 | 0.56725 | 17661.6579 | 12.4266 | 12.4053 | 54.3295 | 12.3917
935 | 2.5972 | 4/15/2015 | 23:10:38 | 9078 | 0.56737 | 17663.9932 | 12.4238 | 12.4025 | 54.3245 | 12.3991
936 | 2.6 | 4/15/2015 | 23:11:8 | 9080 | 0.5675 | 17666.3289 | 12.421 | 12.3997 | 54.3195 | 12.3937
937 | 2.6028 | 4/15/2015 | 23:11:38 | 9082 | 0.56763 | 17668.665 | 12.4182 | 12.3969 | 54.3144 | 12.412
938 | 2.6056 | 4/15/2015 | 23:12:8 | 9083 | 0.56769 | 17669.8332 | 12.4168 | 12.3955 | 54.3119 | 12.3995
939 | 2.6083 | 4/15/2015 | 23:12:38 | 9084 | 0.56775 | 17671.0015 | 12.4154 | 12.3941 | 54.3094 | 12.4266
940 | 2.6111 | 4/15/2015 | 23:13:8 | 9085 | 0.56781 | 17672.1699 | 12.414 | 12.3927 | 54.3069 | 12.3952
941 | 2.6139 | 4/15/2015 | 23:13:38 | 9085 | 0.56781 | 17672.1699 | 12.414 | 12.3927 | 54.3069 | 12.3829
942 | 2.6167 | 4/15/2015 | 23:14:8 | 9087 | 0.56794 | 17674.507 | 12.4112 | 12.3899 | 54.3019 | 12.3862
943 | 2.6194 | 4/15/2015 | 23:14:38 | 9088 | 0.568 | 17675.6757 | 12.4098 | 12.3885 | 54.2994 | 12.4289
944 | 2.6222 | 4/15/2015 | 23:15:8 | 9088 | 0.568 | 17675.6757 | 12.4098 | 12.3885 | 54.2994 | 12.3964
945 | 2.625 | 4/15/2015 | 23:15:38 | 9088 | 0.568 | 17675.6757 | 12.4098 | 12.3885 | 54.2994 | 12.4372
946 | 2.6278 | 4/15/2015 | 23:16:8 | 9088 | 0.568 | 17675.6757 | 12.4098 | 12.3885 | 54.2994 | 12.4248
947 | 2.6306 | 4/15/2015 | 23:16:38 | 9087 | 0.56794 | 17674.507 | 12.4112 | 12.3899 | 54.3019 | 12.3778
948 | 2.6333 | 4/15/2015 | 23:17:8 | 9088 | 0.568 | 17675.6757 | 12.4098 | 12.3885 | 54.2994 | 12.3698
949 | 2.6361 | 4/15/2015 | 23:17:38 | 9089 | 0.56806 | 17676.8445 | 12.4084 | 12.3872 | 54.2969 | 12.3693
950 | 2.6389 | 4/15/2015 | 23:18:8 | 9092 | 0.56825 | 17680.3514 | 12.4042 | 12.383 | 54.2893 | 12.3736
951 | 2.6417 | 4/15/2015 | 23:18:38 | 9094 | 0.56837 | 17682.6899 | 12.4014 | 12.3802 | 54.2843 | 12.373
952 | 2.6444 | 4/15/2015 | 23:19:8 | 9096 | 0.5685 | 17685.0287 | 12.3986 | 12.3774 | 54.2793 | 12.3719
953 | 2.6472 | 4/15/2015 | 23:19:38 | 9099 | 0.56869 | 17688.5377 | 12.3944 | 12.3732 | 54.2718 | 12.3796
954 | 2.65 | 4/15/2015 | 23:20:8 | 9100 | 0.56875 | 17689.7076 | 12.393 | 12.3718 | 54.2693 | 12.3896
955 | 2.6528 | 4/15/2015 | 23:20:38 | 9102 | 0.56888 | 17692.0477 | 12.3902 | 12.369 | 54.2642 | 12.377
956 | 2.6556 | 4/15/2015 | 23:21:8 | 9103 | 0.56894 | 17693.2178 | 12.3888 | 12.3676 | 54.2617 | 12.3793
957 | 2.6583 | 4/15/2015 | 23:21:38 | 9104 | 0.569 | 17694.3881 | 12.3874 | 12.3662 | 54.2592 | 12.3767
958 | 2.6611 | 4/15/2015 | 23:22:8 | 9106 | 0.56912 | 17696.7289 | 12.3846 | 12.3634 | 54.2542 | 12.3756
959 | 2.6639 | 4/15/2015 | 23:22:38 | 9107 | 0.56919 | 17697.8995 | 12.3832 | 12.362 | 54.2517 | 12.3768
960 | 2.6667 | 4/15/2015 | 23:23:8 | 9107 | 0.56919 | 17697.8995 | 12.3832 | 12.362 | 54.2517 | 12.3747
961 | 2.6694 | 4/15/2015 | 23:23:38 | 9108 | 0.56925 | 17699.0702 | 12.3818 | 12.3607 | 54.2492 | 12.3751
962 | 2.6722 | 4/15/2015 | 23:24:8 | 9109 | 0.56931 | 17700.2409 | 12.3804 | 12.3593 | 54.2467 | 12.3748
963 | 2.675 | 4/15/2015 | 23:24:38 | 9109 | 0.56931 | 17700.2409 | 12.3804 | 12.3593 | 54.2467 | 12.3775
964 | 2.6778 | 4/15/2015 | 23:25:8 | 9110 | 0.56937 | 17701.4118 | 12.379 | 12.3579 | 54.2442 | 12.364
965 | 2.6806 | 4/15/2015 | 23:25:38 | 9110 | 0.56937 | 17701.4118 | 12.379 | 12.3579 | 54.2442 | 12.3581
966 | 2.6833 | 4/15/2015 | 23:26:8 | 9111 | 0.56944 | 17702.5827 | 12.3776 | 12.3565 | 54.2416 | 12.3648
967 | 2.6861 | 4/15/2015 | 23:26:38 | 9112 | 0.5695 | 17703.7538 | 12.3762 | 12.3551 | 54.2391 | 12.3594
968 | 2.6889 | 4/15/2015 | 23:27:8 | 9113 | 0.56956 | 17704.925 | 12.3748 | 12.3537 | 54.2366 | 12.4137
969 | 2.6917 | 4/15/2015 | 23:27:38 | 9113 | 0.56956 | 17704.925 | 12.3748 | 12.3537 | 54.2366 | 12.3913
970 | 2.6944 | 4/15/2015 | 23:28:8 | 9112 | 0.5695 | 17703.7538 | 12.3762 | 12.3551 | 54.2391 | 12.4125
971 | 2.6972 | 4/15/2015 | 23:28:38 | 9111 | 0.56944 | 17702.5827 | 12.3776 | 12.3565 | 54.2416 | 12.4095
972 | 2.7 | 4/15/2015 | 23:29:8 | 9110 | 0.56937 | 17701.4118 | 12.379 | 12.3579 | 54.2442 | 12.4053
973 | 2.7028 | 4/15/2015 | 23:29:38 | 9108 | 0.56925 | 17699.0702 | 12.3818 | 12.3607 | 54.2492 | 12.4198
974 | 2.7056 | 4/15/2015 | 23:30:8 | 9106 | 0.56912 | 17696.7289 | 12.3846 | 12.3634 | 54.2542 | 12.4132
975 | 2.7083 | 4/15/2015 | 23:30:38 | 9105 | 0.56906 | 17695.5585 | 12.386 | 12.3648 | 54.2567 | 12.405
976 | 2.7111 | 4/15/2015 | 23:31:8 | 9103 | 0.56894 | 17693.2178 | 12.3888 | 12.3676 | 54.2617 | 12.4144
977 | 2.7139 | 4/15/2015 | 23:31:38 | 9101 | 0.56881 | 17690.8776 | 12.3916 | 12.3704 | 54.2668 | 12.4416
978 | 2.7167 | 4/15/2015 | 23:32:8 | 9100 | 0.56875 | 17689.7076 | 12.393 | 12.3718 | 54.2693 | 12.4432
979 | 2.7194 | 4/15/2015 | 23:32:38 | 9098 | 0.56863 | 17687.368 | 12.3958 | 12.3746 | 54.2743 | 12.4429
980 | 2.7222 | 4/15/2015 | 23:33:8 | 9096 | 0.5685 | 17685.0287 | 12.3986 | 12.3774 | 54.2793 | 12.4384
981 | 2.725 | 4/15/2015 | 23:33:38 | 9093 | 0.56831 | 17681.5206 | 12.4028 | 12.3816 | 54.2868 | 12.4375
982 | 2.7278 | 4/15/2015 | 23:34:8 | 9091 | 0.56819 | 17679.1823 | 12.4056 | 12.3844 | 54.2919 | 12.4303
983 | 2.7306 | 4/15/2015 | 23:34:38 | 9090 | 0.56812 | 17678.0133 | 12.407 | 12.3858 | 54.2944 | 12.4309
984 | 2.7333 | 4/15/2015 | 23:35:8 | 9088 | 0.568 | 17675.6757 | 12.4098 | 12.3885 | 54.2994 | 12.4112
985 | 2.7361 | 4/15/2015 | 23:35:38 | 9088 | 0.568 | 17675.6757 | 12.4098 | 12.3885 | 54.2994 | 12.3979
986 | 2.7389 | 4/15/2015 | 23:36:8 | 9088 | 0.568 | 17675.6757 | 12.4098 | 12.3885 | 54.2994 | 12.393
987 | 2.7417 | 4/15/2015 | 23:36:38 | 9090 | 0.56812 | 17678.0133 | 12.407 | 12.3858 | 54.2944 | 12.3828
988 | 2.7444 | 4/15/2015 | 23:37:8 | 9092 | 0.56825 | 17680.3514 | 12.4042 | 12.383 | 54.2893 | 12.3895
989 | 2.7472 | 4/15/2015 | 23:37:38 | 9093 | 0.56831 | 17681.5206 | 12.4028 | 12.3816 | 54.2868 | 12.3882
990 | 2.75 | 4/15/2015 | 23:38:8 | 9095 | 0.56844 | 17683.8592 | 12.4 | 12.3788 | 54.2818 | 12.3816
991 | 2.7528 | 4/15/2015 | 23:38:38 | 9097 | 0.56856 | 17686.1983 | 12.3972 | 12.376 | 54.2768 | 12.3755
992 | 2.7556 | 4/15/2015 | 23:39:8 | 9098 | 0.56863 | 17687.368 | 12.3958 | 12.3746 | 54.2743 | 12.371
993 | 2.7583 | 4/15/2015 | 23:39:38 | 9100 | 0.56875 | 17689.7076 | 12.393 | 12.3718 | 54.2693 | 12.371
994 | 2.7611 | 4/15/2015 | 23:40:8 | 9101 | 0.56881 | 17690.8776 | 12.3916 | 12.3704 | 54.2668 | 12.3718
995 | 2.7639 | 4/15/2015 | 23:40:38 | 9103 | 0.56894 | 17693.2178 | 12.3888 | 12.3676 | 54.2617 | 12.3669
996 | 2.7667 | 4/15/2015 | 23:41:8 | 9105 | 0.56906 | 17695.5585 | 12.386 | 12.3648 | 54.2567 | 12.3673
997 | 2.7694 | 4/15/2015 | 23:41:38 | 9106 | 0.56912 | 17696.7289 | 12.3846 | 12.3634 | 54.2542 | 12.3645
998 | 2.7722 | 4/15/2015 | 23:42:8 | 9107 | 0.56919 | 17697.8995 | 12.3832 | 12.362 | 54.2517 | 12.3656
999 | 2.775 | 4/15/2015 | 23:42:38 | 9109 | 0.56931 | 17700.2409 | 12.3804 | 12.3593 | 54.2467 | 12.3673
1000 | 2.7778 | 4/15/2015 | 23:43:8 | 9110 | 0.56937 | 17701.4118 | 12.379 | 12.3579 | 54.2442 | 12.3729
1001 | 2.7806 | 4/15/2015 | 23:43:38 | 9111 | 0.56944 | 17702.5827 | 12.3776 | 12.3565 | 54.2416 | 12.3722
1002 | 2.7833 | 4/15/2015 | 23:44:8 | 9112 | 0.5695 | 17703.7538 | 12.3762 | 12.3551 | 54.2391 | 12.383
1003 | 2.7861 | 4/15/2015 | 23:44:38 | 9112 | 0.5695 | 17703.7538 | 12.3762 | 12.3551 | 54.2391 | 12.3851
1004 | 2.7889 | 4/15/2015 | 23:45:8 | 9113 | 0.56956 | 17704.925 | 12.3748 | 12.3537 | 54.2366 | 12.3822
1005 | 2.7917 | 4/15/2015 | 23:45:38 | 9113 | 0.56956 | 17704.925 | 12.3748 | 12.3537 | 54.2366 | 12.3822
1006 | 2.7944 | 4/15/2015 | 23:46:8 | 9112 | 0.5695 | 17703.7538 | 12.3762 | 12.3551 | 54.2391 | 12.3805
1007 | 2.7972 | 4/15/2015 | 23:46:38 | 9112 | 0.5695 | 17703.7538 | 12.3762 | 12.3551 | 54.2391 | 12.382
1008 | 2.8 | 4/15/2015 | 23:47:8 | 9112 | 0.5695 | 17703.7538 | 12.3762 | 12.3551 | 54.2391 | 12.38
1009 | 2.8028 | 4/15/2015 | 23:47:38 | 9112 | 0.5695 | 17703.7538 | 12.3762 | 12.3551 | 54.2391 | 12.3826
1010 | 2.8056 | 4/15/2015 | 23:48:8 | 9112 | 0.5695 | 17703.7538 | 12.3762 | 12.3551 | 54.2391 | 12.3808
1011 | 2.8083 | 4/15/2015 | 23:48:38 | 9112 | 0.5695 | 17703.7538 | 12.3762 | 12.3551 | 54.2391 | 12.397
1012 | 2.8111 | 4/15/2015 | 23:49:8 | 9111 | 0.56944 | 17702.5827 | 12.3776 | 12.3565 | 54.2416 | 12.3857
1013 | 2.8139 | 4/15/2015 | 23:49:38 | 9110 | 0.56937 | 17701.4118 | 12.379 | 12.3579 | 54.2442 | 12.386
1014 | 2.8167 | 4/15/2015 | 23:50:8 | 9110 | 0.56937 | 17701.4118 | 12.379 | 12.3579 | 54.2442 | 12.3906
1015 | 2.8194 | 4/15/2015 | 23:50:38 | 9110 | 0.56937 | 17701.4118 | 12.379 | 12.3579 | 54.2442 | 12.3897
1016 | 2.8222 | 4/15/2015 | 23:51:8 | 9110 | 0.56937 | 17701.4118 | 12.379 | 12.3579 | 54.2442 | 12.3892
1017 | 2.825 | 4/15/2015 | 23:51:38 | 9109 | 0.56931 | 17700.2409 | 12.3804 | 12.3593 | 54.2467 | 12.3914
1018 | 2.8278 | 4/15/2015 | 23:52:8 | 9109 | 0.56931 | 17700.2409 | 12.3804 | 12.3593 | 54.2467 | 12.4013
1019 | 2.8306 | 4/15/2015 | 23:52:38 | 9108 | 0.56925 | 17699.0702 | 12.3818 | 12.3607 | 54.2492 | 12.4005
1020 | 2.8333 | 4/15/2015 | 23:53:8 | 9108 | 0.56925 | 17699.0702 | 12.3818 | 12.3607 | 54.2492 | 12.3997
1021 | 2.8361 | 4/15/2015 | 23:53:38 | 9108 | 0.56925 | 17699.0702 | 12.3818 | 12.3607 | 54.2492 | 12.379
1022 | 2.8389 | 4/15/2015 | 23:54:8 | 9107 | 0.56919 | 17697.8995 | 12.3832 | 12.362 | 54.2517 | 12.3792
1023 | 2.8417 | 4/15/2015 | 23:54:38 | 9108 | 0.56925 | 17699.0702 | 12.3818 | 12.3607 | 54.2492 | 12.3805
1024 | 2.8444 | 4/15/2015 | 23:55:8 | 9108 | 0.56925 | 17699.0702 | 12.3818 | 12.3607 | 54.2492 | 12.3794
1025 | 2.8472 | 4/15/2015 | 23:55:38 | 9109 | 0.56931 | 17700.2409 | 12.3804 | 12.3593 | 54.2467 | 12.3776
1026 | 2.85 | 4/15/2015 | 23:56:8 | 9110 | 0.56937 | 17701.4118 | 12.379 | 12.3579 | 54.2442 | 12.3789
1027 | 2.8528 | 4/15/2015 | 23:56:38 | 9110 | 0.56937 | 17701.4118 | 12.379 | 12.3579 | 54.2442 | 12.383
1028 | 2.8556 | 4/15/2015 | 23:57:8 | 9110 | 0.56937 | 17701.4118 | 12.379 | 12.3579 | 54.2442 | 12.3824
1029 | 2.8583 | 4/15/2015 | 23:57:38 | 9111 | 0.56944 | 17702.5827 | 12.3776 | 12.3565 | 54.2416 | 12.3905
1030 | 2.8611 | 4/15/2015 | 23:58:8 | 9111 | 0.56944 | 17702.5827 | 12.3776 | 12.3565 | 54.2416 | 12.3939
1031 | 2.8639 | 4/15/2015 | 23:58:38 | 9111 | 0.56944 | 17702.5827 | 12.3776 | 12.3565 | 54.2416 | 12.3793
1032 | 2.8667 | 4/15/2015 | 23:59:8 | 9111 | 0.56944 | 17702.5827 | 12.3776 | 12.3565 | 54.2416 | 12.3723
1033 | 2.8694 | 4/15/2015 | 23:59:38 | 9111 | 0.56944 | 17702.5827 | 12.3776 | 12.3565 | 54.2416 | 12.3592
1034 | 2.8722 | 4/16/2015 | 0:0:8 | 9112 | 0.5695 | 17703.7538 | 12.3762 | 12.3551 | 54.2391 | 12.3547
1035 | 2.875 | 4/16/2015 | 0:0:38 | 9113 | 0.56956 | 17704.925 | 12.3748 | 12.3537 | 54.2366 | 12.3571
1036 | 2.8778 | 4/16/2015 | 0:1:8 | 9114 | 0.56963 | 17706.0962 | 12.3734 | 12.3523 | 54.2341 | 12.3533
1037 | 2.8806 | 4/16/2015 | 0:1:38 | 9116 | 0.56975 | 17708.439 | 12.3706 | 12.3495 | 54.2291 | 12.3521
1038 | 2.8833 | 4/16/2015 | 0:2:8 | 9118 | 0.56988 | 17710.7822 | 12.3678 | 12.3467 | 54.2241 | 12.356
1039 | 2.8861 | 4/16/2015 | 0:2:38 | 9119 | 0.56994 | 17711.954 | 12.3664 | 12.3453 | 54.2216 | 12.3587
1040 | 2.8889 | 4/16/2015 | 0:3:8 | 9120 | 0.57 | 17713.1258 | 12.365 | 12.3439 | 54.2191 | 12.359
1041 | 2.8917 | 4/16/2015 | 0:3:38 | 9121 | 0.57006 | 17714.2978 | 12.3636 | 12.3425 | 54.2165 | 12.358
1042 | 2.8944 | 4/16/2015 | 0:4:8 | 9122 | 0.57012 | 17715.4698 | 12.3622 | 12.3411 | 54.214 | 12.3608
1043 | 2.8972 | 4/16/2015 | 0:4:38 | 9122 | 0.57012 | 17715.4698 | 12.3622 | 12.3411 | 54.214 | 12.3716
1044 | 2.9 | 4/16/2015 | 0:5:8 | 9123 | 0.57019 | 17716.642 | 12.3608 | 12.3397 | 54.2115 | 12.36
1045 | 2.9028 | 4/16/2015 | 0:5:38 | 9123 | 0.57019 | 17716.642 | 12.3608 | 12.3397 | 54.2115 | 12.3621
1046 | 2.9056 | 4/16/2015 | 0:6:8 | 9123 | 0.57019 | 17716.642 | 12.3608 | 12.3397 | 54.2115 | 12.3696
1047 | 2.9083 | 4/16/2015 | 0:6:38 | 9123 | 0.57019 | 17716.642 | 12.3608 | 12.3397 | 54.2115 | 12.3554
1048 | 2.9111 | 4/16/2015 | 0:7:8 | 9123 | 0.57019 | 17716.642 | 12.3608 | 12.3397 | 54.2115 | 12.3611
1049 | 2.9139 | 4/16/2015 | 0:7:38 | 9124 | 0.57025 | 17717.8142 | 12.3594 | 12.3383 | 54.209 | 12.3584
1050 | 2.9167 | 4/16/2015 | 0:8:8 | 9124 | 0.57025 | 17717.8142 | 12.3594 | 12.3383 | 54.209 | 12.3637
1051 | 2.9194 | 4/16/2015 | 0:8:38 | 9124 | 0.57025 | 17717.8142 | 12.3594 | 12.3383 | 54.209 | 12.3637
1052 | 2.9222 | 4/16/2015 | 0:9:8 | 9124 | 0.57025 | 17717.8142 | 12.3594 | 12.3383 | 54.209 | 12.3618
1053 | 2.925 | 4/16/2015 | 0:9:38 | 9124 | 0.57025 | 17717.8142 | 12.3594 | 12.3383 | 54.209 | 12.3659
1054 | 2.9278 | 4/16/2015 | 0:10:8 | 9124 | 0.57025 | 17717.8142 | 12.3594 | 12.3383 | 54.209 | 12.3631
1055 | 2.9306 | 4/16/2015 | 0:10:38 | 9124 | 0.57025 | 17717.8142 | 12.3594 | 12.3383 | 54.209 | 12.3535
1056 | 2.9333 | 4/16/2015 | 0:11:8 | 9124 | 0.57025 | 17717.8142 | 12.3594 | 12.3383 | 54.209 | 12.3545
1057 | 2.9361 | 4/16/2015 | 0:11:38 | 9125 | 0.57031 | 17718.9866 | 12.358 | 12.3369 | 54.2065 | 12.3544
1058 | 2.9389 | 4/16/2015 | 0:12:8 | 9126 | 0.57037 | 17720.159 | 12.3566 | 12.3355 | 54.204 | 12.3553
1059 | 2.9417 | 4/16/2015 | 0:12:38 | 9126 | 0.57037 | 17720.159 | 12.3566 | 12.3355 | 54.204 | 12.3476
1060 | 2.9444 | 4/16/2015 | 0:13:8 | 9127 | 0.57044 | 17721.3316 | 12.3552 | 12.3342 | 54.2015 | 12.346
1061 | 2.9472 | 4/16/2015 | 0:13:38 | 9128 | 0.5705 | 17722.5042 | 12.3538 | 12.3328 | 54.199 | 12.3482
1062 | 2.95 | 4/16/2015 | 0:14:8 | 9129 | 0.57056 | 17723.677 | 12.3524 | 12.3314 | 54.1965 | 12.3534
1063 | 2.9528 | 4/16/2015 | 0:14:38 | 9129 | 0.57056 | 17723.677 | 12.3524 | 12.3314 | 54.1965 | 12.3453
1064 | 2.9556 | 4/16/2015 | 0:15:8 | 9130 | 0.57063 | 17724.8498 | 12.351 | 12.33 | 54.1939 | 12.353
1065 | 2.9583 | 4/16/2015 | 0:15:38 | 9130 | 0.57063 | 17724.8498 | 12.351 | 12.33 | 54.1939 | 12.3547
1066 | 2.9611 | 4/16/2015 | 0:16:8 | 9130 | 0.57063 | 17724.8498 | 12.351 | 12.33 | 54.1939 | 12.3561
1067 | 2.9639 | 4/16/2015 | 0:16:38 | 9130 | 0.57063 | 17724.8498 | 12.351 | 12.33 | 54.1939 | 12.3558
1068 | 2.9667 | 4/16/2015 | 0:17:8 | 9130 | 0.57063 | 17724.8498 | 12.351 | 12.33 | 54.1939 | 12.3517
1069 | 2.9694 | 4/16/2015 | 0:17:38 | 9131 | 0.57069 | 17726.0228 | 12.3496 | 12.3286 | 54.1914 | 12.3529
1070 | 2.9722 | 4/16/2015 | 0:18:8 | 9131 | 0.57069 | 17726.0228 | 12.3496 | 12.3286 | 54.1914 | 12.341
1071 | 2.975 | 4/16/2015 | 0:18:38 | 9131 | 0.57069 | 17726.0228 | 12.3496 | 12.3286 | 54.1914 | 12.3374
1072 | 2.9778 | 4/16/2015 | 0:19:8 | 9132 | 0.57075 | 17727.1958 | 12.3482 | 12.3272 | 54.1889 | 12.3476
1073 | 2.9806 | 4/16/2015 | 0:19:38 | 9133 | 0.57081 | 17728.3689 | 12.3468 | 12.3258 | 54.1864 | 12.3512
1074 | 2.9833 | 4/16/2015 | 0:20:8 | 9133 | 0.57081 | 17728.3689 | 12.3468 | 12.3258 | 54.1864 | 12.3482
1075 | 2.9861 | 4/16/2015 | 0:20:38 | 9133 | 0.57081 | 17728.3689 | 12.3468 | 12.3258 | 54.1864 | 12.3362
1076 | 2.9889 | 4/16/2015 | 0:21:8 | 9134 | 0.57088 | 17729.5422 | 12.3454 | 12.3244 | 54.1839 | 12.3369
1077 | 2.9917 | 4/16/2015 | 0:21:38 | 9135 | 0.57094 | 17730.7155 | 12.344 | 12.323 | 54.1814 | 12.3365
1078 | 2.9944 | 4/16/2015 | 0:22:8 | 9135 | 0.57094 | 17730.7155 | 12.344 | 12.323 | 54.1814 | 12.337
1079 | 2.9972 | 4/16/2015 | 0:22:38 | 9136 | 0.571 | 17731.889 | 12.3426 | 12.3216 | 54.1789 | 12.3348
1080 | 3 | 4/16/2015 | 0:23:8 | 9137 | 0.57106 | 17733.0625 | 12.3412 | 12.3202 | 54.1764 | 12.3333
1081 | 3.0028 | 4/16/2015 | 0:23:38 | 9138 | 0.57112 | 17734.2361 | 12.3398 | 12.3188 | 54.1739 | 12.3336
1082 | 3.0056 | 4/16/2015 | 0:24:8 | 9138 | 0.57112 | 17734.2361 | 12.3398 | 12.3188 | 54.1739 | 12.3435
1083 | 3.0083 | 4/16/2015 | 0:24:38 | 9139 | 0.57119 | 17735.4099 | 12.3384 | 12.3174 | 54.1713 | 12.3447
1084 | 3.0111 | 4/16/2015 | 0:25:8 | 9139 | 0.57119 | 17735.4099 | 12.3384 | 12.3174 | 54.1713 | 12.3433
1085 | 3.0139 | 4/16/2015 | 0:25:38 | 9139 | 0.57119 | 17735.4099 | 12.3384 | 12.3174 | 54.1713 | 12.3471
1086 | 3.0167 | 4/16/2015 | 0:26:8 | 9139 | 0.57119 | 17735.4099 | 12.3384 | 12.3174 | 54.1713 | 12.3509
1087 | 3.0194 | 4/16/2015 | 0:26:38 | 9138 | 0.57112 | 17734.2361 | 12.3398 | 12.3188 | 54.1739 | 12.3555
1088 | 3.0222 | 4/16/2015 | 0:27:8 | 9138 | 0.57112 | 17734.2361 | 12.3398 | 12.3188 | 54.1739 | 12.3568
1089 | 3.025 | 4/16/2015 | 0:27:38 | 9137 | 0.57106 | 17733.0625 | 12.3412 | 12.3202 | 54.1764 | 12.357
1090 | 3.0278 | 4/16/2015 | 0:28:8 | 9137 | 0.57106 | 17733.0625 | 12.3412 | 12.3202 | 54.1764 | 12.3609
1091 | 3.0306 | 4/16/2015 | 0:28:38 | 9136 | 0.571 | 17731.889 | 12.3426 | 12.3216 | 54.1789 | 12.36
1092 | 3.0333 | 4/16/2015 | 0:29:8 | 9135 | 0.57094 | 17730.7155 | 12.344 | 12.323 | 54.1814 | 12.3561
1093 | 3.0361 | 4/16/2015 | 0:29:38 | 9135 | 0.57094 | 17730.7155 | 12.344 | 12.323 | 54.1814 | 12.3571
1094 | 3.0389 | 4/16/2015 | 0:30:8 | 9134 | 0.57088 | 17729.5422 | 12.3454 | 12.3244 | 54.1839 | 12.3469
1095 | 3.0417 | 4/16/2015 | 0:30:38 | 9134 | 0.57088 | 17729.5422 | 12.3454 | 12.3244 | 54.1839 | 12.3534
1096 | 3.0444 | 4/16/2015 | 0:31:8 | 9134 | 0.57088 | 17729.5422 | 12.3454 | 12.3244 | 54.1839 | 12.3563
1097 | 3.0472 | 4/16/2015 | 0:31:38 | 9134 | 0.57088 | 17729.5422 | 12.3454 | 12.3244 | 54.1839 | 12.3544
1098 | 3.05 | 4/16/2015 | 0:32:8 | 9133 | 0.57081 | 17728.3689 | 12.3468 | 12.3258 | 54.1864 | 12.3444
1099 | 3.0528 | 4/16/2015 | 0:32:38 | 9134 | 0.57088 | 17729.5422 | 12.3454 | 12.3244 | 54.1839 | 12.3437
1100 | 3.0556 | 4/16/2015 | 0:33:8 | 9134 | 0.57088 | 17729.5422 | 12.3454 | 12.3244 | 54.1839 | 12.3477
1101 | 3.0583 | 4/16/2015 | 0:33:38 | 9134 | 0.57088 | 17729.5422 | 12.3454 | 12.3244 | 54.1839 | 12.3447
1102 | 3.0611 | 4/16/2015 | 0:34:8 | 9135 | 0.57094 | 17730.7155 | 12.344 | 12.323 | 54.1814 | 12.3433
1103 | 3.0639 | 4/16/2015 | 0:34:38 | 9135 | 0.57094 | 17730.7155 | 12.344 | 12.323 | 54.1814 | 12.343
1104 | 3.0667 | 4/16/2015 | 0:35:8 | 9135 | 0.57094 | 17730.7155 | 12.344 | 12.323 | 54.1814 | 12.3467
1105 | 3.0694 | 4/16/2015 | 0:35:38 | 9136 | 0.571 | 17731.889 | 12.3426 | 12.3216 | 54.1789 | 12.3475
1106 | 3.0722 | 4/16/2015 | 0:36:8 | 9136 | 0.571 | 17731.889 | 12.3426 | 12.3216 | 54.1789 | 12.3512
1107 | 3.075 | 4/16/2015 | 0:36:38 | 9136 | 0.571 | 17731.889 | 12.3426 | 12.3216 | 54.1789 | 12.3544
1108 | 3.0778 | 4/16/2015 | 0:37:8 | 9135 | 0.57094 | 17730.7155 | 12.344 | 12.323 | 54.1814 | 12.3511
1109 | 3.0806 | 4/16/2015 | 0:37:38 | 9135 | 0.57094 | 17730.7155 | 12.344 | 12.323 | 54.1814 | 12.3454
1110 | 3.0833 | 4/16/2015 | 0:38:8 | 9135 | 0.57094 | 17730.7155 | 12.344 | 12.323 | 54.1814 | 12.3416
1111 | 3.0861 | 4/16/2015 | 0:38:38 | 9136 | 0.571 | 17731.889 | 12.3426 | 12.3216 | 54.1789 | 12.3394
1112 | 3.0889 | 4/16/2015 | 0:39:8 | 9136 | 0.571 | 17731.889 | 12.3426 | 12.3216 | 54.1789 | 12.3368
1113 | 3.0917 | 4/16/2015 | 0:39:38 | 9136 | 0.571 | 17731.889 | 12.3426 | 12.3216 | 54.1789 | 12.3374
1114 | 3.0944 | 4/16/2015 | 0:40:8 | 9137 | 0.57106 | 17733.0625 | 12.3412 | 12.3202 | 54.1764 | 12.326
1115 | 3.0972 | 4/16/2015 | 0:40:38 | 9137 | 0.57106 | 17733.0625 | 12.3412 | 12.3202 | 54.1764 | 12.3212
1116 | 3.1 | 4/16/2015 | 0:41:8 | 9139 | 0.57119 | 17735.4099 | 12.3384 | 12.3174 | 54.1713 | 12.3175
1117 | 3.1028 | 4/16/2015 | 0:41:38 | 9140 | 0.57125 | 17736.5837 | 12.337 | 12.316 | 54.1688 | 12.3314
1118 | 3.1056 | 4/16/2015 | 0:42:8 | 9140 | 0.57125 | 17736.5837 | 12.337 | 12.316 | 54.1688 | 12.3326
1119 | 3.1083 | 4/16/2015 | 0:42:38 | 9141 | 0.57131 | 17737.7577 | 12.3356 | 12.3146 | 54.1663 | 12.3303
1120 | 3.1111 | 4/16/2015 | 0:43:8 | 9142 | 0.57137 | 17738.9317 | 12.3342 | 12.3132 | 54.1638 | 12.3314
1121 | 3.1139 | 4/16/2015 | 0:43:38 | 9142 | 0.57137 | 17738.9317 | 12.3342 | 12.3132 | 54.1638 | 12.3316
1122 | 3.1167 | 4/16/2015 | 0:44:8 | 9143 | 0.57144 | 17740.1058 | 12.3328 | 12.3118 | 54.1613 | 12.3334
1123 | 3.1194 | 4/16/2015 | 0:44:38 | 9143 | 0.57144 | 17740.1058 | 12.3328 | 12.3118 | 54.1613 | 12.3382
1124 | 3.1222 | 4/16/2015 | 0:45:8 | 9143 | 0.57144 | 17740.1058 | 12.3328 | 12.3118 | 54.1613 | 12.3468
1125 | 3.125 | 4/16/2015 | 0:45:38 | 9143 | 0.57144 | 17740.1058 | 12.3328 | 12.3118 | 54.1613 | 12.3508
1126 | 3.1278 | 4/16/2015 | 0:46:8 | 9143 | 0.57144 | 17740.1058 | 12.3328 | 12.3118 | 54.1613 | 12.3519
1127 | 3.1306 | 4/16/2015 | 0:46:38 | 9142 | 0.57137 | 17738.9317 | 12.3342 | 12.3132 | 54.1638 | 12.3562
1128 | 3.1333 | 4/16/2015 | 0:47:8 | 9142 | 0.57137 | 17738.9317 | 12.3342 | 12.3132 | 54.1638 | 12.3571
1129 | 3.1361 | 4/16/2015 | 0:47:38 | 9141 | 0.57131 | 17737.7577 | 12.3356 | 12.3146 | 54.1663 | 12.3566
1130 | 3.1389 | 4/16/2015 | 0:48:8 | 9141 | 0.57131 | 17737.7577 | 12.3356 | 12.3146 | 54.1663 | 12.3582
1131 | 3.1417 | 4/16/2015 | 0:48:38 | 9141 | 0.57131 | 17737.7577 | 12.3356 | 12.3146 | 54.1663 | 12.3598
1132 | 3.1444 | 4/16/2015 | 0:49:8 | 9140 | 0.57125 | 17736.5837 | 12.337 | 12.316 | 54.1688 | 12.3595
1133 | 3.1472 | 4/16/2015 | 0:49:38 | 9140 | 0.57125 | 17736.5837 | 12.337 | 12.316 | 54.1688 | 12.3596
1134 | 3.15 | 4/16/2015 | 0:50:8 | 9139 | 0.57119 | 17735.4099 | 12.3384 | 12.3174 | 54.1713 | 12.3604
1135 | 3.1528 | 4/16/2015 | 0:50:38 | 9138 | 0.57112 | 17734.2361 | 12.3398 | 12.3188 | 54.1739 | 12.3614
1136 | 3.1556 | 4/16/2015 | 0:51:8 | 9138 | 0.57112 | 17734.2361 | 12.3398 | 12.3188 | 54.1739 | 12.36
1137 | 3.1583 | 4/16/2015 | 0:51:38 | 9137 | 0.57106 | 17733.0625 | 12.3412 | 12.3202 | 54.1764 | 12.3591
1138 | 3.1611 | 4/16/2015 | 0:52:8 | 9136 | 0.571 | 17731.889 | 12.3426 | 12.3216 | 54.1789 | 12.3587
1139 | 3.1639 | 4/16/2015 | 0:52:38 | 9136 | 0.571 | 17731.889 | 12.3426 | 12.3216 | 54.1789 | 12.357
1140 | 3.1667 | 4/16/2015 | 0:53:8 | 9135 | 0.57094 | 17730.7155 | 12.344 | 12.323 | 54.1814 | 12.3566
1141 | 3.1694 | 4/16/2015 | 0:53:38 | 9135 | 0.57094 | 17730.7155 | 12.344 | 12.323 | 54.1814 | 12.3597
1142 | 3.1722 | 4/16/2015 | 0:54:8 | 9134 | 0.57088 | 17729.5422 | 12.3454 | 12.3244 | 54.1839 | 12.3627
1143 | 3.175 | 4/16/2015 | 0:54:38 | 9134 | 0.57088 | 17729.5422 | 12.3454 | 12.3244 | 54.1839 | 12.3524
1144 | 3.1778 | 4/16/2015 | 0:55:8 | 9134 | 0.57088 | 17729.5422 | 12.3454 | 12.3244 | 54.1839 | 12.3444
1145 | 3.1806 | 4/16/2015 | 0:55:38 | 9133 | 0.57081 | 17728.3689 | 12.3468 | 12.3258 | 54.1864 | 12.3393
1146 | 3.1833 | 4/16/2015 | 0:56:8 | 9134 | 0.57088 | 17729.5422 | 12.3454 | 12.3244 | 54.1839 | 12.3365
1147 | 3.1861 | 4/16/2015 | 0:56:38 | 9134 | 0.57088 | 17729.5422 | 12.3454 | 12.3244 | 54.1839 | 12.3363
1148 | 3.1889 | 4/16/2015 | 0:57:8 | 9135 | 0.57094 | 17730.7155 | 12.344 | 12.323 | 54.1814 | 12.3366
1149 | 3.1917 | 4/16/2015 | 0:57:38 | 9135 | 0.57094 | 17730.7155 | 12.344 | 12.323 | 54.1814 | 12.3241
1150 | 3.1944 | 4/16/2015 | 0:58:8 | 9136 | 0.571 | 17731.889 | 12.3426 | 12.3216 | 54.1789 | 12.3002
1151 | 3.1972 | 4/16/2015 | 0:58:38 | 9137 | 0.57106 | 17733.0625 | 12.3412 | 12.3202 | 54.1764 | 12.2906
1152 | 3.2 | 4/16/2015 | 0:59:8 | 9139 | 0.57119 | 17735.4099 | 12.3384 | 12.3174 | 54.1713 | 12.2905
1153 | 3.2028 | 4/16/2015 | 0:59:38 | 9142 | 0.57137 | 17738.9317 | 12.3342 | 12.3132 | 54.1638 | 12.2893
1154 | 3.2056 | 4/16/2015 | 1:0:8 | 9145 | 0.57156 | 17742.4544 | 12.33 | 12.309 | 54.1563 | 12.2884
1155 | 3.2083 | 4/16/2015 | 1:0:38 | 9148 | 0.57175 | 17745.978 | 12.3258 | 12.3049 | 54.1487 | 12.2927
1156 | 3.2111 | 4/16/2015 | 1:1:8 | 9151 | 0.57194 | 17749.5025 | 12.3216 | 12.3007 | 54.1412 | 12.2941
1157 | 3.2139 | 4/16/2015 | 1:1:38 | 9153 | 0.57206 | 17751.8526 | 12.3188 | 12.2979 | 54.1362 | 12.2938
1158 | 3.2167 | 4/16/2015 | 1:2:8 | 9155 | 0.57219 | 17754.2032 | 12.316 | 12.2951 | 54.1312 | 12.2964
1159 | 3.2194 | 4/16/2015 | 1:2:38 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3049
1160 | 3.2222 | 4/16/2015 | 1:3:8 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3209
1161 | 3.225 | 4/16/2015 | 1:3:38 | 9155 | 0.57219 | 17754.2032 | 12.316 | 12.2951 | 54.1312 | 12.3278
1162 | 3.2278 | 4/16/2015 | 1:4:8 | 9154 | 0.57212 | 17753.0279 | 12.3174 | 12.2965 | 54.1337 | 12.3271
1163 | 3.2306 | 4/16/2015 | 1:4:38 | 9152 | 0.572 | 17750.6775 | 12.3202 | 12.2993 | 54.1387 | 12.325
1164 | 3.2333 | 4/16/2015 | 1:5:8 | 9151 | 0.57194 | 17749.5025 | 12.3216 | 12.3007 | 54.1412 | 12.3225
1165 | 3.2361 | 4/16/2015 | 1:5:38 | 9150 | 0.57188 | 17748.3275 | 12.323 | 12.3021 | 54.1437 | 12.3192
1166 | 3.2389 | 4/16/2015 | 1:6:8 | 9150 | 0.57188 | 17748.3275 | 12.323 | 12.3021 | 54.1437 | 12.3159
1167 | 3.2417 | 4/16/2015 | 1:6:38 | 9151 | 0.57194 | 17749.5025 | 12.3216 | 12.3007 | 54.1412 | 12.2992
1168 | 3.2444 | 4/16/2015 | 1:7:8 | 9153 | 0.57206 | 17751.8526 | 12.3188 | 12.2979 | 54.1362 | 12.2926
1169 | 3.2472 | 4/16/2015 | 1:7:38 | 9155 | 0.57219 | 17754.2032 | 12.316 | 12.2951 | 54.1312 | 12.2881
1170 | 3.25 | 4/16/2015 | 1:8:8 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.2894
1171 | 3.2528 | 4/16/2015 | 1:8:38 | 9160 | 0.5725 | 17760.0813 | 12.309 | 12.2881 | 54.1186 | 12.2893
1172 | 3.2556 | 4/16/2015 | 1:9:8 | 9162 | 0.57263 | 17762.4333 | 12.3062 | 12.2853 | 54.1136 | 12.2933
1173 | 3.2583 | 4/16/2015 | 1:9:38 | 9163 | 0.57269 | 17763.6094 | 12.3048 | 12.2839 | 54.1111 | 12.2873
1174 | 3.2611 | 4/16/2015 | 1:10:8 | 9164 | 0.57275 | 17764.7856 | 12.3034 | 12.2825 | 54.1086 | 12.2858
1175 | 3.2639 | 4/16/2015 | 1:10:38 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.289
1176 | 3.2667 | 4/16/2015 | 1:11:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.2921
1177 | 3.2694 | 4/16/2015 | 1:11:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.292
1178 | 3.2722 | 4/16/2015 | 1:12:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.2891
1179 | 3.275 | 4/16/2015 | 1:12:38 | 9169 | 0.57306 | 17770.6682 | 12.2964 | 12.2756 | 54.096 | 12.2906
1180 | 3.2778 | 4/16/2015 | 1:13:8 | 9170 | 0.57312 | 17771.8451 | 12.295 | 12.2742 | 54.0935 | 12.2899
1181 | 3.2806 | 4/16/2015 | 1:13:38 | 9170 | 0.57312 | 17771.8451 | 12.295 | 12.2742 | 54.0935 | 12.2908
1182 | 3.2833 | 4/16/2015 | 1:14:8 | 9171 | 0.57319 | 17773.022 | 12.2936 | 12.2728 | 54.091 | 12.2914
1183 | 3.2861 | 4/16/2015 | 1:14:38 | 9171 | 0.57319 | 17773.022 | 12.2936 | 12.2728 | 54.091 | 12.2929
1184 | 3.2889 | 4/16/2015 | 1:15:8 | 9171 | 0.57319 | 17773.022 | 12.2936 | 12.2728 | 54.091 | 12.2959
1185 | 3.2917 | 4/16/2015 | 1:15:38 | 9171 | 0.57319 | 17773.022 | 12.2936 | 12.2728 | 54.091 | 12.2974
1186 | 3.2944 | 4/16/2015 | 1:16:8 | 9171 | 0.57319 | 17773.022 | 12.2936 | 12.2728 | 54.091 | 12.2973
1187 | 3.2972 | 4/16/2015 | 1:16:38 | 9171 | 0.57319 | 17773.022 | 12.2936 | 12.2728 | 54.091 | 12.2988
1188 | 3.3 | 4/16/2015 | 1:17:8 | 9171 | 0.57319 | 17773.022 | 12.2936 | 12.2728 | 54.091 | 12.3011
1189 | 3.3028 | 4/16/2015 | 1:17:38 | 9170 | 0.57312 | 17771.8451 | 12.295 | 12.2742 | 54.0935 | 12.3024
1190 | 3.3056 | 4/16/2015 | 1:18:8 | 9170 | 0.57312 | 17771.8451 | 12.295 | 12.2742 | 54.0935 | 12.3034
1191 | 3.3083 | 4/16/2015 | 1:18:38 | 9170 | 0.57312 | 17771.8451 | 12.295 | 12.2742 | 54.0935 | 12.3064
1192 | 3.3111 | 4/16/2015 | 1:19:8 | 9169 | 0.57306 | 17770.6682 | 12.2964 | 12.2756 | 54.096 | 12.3098
1193 | 3.3139 | 4/16/2015 | 1:19:38 | 9169 | 0.57306 | 17770.6682 | 12.2964 | 12.2756 | 54.096 | 12.3102
1194 | 3.3167 | 4/16/2015 | 1:20:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3129
1195 | 3.3194 | 4/16/2015 | 1:20:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3073
1196 | 3.3222 | 4/16/2015 | 1:21:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3084
1197 | 3.325 | 4/16/2015 | 1:21:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3095
1198 | 3.3278 | 4/16/2015 | 1:22:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3086
1199 | 3.3306 | 4/16/2015 | 1:22:38 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3051
1200 | 3.3333 | 4/16/2015 | 1:23:8 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3053
1201 | 3.3361 | 4/16/2015 | 1:23:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.2902
1202 | 3.3389 | 4/16/2015 | 1:24:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.2854
1203 | 3.3417 | 4/16/2015 | 1:24:38 | 9169 | 0.57306 | 17770.6682 | 12.2964 | 12.2756 | 54.096 | 12.294
1204 | 3.3444 | 4/16/2015 | 1:25:8 | 9170 | 0.57312 | 17771.8451 | 12.295 | 12.2742 | 54.0935 | 12.2824
1205 | 3.3472 | 4/16/2015 | 1:25:38 | 9171 | 0.57319 | 17773.022 | 12.2936 | 12.2728 | 54.091 | 12.2784
1206 | 3.35 | 4/16/2015 | 1:26:8 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.2725
1207 | 3.3528 | 4/16/2015 | 1:26:38 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2756
1208 | 3.3556 | 4/16/2015 | 1:27:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2745
1209 | 3.3583 | 4/16/2015 | 1:27:38 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2828
1210 | 3.3611 | 4/16/2015 | 1:28:8 | 9178 | 0.57363 | 17781.2632 | 12.2838 | 12.263 | 54.0734 | 12.291
1211 | 3.3639 | 4/16/2015 | 1:28:38 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2961
1212 | 3.3667 | 4/16/2015 | 1:29:8 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2894
1213 | 3.3694 | 4/16/2015 | 1:29:38 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2862
1214 | 3.3722 | 4/16/2015 | 1:30:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2906
1215 | 3.375 | 4/16/2015 | 1:30:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2951
1216 | 3.3778 | 4/16/2015 | 1:31:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.3054
1217 | 3.3806 | 4/16/2015 | 1:31:38 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.3118
1218 | 3.3833 | 4/16/2015 | 1:32:8 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.3171
1219 | 3.3861 | 4/16/2015 | 1:32:38 | 9172 | 0.57325 | 17774.199 | 12.2922 | 12.2714 | 54.0885 | 12.3159
1220 | 3.3889 | 4/16/2015 | 1:33:8 | 9171 | 0.57319 | 17773.022 | 12.2936 | 12.2728 | 54.091 | 12.3019
1221 | 3.3917 | 4/16/2015 | 1:33:38 | 9171 | 0.57319 | 17773.022 | 12.2936 | 12.2728 | 54.091 | 12.3001
1222 | 3.3944 | 4/16/2015 | 1:34:8 | 9170 | 0.57312 | 17771.8451 | 12.295 | 12.2742 | 54.0935 | 12.309
1223 | 3.3972 | 4/16/2015 | 1:34:38 | 9170 | 0.57312 | 17771.8451 | 12.295 | 12.2742 | 54.0935 | 12.3128
1224 | 3.4 | 4/16/2015 | 1:35:8 | 9169 | 0.57306 | 17770.6682 | 12.2964 | 12.2756 | 54.096 | 12.3107
1225 | 3.4028 | 4/16/2015 | 1:35:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3243
1226 | 3.4056 | 4/16/2015 | 1:36:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3095
1227 | 3.4083 | 4/16/2015 | 1:36:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.309
1228 | 3.4111 | 4/16/2015 | 1:37:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3117
1229 | 3.4139 | 4/16/2015 | 1:37:38 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3095
1230 | 3.4167 | 4/16/2015 | 1:38:8 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3065
1231 | 3.4194 | 4/16/2015 | 1:38:38 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3085
1232 | 3.4222 | 4/16/2015 | 1:39:8 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3066
1233 | 3.425 | 4/16/2015 | 1:39:38 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3063
1234 | 3.4278 | 4/16/2015 | 1:40:8 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3071
1235 | 3.4306 | 4/16/2015 | 1:40:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3066
1236 | 3.4333 | 4/16/2015 | 1:41:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3023
1237 | 3.4361 | 4/16/2015 | 1:41:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3022
1238 | 3.4389 | 4/16/2015 | 1:42:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3075
1239 | 3.4417 | 4/16/2015 | 1:42:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3063
1240 | 3.4444 | 4/16/2015 | 1:43:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3099
1241 | 3.4472 | 4/16/2015 | 1:43:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.2926
1242 | 3.45 | 4/16/2015 | 1:44:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.2926
1243 | 3.4528 | 4/16/2015 | 1:44:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3034
1244 | 3.4556 | 4/16/2015 | 1:45:8 | 9169 | 0.57306 | 17770.6682 | 12.2964 | 12.2756 | 54.096 | 12.2884
1245 | 3.4583 | 4/16/2015 | 1:45:38 | 9170 | 0.57312 | 17771.8451 | 12.295 | 12.2742 | 54.0935 | 12.2901
1246 | 3.4611 | 4/16/2015 | 1:46:8 | 9170 | 0.57312 | 17771.8451 | 12.295 | 12.2742 | 54.0935 | 12.3088
1247 | 3.4639 | 4/16/2015 | 1:46:38 | 9170 | 0.57312 | 17771.8451 | 12.295 | 12.2742 | 54.0935 | 12.3095
1248 | 3.4667 | 4/16/2015 | 1:47:8 | 9170 | 0.57312 | 17771.8451 | 12.295 | 12.2742 | 54.0935 | 12.3084
1249 | 3.4694 | 4/16/2015 | 1:47:38 | 9169 | 0.57306 | 17770.6682 | 12.2964 | 12.2756 | 54.096 | 12.3064
1250 | 3.4722 | 4/16/2015 | 1:48:8 | 9169 | 0.57306 | 17770.6682 | 12.2964 | 12.2756 | 54.096 | 12.3162
1251 | 3.475 | 4/16/2015 | 1:48:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3167
1252 | 3.4778 | 4/16/2015 | 1:49:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.318
1253 | 3.4806 | 4/16/2015 | 1:49:38 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3201
1254 | 3.4833 | 4/16/2015 | 1:50:8 | 9165 | 0.57281 | 17765.962 | 12.302 | 12.2811 | 54.106 | 12.3234
1255 | 3.4861 | 4/16/2015 | 1:50:38 | 9165 | 0.57281 | 17765.962 | 12.302 | 12.2811 | 54.106 | 12.3225
1256 | 3.4889 | 4/16/2015 | 1:51:8 | 9164 | 0.57275 | 17764.7856 | 12.3034 | 12.2825 | 54.1086 | 12.3286
1257 | 3.4917 | 4/16/2015 | 1:51:38 | 9163 | 0.57269 | 17763.6094 | 12.3048 | 12.2839 | 54.1111 | 12.3263
1258 | 3.4944 | 4/16/2015 | 1:52:8 | 9161 | 0.57256 | 17761.2573 | 12.3076 | 12.2867 | 54.1161 | 12.3328
1259 | 3.4972 | 4/16/2015 | 1:52:38 | 9160 | 0.5725 | 17760.0813 | 12.309 | 12.2881 | 54.1186 | 12.3338
1260 | 3.5 | 4/16/2015 | 1:53:8 | 9159 | 0.57244 | 17758.9055 | 12.3104 | 12.2895 | 54.1211 | 12.3354
1261 | 3.5028 | 4/16/2015 | 1:53:38 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.3404
1262 | 3.5056 | 4/16/2015 | 1:54:8 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3356
1263 | 3.5083 | 4/16/2015 | 1:54:38 | 9155 | 0.57219 | 17754.2032 | 12.316 | 12.2951 | 54.1312 | 12.3337
1264 | 3.5111 | 4/16/2015 | 1:55:8 | 9154 | 0.57212 | 17753.0279 | 12.3174 | 12.2965 | 54.1337 | 12.3367
1265 | 3.5139 | 4/16/2015 | 1:55:38 | 9154 | 0.57212 | 17753.0279 | 12.3174 | 12.2965 | 54.1337 | 12.3325
1266 | 3.5167 | 4/16/2015 | 1:56:8 | 9153 | 0.57206 | 17751.8526 | 12.3188 | 12.2979 | 54.1362 | 12.3295
1267 | 3.5194 | 4/16/2015 | 1:56:38 | 9153 | 0.57206 | 17751.8526 | 12.3188 | 12.2979 | 54.1362 | 12.3308
1268 | 3.5222 | 4/16/2015 | 1:57:8 | 9153 | 0.57206 | 17751.8526 | 12.3188 | 12.2979 | 54.1362 | 12.3259
1269 | 3.525 | 4/16/2015 | 1:57:38 | 9153 | 0.57206 | 17751.8526 | 12.3188 | 12.2979 | 54.1362 | 12.3284
1270 | 3.5278 | 4/16/2015 | 1:58:8 | 9153 | 0.57206 | 17751.8526 | 12.3188 | 12.2979 | 54.1362 | 12.3239
1271 | 3.5306 | 4/16/2015 | 1:58:38 | 9153 | 0.57206 | 17751.8526 | 12.3188 | 12.2979 | 54.1362 | 12.3254
1272 | 3.5333 | 4/16/2015 | 1:59:8 | 9154 | 0.57212 | 17753.0279 | 12.3174 | 12.2965 | 54.1337 | 12.3214
1273 | 3.5361 | 4/16/2015 | 1:59:38 | 9154 | 0.57212 | 17753.0279 | 12.3174 | 12.2965 | 54.1337 | 12.3279
1274 | 3.5389 | 4/16/2015 | 2:0:8 | 9154 | 0.57212 | 17753.0279 | 12.3174 | 12.2965 | 54.1337 | 12.3297
1275 | 3.5417 | 4/16/2015 | 2:0:38 | 9154 | 0.57212 | 17753.0279 | 12.3174 | 12.2965 | 54.1337 | 12.3301
1276 | 3.5444 | 4/16/2015 | 2:1:8 | 9154 | 0.57212 | 17753.0279 | 12.3174 | 12.2965 | 54.1337 | 12.3234
1277 | 3.5472 | 4/16/2015 | 2:1:38 | 9154 | 0.57212 | 17753.0279 | 12.3174 | 12.2965 | 54.1337 | 12.3177
1278 | 3.55 | 4/16/2015 | 2:2:8 | 9154 | 0.57212 | 17753.0279 | 12.3174 | 12.2965 | 54.1337 | 12.3181
1279 | 3.5528 | 4/16/2015 | 2:2:38 | 9154 | 0.57212 | 17753.0279 | 12.3174 | 12.2965 | 54.1337 | 12.3159
1280 | 3.5556 | 4/16/2015 | 2:3:8 | 9155 | 0.57219 | 17754.2032 | 12.316 | 12.2951 | 54.1312 | 12.3167
1281 | 3.5583 | 4/16/2015 | 2:3:38 | 9155 | 0.57219 | 17754.2032 | 12.316 | 12.2951 | 54.1312 | 12.3175
1282 | 3.5611 | 4/16/2015 | 2:4:8 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3193
1283 | 3.5639 | 4/16/2015 | 2:4:38 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.316
1284 | 3.5667 | 4/16/2015 | 2:5:8 | 9157 | 0.57231 | 17756.5541 | 12.3132 | 12.2923 | 54.1261 | 12.3169
1285 | 3.5694 | 4/16/2015 | 2:5:38 | 9157 | 0.57231 | 17756.5541 | 12.3132 | 12.2923 | 54.1261 | 12.314
1286 | 3.5722 | 4/16/2015 | 2:6:8 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.3124
1287 | 3.575 | 4/16/2015 | 2:6:38 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.3197
1288 | 3.5778 | 4/16/2015 | 2:7:8 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.322
1289 | 3.5806 | 4/16/2015 | 2:7:38 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.332
1290 | 3.5833 | 4/16/2015 | 2:8:8 | 9157 | 0.57231 | 17756.5541 | 12.3132 | 12.2923 | 54.1261 | 12.3496
1291 | 3.5861 | 4/16/2015 | 2:8:38 | 9155 | 0.57219 | 17754.2032 | 12.316 | 12.2951 | 54.1312 | 12.3595
1292 | 3.5889 | 4/16/2015 | 2:9:8 | 9153 | 0.57206 | 17751.8526 | 12.3188 | 12.2979 | 54.1362 | 12.362
1293 | 3.5917 | 4/16/2015 | 2:9:38 | 9151 | 0.57194 | 17749.5025 | 12.3216 | 12.3007 | 54.1412 | 12.3601
1294 | 3.5944 | 4/16/2015 | 2:10:8 | 9149 | 0.57181 | 17747.1527 | 12.3244 | 12.3035 | 54.1462 | 12.3593
1295 | 3.5972 | 4/16/2015 | 2:10:38 | 9147 | 0.57169 | 17744.8034 | 12.3272 | 12.3063 | 54.1513 | 12.359
1296 | 3.6 | 4/16/2015 | 2:11:8 | 9145 | 0.57156 | 17742.4544 | 12.33 | 12.309 | 54.1563 | 12.3579
1297 | 3.6028 | 4/16/2015 | 2:11:38 | 9143 | 0.57144 | 17740.1058 | 12.3328 | 12.3118 | 54.1613 | 12.3573
1298 | 3.6056 | 4/16/2015 | 2:12:8 | 9142 | 0.57137 | 17738.9317 | 12.3342 | 12.3132 | 54.1638 | 12.3606
1299 | 3.6083 | 4/16/2015 | 2:12:38 | 9141 | 0.57131 | 17737.7577 | 12.3356 | 12.3146 | 54.1663 | 12.3598
1300 | 3.6111 | 4/16/2015 | 2:13:8 | 9140 | 0.57125 | 17736.5837 | 12.337 | 12.316 | 54.1688 | 12.3616
1301 | 3.6139 | 4/16/2015 | 2:13:38 | 9139 | 0.57119 | 17735.4099 | 12.3384 | 12.3174 | 54.1713 | 12.3525
1302 | 3.6167 | 4/16/2015 | 2:14:8 | 9138 | 0.57112 | 17734.2361 | 12.3398 | 12.3188 | 54.1739 | 12.3502
1303 | 3.6194 | 4/16/2015 | 2:14:38 | 9138 | 0.57112 | 17734.2361 | 12.3398 | 12.3188 | 54.1739 | 12.3488
1304 | 3.6222 | 4/16/2015 | 2:15:8 | 9138 | 0.57112 | 17734.2361 | 12.3398 | 12.3188 | 54.1739 | 12.3562
1305 | 3.625 | 4/16/2015 | 2:15:38 | 9138 | 0.57112 | 17734.2361 | 12.3398 | 12.3188 | 54.1739 | 12.3553
1306 | 3.6278 | 4/16/2015 | 2:16:8 | 9137 | 0.57106 | 17733.0625 | 12.3412 | 12.3202 | 54.1764 | 12.3524
1307 | 3.6306 | 4/16/2015 | 2:16:38 | 9137 | 0.57106 | 17733.0625 | 12.3412 | 12.3202 | 54.1764 | 12.3548
1308 | 3.6333 | 4/16/2015 | 2:17:8 | 9137 | 0.57106 | 17733.0625 | 12.3412 | 12.3202 | 54.1764 | 12.3494
1309 | 3.6361 | 4/16/2015 | 2:17:38 | 9137 | 0.57106 | 17733.0625 | 12.3412 | 12.3202 | 54.1764 | 12.3443
1310 | 3.6389 | 4/16/2015 | 2:18:8 | 9137 | 0.57106 | 17733.0625 | 12.3412 | 12.3202 | 54.1764 | 12.3367
1311 | 3.6417 | 4/16/2015 | 2:18:38 | 9138 | 0.57112 | 17734.2361 | 12.3398 | 12.3188 | 54.1739 | 12.3253
1312 | 3.6444 | 4/16/2015 | 2:19:8 | 9139 | 0.57119 | 17735.4099 | 12.3384 | 12.3174 | 54.1713 | 12.3099
1313 | 3.6472 | 4/16/2015 | 2:19:38 | 9140 | 0.57125 | 17736.5837 | 12.337 | 12.316 | 54.1688 | 12.3035
1314 | 3.65 | 4/16/2015 | 2:20:8 | 9142 | 0.57137 | 17738.9317 | 12.3342 | 12.3132 | 54.1638 | 12.343
1315 | 3.6528 | 4/16/2015 | 2:20:38 | 9143 | 0.57144 | 17740.1058 | 12.3328 | 12.3118 | 54.1613 | 12.3475
1316 | 3.6556 | 4/16/2015 | 2:21:8 | 9142 | 0.57137 | 17738.9317 | 12.3342 | 12.3132 | 54.1638 | 12.3524
1317 | 3.6583 | 4/16/2015 | 2:21:38 | 9142 | 0.57137 | 17738.9317 | 12.3342 | 12.3132 | 54.1638 | 12.3575
1318 | 3.6611 | 4/16/2015 | 2:22:8 | 9141 | 0.57131 | 17737.7577 | 12.3356 | 12.3146 | 54.1663 | 12.3543
1319 | 3.6639 | 4/16/2015 | 2:22:38 | 9140 | 0.57125 | 17736.5837 | 12.337 | 12.316 | 54.1688 | 12.3516
1320 | 3.6667 | 4/16/2015 | 2:23:8 | 9140 | 0.57125 | 17736.5837 | 12.337 | 12.316 | 54.1688 | 12.3292
1321 | 3.6694 | 4/16/2015 | 2:23:38 | 9141 | 0.57131 | 17737.7577 | 12.3356 | 12.3146 | 54.1663 | 12.3186
1322 | 3.6722 | 4/16/2015 | 2:24:8 | 9142 | 0.57137 | 17738.9317 | 12.3342 | 12.3132 | 54.1638 | 12.3199
1323 | 3.675 | 4/16/2015 | 2:24:38 | 9143 | 0.57144 | 17740.1058 | 12.3328 | 12.3118 | 54.1613 | 12.3188
1324 | 3.6778 | 4/16/2015 | 2:25:8 | 9145 | 0.57156 | 17742.4544 | 12.33 | 12.309 | 54.1563 | 12.3189
1325 | 3.6806 | 4/16/2015 | 2:25:38 | 9147 | 0.57169 | 17744.8034 | 12.3272 | 12.3063 | 54.1513 | 12.3152
1326 | 3.6833 | 4/16/2015 | 2:26:8 | 9150 | 0.57188 | 17748.3275 | 12.323 | 12.3021 | 54.1437 | 12.3112
1327 | 3.6861 | 4/16/2015 | 2:26:38 | 9152 | 0.572 | 17750.6775 | 12.3202 | 12.2993 | 54.1387 | 12.3108
1328 | 3.6889 | 4/16/2015 | 2:27:8 | 9153 | 0.57206 | 17751.8526 | 12.3188 | 12.2979 | 54.1362 | 12.3118
1329 | 3.6917 | 4/16/2015 | 2:27:38 | 9155 | 0.57219 | 17754.2032 | 12.316 | 12.2951 | 54.1312 | 12.3128
1330 | 3.6944 | 4/16/2015 | 2:28:8 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3127
1331 | 3.6972 | 4/16/2015 | 2:28:38 | 9157 | 0.57231 | 17756.5541 | 12.3132 | 12.2923 | 54.1261 | 12.3131
1332 | 3.7 | 4/16/2015 | 2:29:8 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.3131
1333 | 3.7028 | 4/16/2015 | 2:29:38 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.3147
1334 | 3.7056 | 4/16/2015 | 2:30:8 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.3156
1335 | 3.7083 | 4/16/2015 | 2:30:38 | 9159 | 0.57244 | 17758.9055 | 12.3104 | 12.2895 | 54.1211 | 12.3173
1336 | 3.7111 | 4/16/2015 | 2:31:8 | 9159 | 0.57244 | 17758.9055 | 12.3104 | 12.2895 | 54.1211 | 12.3173
1337 | 3.7139 | 4/16/2015 | 2:31:38 | 9159 | 0.57244 | 17758.9055 | 12.3104 | 12.2895 | 54.1211 | 12.3172
1338 | 3.7167 | 4/16/2015 | 2:32:8 | 9159 | 0.57244 | 17758.9055 | 12.3104 | 12.2895 | 54.1211 | 12.3173
1339 | 3.7194 | 4/16/2015 | 2:32:38 | 9159 | 0.57244 | 17758.9055 | 12.3104 | 12.2895 | 54.1211 | 12.3175
1340 | 3.7222 | 4/16/2015 | 2:33:8 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.3176
1341 | 3.725 | 4/16/2015 | 2:33:38 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.3179
1342 | 3.7278 | 4/16/2015 | 2:34:8 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.317
1343 | 3.7306 | 4/16/2015 | 2:34:38 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.3181
1344 | 3.7333 | 4/16/2015 | 2:35:8 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.319
1345 | 3.7361 | 4/16/2015 | 2:35:38 | 9157 | 0.57231 | 17756.5541 | 12.3132 | 12.2923 | 54.1261 | 12.3193
1346 | 3.7389 | 4/16/2015 | 2:36:8 | 9157 | 0.57231 | 17756.5541 | 12.3132 | 12.2923 | 54.1261 | 12.3188
1347 | 3.7417 | 4/16/2015 | 2:36:38 | 9157 | 0.57231 | 17756.5541 | 12.3132 | 12.2923 | 54.1261 | 12.3197
1348 | 3.7444 | 4/16/2015 | 2:37:8 | 9157 | 0.57231 | 17756.5541 | 12.3132 | 12.2923 | 54.1261 | 12.3198
1349 | 3.7472 | 4/16/2015 | 2:37:38 | 9157 | 0.57231 | 17756.5541 | 12.3132 | 12.2923 | 54.1261 | 12.3214
1350 | 3.75 | 4/16/2015 | 2:38:8 | 9157 | 0.57231 | 17756.5541 | 12.3132 | 12.2923 | 54.1261 | 12.3229
1351 | 3.7528 | 4/16/2015 | 2:38:38 | 9157 | 0.57231 | 17756.5541 | 12.3132 | 12.2923 | 54.1261 | 12.3234
1352 | 3.7556 | 4/16/2015 | 2:39:8 | 9157 | 0.57231 | 17756.5541 | 12.3132 | 12.2923 | 54.1261 | 12.3229
1353 | 3.7583 | 4/16/2015 | 2:39:38 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3223
1354 | 3.7611 | 4/16/2015 | 2:40:8 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3222
1355 | 3.7639 | 4/16/2015 | 2:40:38 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.322
1356 | 3.7667 | 4/16/2015 | 2:41:8 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3222
1357 | 3.7694 | 4/16/2015 | 2:41:38 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3226
1358 | 3.7722 | 4/16/2015 | 2:42:8 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3219
1359 | 3.775 | 4/16/2015 | 2:42:38 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3212
1360 | 3.7778 | 4/16/2015 | 2:43:8 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3211
1361 | 3.7806 | 4/16/2015 | 2:43:38 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3235
1362 | 3.7833 | 4/16/2015 | 2:44:8 | 9155 | 0.57219 | 17754.2032 | 12.316 | 12.2951 | 54.1312 | 12.3205
1363 | 3.7861 | 4/16/2015 | 2:44:38 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3188
1364 | 3.7889 | 4/16/2015 | 2:45:8 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3167
1365 | 3.7917 | 4/16/2015 | 2:45:38 | 9156 | 0.57225 | 17755.3786 | 12.3146 | 12.2937 | 54.1287 | 12.3168
1366 | 3.7944 | 4/16/2015 | 2:46:8 | 9157 | 0.57231 | 17756.5541 | 12.3132 | 12.2923 | 54.1261 | 12.3155
1367 | 3.7972 | 4/16/2015 | 2:46:38 | 9157 | 0.57231 | 17756.5541 | 12.3132 | 12.2923 | 54.1261 | 12.3153
1368 | 3.8 | 4/16/2015 | 2:47:8 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.3144
1369 | 3.8028 | 4/16/2015 | 2:47:38 | 9158 | 0.57237 | 17757.7298 | 12.3118 | 12.2909 | 54.1236 | 12.3145
1370 | 3.8056 | 4/16/2015 | 2:48:8 | 9159 | 0.57244 | 17758.9055 | 12.3104 | 12.2895 | 54.1211 | 12.3112
1371 | 3.8083 | 4/16/2015 | 2:48:38 | 9159 | 0.57244 | 17758.9055 | 12.3104 | 12.2895 | 54.1211 | 12.308
1372 | 3.8111 | 4/16/2015 | 2:49:8 | 9160 | 0.5725 | 17760.0813 | 12.309 | 12.2881 | 54.1186 | 12.3079
1373 | 3.8139 | 4/16/2015 | 2:49:38 | 9160 | 0.5725 | 17760.0813 | 12.309 | 12.2881 | 54.1186 | 12.3093
1374 | 3.8167 | 4/16/2015 | 2:50:8 | 9160 | 0.5725 | 17760.0813 | 12.309 | 12.2881 | 54.1186 | 12.309
1375 | 3.8194 | 4/16/2015 | 2:50:38 | 9161 | 0.57256 | 17761.2573 | 12.3076 | 12.2867 | 54.1161 | 12.3098
1376 | 3.8222 | 4/16/2015 | 2:51:8 | 9161 | 0.57256 | 17761.2573 | 12.3076 | 12.2867 | 54.1161 | 12.3101
1377 | 3.825 | 4/16/2015 | 2:51:38 | 9161 | 0.57256 | 17761.2573 | 12.3076 | 12.2867 | 54.1161 | 12.3099
1378 | 3.8278 | 4/16/2015 | 2:52:8 | 9161 | 0.57256 | 17761.2573 | 12.3076 | 12.2867 | 54.1161 | 12.3104
1379 | 3.8306 | 4/16/2015 | 2:52:38 | 9161 | 0.57256 | 17761.2573 | 12.3076 | 12.2867 | 54.1161 | 12.3125
1380 | 3.8333 | 4/16/2015 | 2:53:8 | 9161 | 0.57256 | 17761.2573 | 12.3076 | 12.2867 | 54.1161 | 12.314
1381 | 3.8361 | 4/16/2015 | 2:53:38 | 9161 | 0.57256 | 17761.2573 | 12.3076 | 12.2867 | 54.1161 | 12.3128
1382 | 3.8389 | 4/16/2015 | 2:54:8 | 9161 | 0.57256 | 17761.2573 | 12.3076 | 12.2867 | 54.1161 | 12.311
1383 | 3.8417 | 4/16/2015 | 2:54:38 | 9161 | 0.57256 | 17761.2573 | 12.3076 | 12.2867 | 54.1161 | 12.3111
1384 | 3.8444 | 4/16/2015 | 2:55:8 | 9162 | 0.57263 | 17762.4333 | 12.3062 | 12.2853 | 54.1136 | 12.3112
1385 | 3.8472 | 4/16/2015 | 2:55:38 | 9162 | 0.57263 | 17762.4333 | 12.3062 | 12.2853 | 54.1136 | 12.3101
1386 | 3.85 | 4/16/2015 | 2:56:8 | 9162 | 0.57263 | 17762.4333 | 12.3062 | 12.2853 | 54.1136 | 12.3084
1387 | 3.8528 | 4/16/2015 | 2:56:38 | 9162 | 0.57263 | 17762.4333 | 12.3062 | 12.2853 | 54.1136 | 12.3071
1388 | 3.8556 | 4/16/2015 | 2:57:8 | 9163 | 0.57269 | 17763.6094 | 12.3048 | 12.2839 | 54.1111 | 12.3062
1389 | 3.8583 | 4/16/2015 | 2:57:38 | 9163 | 0.57269 | 17763.6094 | 12.3048 | 12.2839 | 54.1111 | 12.3053
1390 | 3.8611 | 4/16/2015 | 2:58:8 | 9164 | 0.57275 | 17764.7856 | 12.3034 | 12.2825 | 54.1086 | 12.3055
1391 | 3.8639 | 4/16/2015 | 2:58:38 | 9164 | 0.57275 | 17764.7856 | 12.3034 | 12.2825 | 54.1086 | 12.3054
1392 | 3.8667 | 4/16/2015 | 2:59:8 | 9164 | 0.57275 | 17764.7856 | 12.3034 | 12.2825 | 54.1086 | 12.3038
1393 | 3.8694 | 4/16/2015 | 2:59:38 | 9165 | 0.57281 | 17765.962 | 12.302 | 12.2811 | 54.106 | 12.3029
1394 | 3.8722 | 4/16/2015 | 3:0:8 | 9165 | 0.57281 | 17765.962 | 12.302 | 12.2811 | 54.106 | 12.3021
1395 | 3.875 | 4/16/2015 | 3:0:38 | 9165 | 0.57281 | 17765.962 | 12.302 | 12.2811 | 54.106 | 12.2999
1396 | 3.8778 | 4/16/2015 | 3:1:8 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.2978
1397 | 3.8806 | 4/16/2015 | 3:1:38 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.2973
1398 | 3.8833 | 4/16/2015 | 3:2:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3005
1399 | 3.8861 | 4/16/2015 | 3:2:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3015
1400 | 3.8889 | 4/16/2015 | 3:3:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3029
1401 | 3.8917 | 4/16/2015 | 3:3:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3031
1402 | 3.8944 | 4/16/2015 | 3:4:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3028
1403 | 3.8972 | 4/16/2015 | 3:4:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3027
1404 | 3.9 | 4/16/2015 | 3:5:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3032
1405 | 3.9028 | 4/16/2015 | 3:5:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3036
1406 | 3.9056 | 4/16/2015 | 3:6:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3032
1407 | 3.9083 | 4/16/2015 | 3:6:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3026
1408 | 3.9111 | 4/16/2015 | 3:7:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3022
1409 | 3.9139 | 4/16/2015 | 3:7:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3024
1410 | 3.9167 | 4/16/2015 | 3:8:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3022
1411 | 3.9194 | 4/16/2015 | 3:8:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3022
1412 | 3.9222 | 4/16/2015 | 3:9:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3022
1413 | 3.925 | 4/16/2015 | 3:9:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.303
1414 | 3.9278 | 4/16/2015 | 3:10:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3028
1415 | 3.9306 | 4/16/2015 | 3:10:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3024
1416 | 3.9333 | 4/16/2015 | 3:11:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.303
1417 | 3.9361 | 4/16/2015 | 3:11:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3033
1418 | 3.9389 | 4/16/2015 | 3:12:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.2998
1419 | 3.9417 | 4/16/2015 | 3:12:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3022
1420 | 3.9444 | 4/16/2015 | 3:13:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3049
1421 | 3.9472 | 4/16/2015 | 3:13:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3033
1422 | 3.95 | 4/16/2015 | 3:14:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3028
1423 | 3.9528 | 4/16/2015 | 3:14:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.302
1424 | 3.9556 | 4/16/2015 | 3:15:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3025
1425 | 3.9583 | 4/16/2015 | 3:15:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.303
1426 | 3.9611 | 4/16/2015 | 3:16:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3045
1427 | 3.9639 | 4/16/2015 | 3:16:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3063
1428 | 3.9667 | 4/16/2015 | 3:17:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3062
1429 | 3.9694 | 4/16/2015 | 3:17:38 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3055
1430 | 3.9722 | 4/16/2015 | 3:18:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.3092
1431 | 3.975 | 4/16/2015 | 3:18:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3101
1432 | 3.9778 | 4/16/2015 | 3:19:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3114
1433 | 3.9806 | 4/16/2015 | 3:19:38 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3124
1434 | 3.9833 | 4/16/2015 | 3:20:8 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3122
1435 | 3.9861 | 4/16/2015 | 3:20:38 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3124
1436 | 3.9889 | 4/16/2015 | 3:21:8 | 9165 | 0.57281 | 17765.962 | 12.302 | 12.2811 | 54.106 | 12.3106
1437 | 3.9917 | 4/16/2015 | 3:21:38 | 9165 | 0.57281 | 17765.962 | 12.302 | 12.2811 | 54.106 | 12.3079
1438 | 3.9944 | 4/16/2015 | 3:22:8 | 9165 | 0.57281 | 17765.962 | 12.302 | 12.2811 | 54.106 | 12.3065
1439 | 3.9972 | 4/16/2015 | 3:22:38 | 9165 | 0.57281 | 17765.962 | 12.302 | 12.2811 | 54.106 | 12.3055
1440 | 4 | 4/16/2015 | 3:23:8 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3053
1441 | 4.0028 | 4/16/2015 | 3:23:38 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3053
1442 | 4.0056 | 4/16/2015 | 3:24:8 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3051
1443 | 4.0083 | 4/16/2015 | 3:24:38 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3057
1444 | 4.0111 | 4/16/2015 | 3:25:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3065
1445 | 4.0139 | 4/16/2015 | 3:25:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3068
1446 | 4.0167 | 4/16/2015 | 3:26:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.307
1447 | 4.0194 | 4/16/2015 | 3:26:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3068
1448 | 4.0222 | 4/16/2015 | 3:27:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3068
1449 | 4.025 | 4/16/2015 | 3:27:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3078
1450 | 4.0278 | 4/16/2015 | 3:28:8 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3075
1451 | 4.0306 | 4/16/2015 | 3:28:38 | 9166 | 0.57288 | 17767.1384 | 12.3006 | 12.2797 | 54.1035 | 12.3061
1452 | 4.0333 | 4/16/2015 | 3:29:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3046
1453 | 4.0361 | 4/16/2015 | 3:29:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.3023
1454 | 4.0389 | 4/16/2015 | 3:30:8 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.2957
1455 | 4.0417 | 4/16/2015 | 3:30:38 | 9167 | 0.57294 | 17768.3149 | 12.2992 | 12.2783 | 54.101 | 12.2942
1456 | 4.0444 | 4/16/2015 | 3:31:8 | 9168 | 0.573 | 17769.4915 | 12.2978 | 12.2769 | 54.0985 | 12.2898
1457 | 4.0472 | 4/16/2015 | 3:31:38 | 9169 | 0.57306 | 17770.6682 | 12.2964 | 12.2756 | 54.096 | 12.2917
1458 | 4.05 | 4/16/2015 | 3:32:8 | 9170 | 0.57312 | 17771.8451 | 12.295 | 12.2742 | 54.0935 | 12.2894
1459 | 4.0528 | 4/16/2015 | 3:32:38 | 9170 | 0.57312 | 17771.8451 | 12.295 | 12.2742 | 54.0935 | 12.2891
1460 | 4.0556 | 4/16/2015 | 3:33:8 | 9171 | 0.57319 | 17773.022 | 12.2936 | 12.2728 | 54.091 | 12.288
1461 | 4.0583 | 4/16/2015 | 3:33:38 | 9172 | 0.57325 | 17774.199 | 12.2922 | 12.2714 | 54.0885 | 12.2891
1462 | 4.0611 | 4/16/2015 | 3:34:8 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.2883
1463 | 4.0639 | 4/16/2015 | 3:34:38 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.289
1464 | 4.0667 | 4/16/2015 | 3:35:8 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2896
1465 | 4.0694 | 4/16/2015 | 3:35:38 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2875
1466 | 4.0722 | 4/16/2015 | 3:36:8 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.2867
1467 | 4.075 | 4/16/2015 | 3:36:38 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.2876
1468 | 4.0778 | 4/16/2015 | 3:37:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2879
1469 | 4.0806 | 4/16/2015 | 3:37:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2883
1470 | 4.0833 | 4/16/2015 | 3:38:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2888
1471 | 4.0861 | 4/16/2015 | 3:38:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2898
1472 | 4.0889 | 4/16/2015 | 3:39:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2909
1473 | 4.0917 | 4/16/2015 | 3:39:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2899
1474 | 4.0944 | 4/16/2015 | 3:40:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2905
1475 | 4.0972 | 4/16/2015 | 3:40:38 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2905
1476 | 4.1 | 4/16/2015 | 3:41:8 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2901
1477 | 4.1028 | 4/16/2015 | 3:41:38 | 9178 | 0.57363 | 17781.2632 | 12.2838 | 12.263 | 54.0734 | 12.29
1478 | 4.1056 | 4/16/2015 | 3:42:8 | 9179 | 0.57369 | 17782.441 | 12.2824 | 12.2616 | 54.0709 | 12.2869
1479 | 4.1083 | 4/16/2015 | 3:42:38 | 9179 | 0.57369 | 17782.441 | 12.2824 | 12.2616 | 54.0709 | 12.2863
1480 | 4.1111 | 4/16/2015 | 3:43:8 | 9180 | 0.57375 | 17783.6188 | 12.281 | 12.2602 | 54.0684 | 12.2886
1481 | 4.1139 | 4/16/2015 | 3:43:38 | 9180 | 0.57375 | 17783.6188 | 12.281 | 12.2602 | 54.0684 | 12.2881
1482 | 4.1167 | 4/16/2015 | 3:44:8 | 9181 | 0.57381 | 17784.7967 | 12.2796 | 12.2588 | 54.0659 | 12.286
1483 | 4.1194 | 4/16/2015 | 3:44:38 | 9181 | 0.57381 | 17784.7967 | 12.2796 | 12.2588 | 54.0659 | 12.2902
1484 | 4.1222 | 4/16/2015 | 3:45:8 | 9180 | 0.57375 | 17783.6188 | 12.281 | 12.2602 | 54.0684 | 12.2915
1485 | 4.125 | 4/16/2015 | 3:45:38 | 9180 | 0.57375 | 17783.6188 | 12.281 | 12.2602 | 54.0684 | 12.2913
1486 | 4.1278 | 4/16/2015 | 3:46:8 | 9180 | 0.57375 | 17783.6188 | 12.281 | 12.2602 | 54.0684 | 12.2921
1487 | 4.1306 | 4/16/2015 | 3:46:38 | 9179 | 0.57369 | 17782.441 | 12.2824 | 12.2616 | 54.0709 | 12.2919
1488 | 4.1333 | 4/16/2015 | 3:47:8 | 9179 | 0.57369 | 17782.441 | 12.2824 | 12.2616 | 54.0709 | 12.291
1489 | 4.1361 | 4/16/2015 | 3:47:38 | 9179 | 0.57369 | 17782.441 | 12.2824 | 12.2616 | 54.0709 | 12.2913
1490 | 4.1389 | 4/16/2015 | 3:48:8 | 9179 | 0.57369 | 17782.441 | 12.2824 | 12.2616 | 54.0709 | 12.2954
1491 | 4.1417 | 4/16/2015 | 3:48:38 | 9178 | 0.57363 | 17781.2632 | 12.2838 | 12.263 | 54.0734 | 12.2947
1492 | 4.1444 | 4/16/2015 | 3:49:8 | 9178 | 0.57363 | 17781.2632 | 12.2838 | 12.263 | 54.0734 | 12.2939
1493 | 4.1472 | 4/16/2015 | 3:49:38 | 9178 | 0.57363 | 17781.2632 | 12.2838 | 12.263 | 54.0734 | 12.293
1494 | 4.15 | 4/16/2015 | 3:50:8 | 9178 | 0.57363 | 17781.2632 | 12.2838 | 12.263 | 54.0734 | 12.2919
1495 | 4.1528 | 4/16/2015 | 3:50:38 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2912
1496 | 4.1556 | 4/16/2015 | 3:51:8 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2916
1497 | 4.1583 | 4/16/2015 | 3:51:38 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.294
1498 | 4.1611 | 4/16/2015 | 3:52:8 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2954
1499 | 4.1639 | 4/16/2015 | 3:52:38 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2948
1500 | 4.1667 | 4/16/2015 | 3:53:8 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.295
1501 | 4.1694 | 4/16/2015 | 3:53:38 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2953
1502 | 4.1722 | 4/16/2015 | 3:54:8 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2958
1503 | 4.175 | 4/16/2015 | 3:54:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2953
1504 | 4.1778 | 4/16/2015 | 3:55:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2951
1505 | 4.1806 | 4/16/2015 | 3:55:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.295
1506 | 4.1833 | 4/16/2015 | 3:56:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2947
1507 | 4.1861 | 4/16/2015 | 3:56:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2946
1508 | 4.1889 | 4/16/2015 | 3:57:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2943
1509 | 4.1917 | 4/16/2015 | 3:57:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2941
1510 | 4.1944 | 4/16/2015 | 3:58:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2937
1511 | 4.1972 | 4/16/2015 | 3:58:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.293
1512 | 4.2 | 4/16/2015 | 3:59:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2927
1513 | 4.2028 | 4/16/2015 | 3:59:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2928
1514 | 4.2056 | 4/16/2015 | 4:0:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2928
1515 | 4.2083 | 4/16/2015 | 4:0:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2927
1516 | 4.2111 | 4/16/2015 | 4:1:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2928
1517 | 4.2139 | 4/16/2015 | 4:1:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2932
1518 | 4.2167 | 4/16/2015 | 4:2:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2937
1519 | 4.2194 | 4/16/2015 | 4:2:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2941
1520 | 4.2222 | 4/16/2015 | 4:3:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2939
1521 | 4.225 | 4/16/2015 | 4:3:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2937
1522 | 4.2278 | 4/16/2015 | 4:4:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2933
1523 | 4.2306 | 4/16/2015 | 4:4:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2926
1524 | 4.2333 | 4/16/2015 | 4:5:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2927
1525 | 4.2361 | 4/16/2015 | 4:5:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2925
1526 | 4.2389 | 4/16/2015 | 4:6:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.293
1527 | 4.2417 | 4/16/2015 | 4:6:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2953
1528 | 4.2444 | 4/16/2015 | 4:7:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2968
1529 | 4.2472 | 4/16/2015 | 4:7:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2975
1530 | 4.25 | 4/16/2015 | 4:8:8 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.2962
1531 | 4.2528 | 4/16/2015 | 4:8:38 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.2952
1532 | 4.2556 | 4/16/2015 | 4:9:8 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.2952
1533 | 4.2583 | 4/16/2015 | 4:9:38 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.295
1534 | 4.2611 | 4/16/2015 | 4:10:8 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.2942
1535 | 4.2639 | 4/16/2015 | 4:10:38 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.2945
1536 | 4.2667 | 4/16/2015 | 4:11:8 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.2954
1537 | 4.2694 | 4/16/2015 | 4:11:38 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.2964
1538 | 4.2722 | 4/16/2015 | 4:12:8 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.2969
1539 | 4.275 | 4/16/2015 | 4:12:38 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.296
1540 | 4.2778 | 4/16/2015 | 4:13:8 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2981
1541 | 4.2806 | 4/16/2015 | 4:13:38 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2999
1542 | 4.2833 | 4/16/2015 | 4:14:8 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2986
1543 | 4.2861 | 4/16/2015 | 4:14:38 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2977
1544 | 4.2889 | 4/16/2015 | 4:15:8 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2979
1545 | 4.2917 | 4/16/2015 | 4:15:38 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2987
1546 | 4.2944 | 4/16/2015 | 4:16:8 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2985
1547 | 4.2972 | 4/16/2015 | 4:16:38 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2985
1548 | 4.3 | 4/16/2015 | 4:17:8 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.2989
1549 | 4.3028 | 4/16/2015 | 4:17:38 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.2997
1550 | 4.3056 | 4/16/2015 | 4:18:8 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.3001
1551 | 4.3083 | 4/16/2015 | 4:18:38 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.3005
1552 | 4.3111 | 4/16/2015 | 4:19:8 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.3004
1553 | 4.3139 | 4/16/2015 | 4:19:38 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.3002
1554 | 4.3167 | 4/16/2015 | 4:20:8 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.3003
1555 | 4.3194 | 4/16/2015 | 4:20:38 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.3002
1556 | 4.3222 | 4/16/2015 | 4:21:8 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.2996
1557 | 4.325 | 4/16/2015 | 4:21:38 | 9172 | 0.57325 | 17774.199 | 12.2922 | 12.2714 | 54.0885 | 12.298
1558 | 4.3278 | 4/16/2015 | 4:22:8 | 9172 | 0.57325 | 17774.199 | 12.2922 | 12.2714 | 54.0885 | 12.2953
1559 | 4.3306 | 4/16/2015 | 4:22:38 | 9172 | 0.57325 | 17774.199 | 12.2922 | 12.2714 | 54.0885 | 12.2937
1560 | 4.3333 | 4/16/2015 | 4:23:8 | 9172 | 0.57325 | 17774.199 | 12.2922 | 12.2714 | 54.0885 | 12.2932
1561 | 4.3361 | 4/16/2015 | 4:23:38 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.2928
1562 | 4.3389 | 4/16/2015 | 4:24:8 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.2931
1563 | 4.3417 | 4/16/2015 | 4:24:38 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.2932
1564 | 4.3444 | 4/16/2015 | 4:25:8 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.2936
1565 | 4.3472 | 4/16/2015 | 4:25:38 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.2935
1566 | 4.35 | 4/16/2015 | 4:26:8 | 9173 | 0.57331 | 17775.3761 | 12.2908 | 12.27 | 54.0859 | 12.2935
1567 | 4.3528 | 4/16/2015 | 4:26:38 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2936
1568 | 4.3556 | 4/16/2015 | 4:27:8 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2936
1569 | 4.3583 | 4/16/2015 | 4:27:38 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2934
1570 | 4.3611 | 4/16/2015 | 4:28:8 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.293
1571 | 4.3639 | 4/16/2015 | 4:28:38 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2936
1572 | 4.3667 | 4/16/2015 | 4:29:8 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2861
1573 | 4.3694 | 4/16/2015 | 4:29:38 | 9174 | 0.57337 | 17776.5534 | 12.2894 | 12.2686 | 54.0834 | 12.2869
1574 | 4.3722 | 4/16/2015 | 4:30:8 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.2896
1575 | 4.375 | 4/16/2015 | 4:30:38 | 9175 | 0.57344 | 17777.7307 | 12.288 | 12.2672 | 54.0809 | 12.2904
1576 | 4.3778 | 4/16/2015 | 4:31:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.288
1577 | 4.3806 | 4/16/2015 | 4:31:38 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2871
1578 | 4.3833 | 4/16/2015 | 4:32:8 | 9176 | 0.5735 | 17778.9081 | 12.2866 | 12.2658 | 54.0784 | 12.2914
1579 | 4.3861 | 4/16/2015 | 4:32:38 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2908
1580 | 4.3889 | 4/16/2015 | 4:33:8 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2883
1581 | 4.3917 | 4/16/2015 | 4:33:38 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2852
1582 | 4.3944 | 4/16/2015 | 4:34:8 | 9177 | 0.57356 | 17780.0856 | 12.2852 | 12.2644 | 54.0759 | 12.2825
1583 | 4.3972 | 4/16/2015 | 4:34:38 | 9178 | 0.57363 | 17781.2632 | 12.2838 | 12.263 | 54.0734 | 12.2776
1584 | 4.4 | 4/16/2015 | 4:35:8 | 9178 | 0.57363 | 17781.2632 | 12.2838 | 12.263 | 54.0734 | 12.2686
1585 | 4.4028 | 4/16/2015 | 4:35:38 | 9179 | 0.57369 | 17782.441 | 12.2824 | 12.2616 | 54.0709 | 12.2657
1586 | 4.4056 | 4/16/2015 | 4:36:8 | 9181 | 0.57381 | 17784.7967 | 12.2796 | 12.2588 | 54.0659 | 12.2654
1587 | 4.4083 | 4/16/2015 | 4:36:38 | 9183 | 0.57394 | 17787.1529 | 12.2768 | 12.256 | 54.0608 | 12.2652
1588 | 4.4111 | 4/16/2015 | 4:37:8 | 9184 | 0.574 | 17788.3311 | 12.2754 | 12.2546 | 54.0583 | 12.2648
1589 | 4.4139 | 4/16/2015 | 4:37:38 | 9186 | 0.57412 | 17790.6878 | 12.2726 | 12.2518 | 54.0533 | 12.2644
1590 | 4.4167 | 4/16/2015 | 4:38:8 | 9187 | 0.57419 | 17791.8663 | 12.2712 | 12.2504 | 54.0508 | 12.2632
1591 | 4.4194 | 4/16/2015 | 4:38:38 | 9188 | 0.57425 | 17793.045 | 12.2698 | 12.249 | 54.0483 | 12.2526
1592 | 4.4222 | 4/16/2015 | 4:39:8 | 9189 | 0.57431 | 17794.2237 | 12.2684 | 12.2476 | 54.0458 | 12.2413
1593 | 4.425 | 4/16/2015 | 4:39:38 | 9190 | 0.57437 | 17795.4025 | 12.267 | 12.2462 | 54.0432 | 12.2469
1594 | 4.4278 | 4/16/2015 | 4:40:8 | 9192 | 0.5745 | 17797.7604 | 12.2642 | 12.2435 | 54.0382 | 12.2482
1595 | 4.4306 | 4/16/2015 | 4:40:38 | 9193 | 0.57456 | 17798.9396 | 12.2628 | 12.2421 | 54.0357 | 12.2473
1596 | 4.4333 | 4/16/2015 | 4:41:8 | 9193 | 0.57456 | 17798.9396 | 12.2628 | 12.2421 | 54.0357 | 12.2466
1597 | 4.4361 | 4/16/2015 | 4:41:38 | 9193 | 0.57456 | 17798.9396 | 12.2628 | 12.2421 | 54.0357 | 12.2538
1598 | 4.4389 | 4/16/2015 | 4:42:8 | 9193 | 0.57456 | 17798.9396 | 12.2628 | 12.2421 | 54.0357 | 12.2586
1599 | 4.4417 | 4/16/2015 | 4:42:38 | 9194 | 0.57463 | 17800.1188 | 12.2614 | 12.2407 | 54.0332 | 12.2423
1600 | 4.4444 | 4/16/2015 | 4:43:8 | 9195 | 0.57469 | 17801.2981 | 12.26 | 12.2393 | 54.0307 | 12.2363
1601 | 4.4472 | 4/16/2015 | 4:43:38 | 9197 | 0.57481 | 17803.657 | 12.2572 | 12.2365 | 54.0257 | 12.2359
1602 | 4.45 | 4/16/2015 | 4:44:8 | 9199 | 0.57494 | 17806.0164 | 12.2544 | 12.2337 | 54.0206 | 12.2332
1603 | 4.4528 | 4/16/2015 | 4:44:38 | 9201 | 0.57506 | 17808.3761 | 12.2516 | 12.2309 | 54.0156 | 12.2321
1604 | 4.4556 | 4/16/2015 | 4:45:8 | 9203 | 0.57519 | 17810.7363 | 12.2488 | 12.2281 | 54.0106 | 12.2315
1605 | 4.4583 | 4/16/2015 | 4:45:38 | 9204 | 0.57525 | 17811.9165 | 12.2474 | 12.2267 | 54.0081 | 12.2319
1606 | 4.4611 | 4/16/2015 | 4:46:8 | 9206 | 0.57537 | 17814.2772 | 12.2446 | 12.2239 | 54.003 | 12.2324
1607 | 4.4639 | 4/16/2015 | 4:46:38 | 9207 | 0.57544 | 17815.4577 | 12.2432 | 12.2225 | 54.0005 | 12.235
1608 | 4.4667 | 4/16/2015 | 4:47:8 | 9208 | 0.5755 | 17816.6384 | 12.2418 | 12.2211 | 53.998 | 12.2358
1609 | 4.4694 | 4/16/2015 | 4:47:38 | 9209 | 0.57556 | 17817.8191 | 12.2404 | 12.2197 | 53.9955 | 12.2365
1610 | 4.4722 | 4/16/2015 | 4:48:8 | 9210 | 0.57563 | 17818.9999 | 12.239 | 12.2183 | 53.993 | 12.2366
1611 | 4.475 | 4/16/2015 | 4:48:38 | 9211 | 0.57569 | 17820.1808 | 12.2376 | 12.2169 | 53.9905 | 12.237
1612 | 4.4778 | 4/16/2015 | 4:49:8 | 9211 | 0.57569 | 17820.1808 | 12.2376 | 12.2169 | 53.9905 | 12.2373
1613 | 4.4806 | 4/16/2015 | 4:49:38 | 9211 | 0.57569 | 17820.1808 | 12.2376 | 12.2169 | 53.9905 | 12.2383
1614 | 4.4833 | 4/16/2015 | 4:50:8 | 9211 | 0.57569 | 17820.1808 | 12.2376 | 12.2169 | 53.9905 | 12.239
1615 | 4.4861 | 4/16/2015 | 4:50:38 | 9211 | 0.57569 | 17820.1808 | 12.2376 | 12.2169 | 53.9905 | 12.2394
1616 | 4.4889 | 4/16/2015 | 4:51:8 | 9211 | 0.57569 | 17820.1808 | 12.2376 | 12.2169 | 53.9905 | 12.2397
1617 | 4.4917 | 4/16/2015 | 4:51:38 | 9211 | 0.57569 | 17820.1808 | 12.2376 | 12.2169 | 53.9905 | 12.2357
1618 | 4.4944 | 4/16/2015 | 4:52:8 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2331
1619 | 4.4972 | 4/16/2015 | 4:52:38 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2329
1620 | 4.5 | 4/16/2015 | 4:53:8 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2337
1621 | 4.5028 | 4/16/2015 | 4:53:38 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2345
1622 | 4.5056 | 4/16/2015 | 4:54:8 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2421
1623 | 4.5083 | 4/16/2015 | 4:54:38 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2445
1624 | 4.5111 | 4/16/2015 | 4:55:8 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2461
1625 | 4.5139 | 4/16/2015 | 4:55:38 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2439
1626 | 4.5167 | 4/16/2015 | 4:56:8 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2442
1627 | 4.5194 | 4/16/2015 | 4:56:38 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2444
1628 | 4.5222 | 4/16/2015 | 4:57:8 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2445
1629 | 4.525 | 4/16/2015 | 4:57:38 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2447
1630 | 4.5278 | 4/16/2015 | 4:58:8 | 9211 | 0.57569 | 17820.1808 | 12.2376 | 12.2169 | 53.9905 | 12.2442
1631 | 4.5306 | 4/16/2015 | 4:58:38 | 9211 | 0.57569 | 17820.1808 | 12.2376 | 12.2169 | 53.9905 | 12.2432
1632 | 4.5333 | 4/16/2015 | 4:59:8 | 9211 | 0.57569 | 17820.1808 | 12.2376 | 12.2169 | 53.9905 | 12.2416
1633 | 4.5361 | 4/16/2015 | 4:59:38 | 9211 | 0.57569 | 17820.1808 | 12.2376 | 12.2169 | 53.9905 | 12.2368
1634 | 4.5389 | 4/16/2015 | 5:0:8 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2361
1635 | 4.5417 | 4/16/2015 | 5:0:38 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2395
1636 | 4.5444 | 4/16/2015 | 5:1:8 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.242
1637 | 4.5472 | 4/16/2015 | 5:1:38 | 9214 | 0.57588 | 17823.7242 | 12.2333 | 12.2127 | 53.9829 | 12.2376
1638 | 4.55 | 4/16/2015 | 5:2:8 | 9215 | 0.57594 | 17824.9055 | 12.2319 | 12.2113 | 53.9804 | 12.2416
1639 | 4.5528 | 4/16/2015 | 5:2:38 | 9215 | 0.57594 | 17824.9055 | 12.2319 | 12.2113 | 53.9804 | 12.2405
1640 | 4.5556 | 4/16/2015 | 5:3:8 | 9215 | 0.57594 | 17824.9055 | 12.2319 | 12.2113 | 53.9804 | 12.2401
1641 | 4.5583 | 4/16/2015 | 5:3:38 | 9215 | 0.57594 | 17824.9055 | 12.2319 | 12.2113 | 53.9804 | 12.2403
1642 | 4.5611 | 4/16/2015 | 5:4:8 | 9215 | 0.57594 | 17824.9055 | 12.2319 | 12.2113 | 53.9804 | 12.2421
1643 | 4.5639 | 4/16/2015 | 5:4:38 | 9215 | 0.57594 | 17824.9055 | 12.2319 | 12.2113 | 53.9804 | 12.2424
1644 | 4.5667 | 4/16/2015 | 5:5:8 | 9215 | 0.57594 | 17824.9055 | 12.2319 | 12.2113 | 53.9804 | 12.237
1645 | 4.5694 | 4/16/2015 | 5:5:38 | 9215 | 0.57594 | 17824.9055 | 12.2319 | 12.2113 | 53.9804 | 12.2381
1646 | 4.5722 | 4/16/2015 | 5:6:8 | 9215 | 0.57594 | 17824.9055 | 12.2319 | 12.2113 | 53.9804 | 12.2404
1647 | 4.575 | 4/16/2015 | 5:6:38 | 9215 | 0.57594 | 17824.9055 | 12.2319 | 12.2113 | 53.9804 | 12.2411
1648 | 4.5778 | 4/16/2015 | 5:7:8 | 9214 | 0.57588 | 17823.7242 | 12.2333 | 12.2127 | 53.9829 | 12.2403
1649 | 4.5806 | 4/16/2015 | 5:7:38 | 9214 | 0.57588 | 17823.7242 | 12.2333 | 12.2127 | 53.9829 | 12.2409
1650 | 4.5833 | 4/16/2015 | 5:8:8 | 9214 | 0.57588 | 17823.7242 | 12.2333 | 12.2127 | 53.9829 | 12.2414
1651 | 4.5861 | 4/16/2015 | 5:8:38 | 9214 | 0.57588 | 17823.7242 | 12.2333 | 12.2127 | 53.9829 | 12.2432
1652 | 4.5889 | 4/16/2015 | 5:9:8 | 9214 | 0.57588 | 17823.7242 | 12.2333 | 12.2127 | 53.9829 | 12.2432
1653 | 4.5917 | 4/16/2015 | 5:9:38 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2426
1654 | 4.5944 | 4/16/2015 | 5:10:8 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.24
1655 | 4.5972 | 4/16/2015 | 5:10:38 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2392
1656 | 4.6 | 4/16/2015 | 5:11:8 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.24
1657 | 4.6028 | 4/16/2015 | 5:11:38 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.24
1658 | 4.6056 | 4/16/2015 | 5:12:8 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2429
1659 | 4.6083 | 4/16/2015 | 5:12:38 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2454
1660 | 4.6111 | 4/16/2015 | 5:13:8 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2451
1661 | 4.6139 | 4/16/2015 | 5:13:38 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2455
1662 | 4.6167 | 4/16/2015 | 5:14:8 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2452
1663 | 4.6194 | 4/16/2015 | 5:14:38 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2435
1664 | 4.6222 | 4/16/2015 | 5:15:8 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2451
1665 | 4.625 | 4/16/2015 | 5:15:38 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2542
1666 | 4.6278 | 4/16/2015 | 5:16:8 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.256
1667 | 4.6306 | 4/16/2015 | 5:16:38 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2542
1668 | 4.6333 | 4/16/2015 | 5:17:8 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2518
1669 | 4.6361 | 4/16/2015 | 5:17:38 | 9211 | 0.57569 | 17820.1808 | 12.2376 | 12.2169 | 53.9905 | 12.2451
1670 | 4.6389 | 4/16/2015 | 5:18:8 | 9211 | 0.57569 | 17820.1808 | 12.2376 | 12.2169 | 53.9905 | 12.2474
1671 | 4.6417 | 4/16/2015 | 5:18:38 | 9210 | 0.57563 | 17818.9999 | 12.239 | 12.2183 | 53.993 | 12.2487
1672 | 4.6444 | 4/16/2015 | 5:19:8 | 9210 | 0.57563 | 17818.9999 | 12.239 | 12.2183 | 53.993 | 12.2499
1673 | 4.6472 | 4/16/2015 | 5:19:38 | 9210 | 0.57563 | 17818.9999 | 12.239 | 12.2183 | 53.993 | 12.2476
1674 | 4.65 | 4/16/2015 | 5:20:8 | 9210 | 0.57563 | 17818.9999 | 12.239 | 12.2183 | 53.993 | 12.2389
1675 | 4.6528 | 4/16/2015 | 5:20:38 | 9210 | 0.57563 | 17818.9999 | 12.239 | 12.2183 | 53.993 | 12.2458
1676 | 4.6556 | 4/16/2015 | 5:21:8 | 9210 | 0.57563 | 17818.9999 | 12.239 | 12.2183 | 53.993 | 12.2465
1677 | 4.6583 | 4/16/2015 | 5:21:38 | 9209 | 0.57556 | 17817.8191 | 12.2404 | 12.2197 | 53.9955 | 12.2464
1678 | 4.6611 | 4/16/2015 | 5:22:8 | 9209 | 0.57556 | 17817.8191 | 12.2404 | 12.2197 | 53.9955 | 12.2459
1679 | 4.6639 | 4/16/2015 | 5:22:38 | 9209 | 0.57556 | 17817.8191 | 12.2404 | 12.2197 | 53.9955 | 12.2473
1680 | 4.6667 | 4/16/2015 | 5:23:8 | 9209 | 0.57556 | 17817.8191 | 12.2404 | 12.2197 | 53.9955 | 12.2448
1681 | 4.6694 | 4/16/2015 | 5:23:38 | 9209 | 0.57556 | 17817.8191 | 12.2404 | 12.2197 | 53.9955 | 12.2458
1682 | 4.6722 | 4/16/2015 | 5:24:8 | 9209 | 0.57556 | 17817.8191 | 12.2404 | 12.2197 | 53.9955 | 12.2432
1683 | 4.675 | 4/16/2015 | 5:24:38 | 9209 | 0.57556 | 17817.8191 | 12.2404 | 12.2197 | 53.9955 | 12.2418
1684 | 4.6778 | 4/16/2015 | 5:25:8 | 9210 | 0.57563 | 17818.9999 | 12.239 | 12.2183 | 53.993 | 12.2349
1685 | 4.6806 | 4/16/2015 | 5:25:38 | 9210 | 0.57563 | 17818.9999 | 12.239 | 12.2183 | 53.993 | 12.2353
1686 | 4.6833 | 4/16/2015 | 5:26:8 | 9211 | 0.57569 | 17820.1808 | 12.2376 | 12.2169 | 53.9905 | 12.2315
1687 | 4.6861 | 4/16/2015 | 5:26:38 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2363
1688 | 4.6889 | 4/16/2015 | 5:27:8 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2418
1689 | 4.6917 | 4/16/2015 | 5:27:38 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2431
1690 | 4.6944 | 4/16/2015 | 5:28:8 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2391
1691 | 4.6972 | 4/16/2015 | 5:28:38 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2422
1692 | 4.7 | 4/16/2015 | 5:29:8 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2339
1693 | 4.7028 | 4/16/2015 | 5:29:38 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2395
1694 | 4.7056 | 4/16/2015 | 5:30:8 | 9212 | 0.57575 | 17821.3619 | 12.2361 | 12.2155 | 53.988 | 12.2371
1695 | 4.7083 | 4/16/2015 | 5:30:38 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.2222
1696 | 4.7111 | 4/16/2015 | 5:31:8 | 9213 | 0.57581 | 17822.543 | 12.2347 | 12.2141 | 53.9854 | 12.232
1697 | 4.7139 | 4/16/2015 | 5:31:38 | 9214 | 0.57588 | 17823.7242 | 12.2333 | 12.2127 | 53.9829 | 12.2358
1698 | 4.7167 | 4/16/2015 | 5:32:8 | 9214 | 0.57588 | 17823.7242 | 12.2333 | 12.2127 | 53.9829 | 12.2269
1699 | 4.7194 | 4/16/2015 | 5:32:38 | 9215 | 0.57594 | 17824.9055 | 12.2319 | 12.2113 | 53.9804 | 12.2313
1700 | 4.7222 | 4/16/2015 | 5:33:8 | 9215 | 0.57594 | 17824.9055 | 12.2319 | 12.2113 | 53.9804 | 12.2176
1701 | 4.725 | 4/16/2015 | 5:33:38 | 9216 | 0.576 | 17826.087 | 12.2305 | 12.2099 | 53.9779 | 12.2147
1702 | 4.7278 | 4/16/2015 | 5:34:8 | 9217 | 0.57606 | 17827.2685 | 12.2291 | 12.2086 | 53.9754 | 12.211
1703 | 4.7306 | 4/16/2015 | 5:34:38 | 9219 | 0.57619 | 17829.6318 | 12.2263 | 12.2058 | 53.9704 | 12.2033
1704 | 4.7333 | 4/16/2015 | 5:35:8 | 9221 | 0.57631 | 17831.9956 | 12.2235 | 12.203 | 53.9653 | 12.1972
1705 | 4.7361 | 4/16/2015 | 5:35:38 | 9223 | 0.57644 | 17834.3597 | 12.2207 | 12.2002 | 53.9603 | 12.2085
1706 | 4.7389 | 4/16/2015 | 5:36:8 | 9225 | 0.57656 | 17836.7243 | 12.2179 | 12.1974 | 53.9553 | 12.2009
1707 | 4.7417 | 4/16/2015 | 5:36:38 | 9226 | 0.57663 | 17837.9067 | 12.2165 | 12.196 | 53.9528 | 12.2089
1708 | 4.7444 | 4/16/2015 | 5:37:8 | 9227 | 0.57669 | 17839.0892 | 12.2151 | 12.1946 | 53.9503 | 12.2004
1709 | 4.7472 | 4/16/2015 | 5:37:38 | 9228 | 0.57675 | 17840.2719 | 12.2137 | 12.1932 | 53.9477 | 12.1818
1710 | 4.75 | 4/16/2015 | 5:38:8 | 9229 | 0.57681 | 17841.4546 | 12.2123 | 12.1918 | 53.9452 | 12.189
1711 | 4.7528 | 4/16/2015 | 5:38:38 | 9230 | 0.57688 | 17842.6374 | 12.2109 | 12.1904 | 53.9427 | 12.1886
1712 | 4.7556 | 4/16/2015 | 5:39:8 | 9232 | 0.577 | 17845.0034 | 12.2081 | 12.1876 | 53.9377 | 12.194
1713 | 4.7583 | 4/16/2015 | 5:39:38 | 9233 | 0.57706 | 17846.1865 | 12.2067 | 12.1862 | 53.9352 | 12.2082
1714 | 4.7611 | 4/16/2015 | 5:40:8 | 9234 | 0.57712 | 17847.3698 | 12.2053 | 12.1848 | 53.9327 | 12.2122
1715 | 4.7639 | 4/16/2015 | 5:40:38 | 9236 | 0.57725 | 17849.7365 | 12.2025 | 12.182 | 53.9276 | 12.146
1716 | 4.7667 | 4/16/2015 | 5:41:8 | 9239 | 0.57744 | 17853.2874 | 12.1983 | 12.1778 | 53.9201 | 12.1471
1717 | 4.7694 | 4/16/2015 | 5:41:38 | 9243 | 0.57769 | 17858.0234 | 12.1927 | 12.1722 | 53.91 | 12.1589
1718 | 4.7722 | 4/16/2015 | 5:42:8 | 9245 | 0.57781 | 17860.392 | 12.1899 | 12.1694 | 53.905 | 12.1723
1719 | 4.775 | 4/16/2015 | 5:42:38 | 9248 | 0.578 | 17863.9456 | 12.1857 | 12.1653 | 53.8975 | 12.2231
1720 | 4.7778 | 4/16/2015 | 5:43:8 | 9249 | 0.57806 | 17865.1303 | 12.1843 | 12.1639 | 53.895 | 12.1993
1721 | 4.7806 | 4/16/2015 | 5:43:38 | 9249 | 0.57806 | 17865.1303 | 12.1843 | 12.1639 | 53.895 | 12.1976
1722 | 4.7833 | 4/16/2015 | 5:44:8 | 9249 | 0.57806 | 17865.1303 | 12.1843 | 12.1639 | 53.895 | 12.2014
1723 | 4.7861 | 4/16/2015 | 5:44:38 | 9249 | 0.57806 | 17865.1303 | 12.1843 | 12.1639 | 53.895 | 12.2033
1724 | 4.7889 | 4/16/2015 | 5:45:8 | 9248 | 0.578 | 17863.9456 | 12.1857 | 12.1653 | 53.8975 | 12.2068
1725 | 4.7917 | 4/16/2015 | 5:45:38 | 9247 | 0.57794 | 17862.7609 | 12.1871 | 12.1667 | 53.9 | 12.2055
1726 | 4.7944 | 4/16/2015 | 5:46:8 | 9247 | 0.57794 | 17862.7609 | 12.1871 | 12.1667 | 53.9 | 12.2165
1727 | 4.7972 | 4/16/2015 | 5:46:38 | 9246 | 0.57788 | 17861.5764 | 12.1885 | 12.1681 | 53.9025 | 12.2419
1728 | 4.8 | 4/16/2015 | 5:47:8 | 9244 | 0.57775 | 17859.2076 | 12.1913 | 12.1708 | 53.9075 | 12.2431
1729 | 4.8028 | 4/16/2015 | 5:47:38 | 9242 | 0.57763 | 17856.8392 | 12.1941 | 12.1736 | 53.9126 | 12.2427
1730 | 4.8056 | 4/16/2015 | 5:48:8 | 9240 | 0.5775 | 17854.4713 | 12.1969 | 12.1764 | 53.9176 | 12.2299
1731 | 4.8083 | 4/16/2015 | 5:48:38 | 9238 | 0.57737 | 17852.1037 | 12.1997 | 12.1792 | 53.9226 | 12.2
1732 | 4.8111 | 4/16/2015 | 5:49:8 | 9236 | 0.57725 | 17849.7365 | 12.2025 | 12.182 | 53.9276 | 12.2133
1733 | 4.8139 | 4/16/2015 | 5:49:38 | 9236 | 0.57725 | 17849.7365 | 12.2025 | 12.182 | 53.9276 | 12.2272
1734 | 4.8167 | 4/16/2015 | 5:50:8 | 9235 | 0.57719 | 17848.5531 | 12.2039 | 12.1834 | 53.9301 | 12.2289
1735 | 4.8194 | 4/16/2015 | 5:50:38 | 9234 | 0.57712 | 17847.3698 | 12.2053 | 12.1848 | 53.9327 | 12.23
1736 | 4.8222 | 4/16/2015 | 5:51:8 | 9233 | 0.57706 | 17846.1865 | 12.2067 | 12.1862 | 53.9352 | 12.231
1737 | 4.825 | 4/16/2015 | 5:51:38 | 9232 | 0.577 | 17845.0034 | 12.2081 | 12.1876 | 53.9377 | 12.2366
1738 | 4.8278 | 4/16/2015 | 5:52:8 | 9231 | 0.57694 | 17843.8204 | 12.2095 | 12.189 | 53.9402 | 12.2334
1739 | 4.8306 | 4/16/2015 | 5:52:38 | 9230 | 0.57688 | 17842.6374 | 12.2109 | 12.1904 | 53.9427 | 12.2355
1740 | 4.8333 | 4/16/2015 | 5:53:8 | 9229 | 0.57681 | 17841.4546 | 12.2123 | 12.1918 | 53.9452 | 12.2347
1741 | 4.8361 | 4/16/2015 | 5:53:38 | 9228 | 0.57675 | 17840.2719 | 12.2137 | 12.1932 | 53.9477 | 12.2276
1742 | 4.8389 | 4/16/2015 | 5:54:8 | 9227 | 0.57669 | 17839.0892 | 12.2151 | 12.1946 | 53.9503 | 12.2083
1743 | 4.8417 | 4/16/2015 | 5:54:38 | 9227 | 0.57669 | 17839.0892 | 12.2151 | 12.1946 | 53.9503 | 12.2359
1744 | 4.8444 | 4/16/2015 | 5:55:8 | 9226 | 0.57663 | 17837.9067 | 12.2165 | 12.196 | 53.9528 | 12.2328
1745 | 4.8472 | 4/16/2015 | 5:55:38 | 9226 | 0.57663 | 17837.9067 | 12.2165 | 12.196 | 53.9528 | 12.2254
1746 | 4.85 | 4/16/2015 | 5:56:8 | 9225 | 0.57656 | 17836.7243 | 12.2179 | 12.1974 | 53.9553 | 12.219
1747 | 4.8528 | 4/16/2015 | 5:56:38 | 9225 | 0.57656 | 17836.7243 | 12.2179 | 12.1974 | 53.9553 | 12.2156
1748 | 4.8556 | 4/16/2015 | 5:57:8 | 9225 | 0.57656 | 17836.7243 | 12.2179 | 12.1974 | 53.9553 | 12.2134
1749 | 4.8583 | 4/16/2015 | 5:57:38 | 9226 | 0.57663 | 17837.9067 | 12.2165 | 12.196 | 53.9528 | 12.2202
1750 | 4.8611 | 4/16/2015 | 5:58:8 | 9227 | 0.57669 | 17839.0892 | 12.2151 | 12.1946 | 53.9503 | 12.2241
1751 | 4.8639 | 4/16/2015 | 5:58:38 | 9228 | 0.57675 | 17840.2719 | 12.2137 | 12.1932 | 53.9477 | 12.2132
1752 | 4.8667 | 4/16/2015 | 5:59:8 | 9228 | 0.57675 | 17840.2719 | 12.2137 | 12.1932 | 53.9477 | 12.2048
1753 | 4.8694 | 4/16/2015 | 5:59:38 | 9229 | 0.57681 | 17841.4546 | 12.2123 | 12.1918 | 53.9452 | 12.208
1754 | 4.8722 | 4/16/2015 | 6:0:8 | 9230 | 0.57688 | 17842.6374 | 12.2109 | 12.1904 | 53.9427 | 12.2183
1755 | 4.875 | 4/16/2015 | 6:0:38 | 9230 | 0.57688 | 17842.6374 | 12.2109 | 12.1904 | 53.9427 | 12.2003
1756 | 4.8778 | 4/16/2015 | 6:1:8 | 9231 | 0.57694 | 17843.8204 | 12.2095 | 12.189 | 53.9402 | 12.2045
1757 | 4.8806 | 4/16/2015 | 6:1:38 | 9232 | 0.577 | 17845.0034 | 12.2081 | 12.1876 | 53.9377 | 12.1808
1758 | 4.8833 | 4/16/2015 | 6:2:8 | 9233 | 0.57706 | 17846.1865 | 12.2067 | 12.1862 | 53.9352 | 12.1927
1759 | 4.8861 | 4/16/2015 | 6:2:38 | 9235 | 0.57719 | 17848.5531 | 12.2039 | 12.1834 | 53.9301 | 12.185
1760 | 4.8889 | 4/16/2015 | 6:3:8 | 9236 | 0.57725 | 17849.7365 | 12.2025 | 12.182 | 53.9276 | 12.1802
1761 | 4.8917 | 4/16/2015 | 6:3:38 | 9238 | 0.57737 | 17852.1037 | 12.1997 | 12.1792 | 53.9226 | 12.1814
1762 | 4.8944 | 4/16/2015 | 6:4:8 | 9240 | 0.5775 | 17854.4713 | 12.1969 | 12.1764 | 53.9176 | 12.1742
1763 | 4.8972 | 4/16/2015 | 6:4:38 | 9241 | 0.57756 | 17855.6552 | 12.1955 | 12.175 | 53.9151 | 12.1793
1764 | 4.9 | 4/16/2015 | 6:5:8 | 9243 | 0.57769 | 17858.0234 | 12.1927 | 12.1722 | 53.91 | 12.1679
1765 | 4.9028 | 4/16/2015 | 6:5:38 | 9245 | 0.57781 | 17860.392 | 12.1899 | 12.1694 | 53.905 | 12.17
1766 | 4.9056 | 4/16/2015 | 6:6:8 | 9247 | 0.57794 | 17862.7609 | 12.1871 | 12.1667 | 53.9 | 12.1642
1767 | 4.9083 | 4/16/2015 | 6:6:38 | 9249 | 0.57806 | 17865.1303 | 12.1843 | 12.1639 | 53.895 | 12.1642
1768 | 4.9111 | 4/16/2015 | 6:7:8 | 9251 | 0.57819 | 17867.5001 | 12.1815 | 12.1611 | 53.8899 | 12.1707
1769 | 4.9139 | 4/16/2015 | 6:7:38 | 9253 | 0.57831 | 17869.8703 | 12.1787 | 12.1583 | 53.8849 | 12.1289
1770 | 4.9167 | 4/16/2015 | 6:8:8 | 9257 | 0.57856 | 17874.6119 | 12.1731 | 12.1527 | 53.8748 | 12.1181
1771 | 4.9194 | 4/16/2015 | 6:8:38 | 9261 | 0.57881 | 17879.3551 | 12.1675 | 12.1471 | 53.8648 | 12.1252
1772 | 4.9222 | 4/16/2015 | 6:9:8 | 9265 | 0.57906 | 17884.0999 | 12.1619 | 12.1415 | 53.8547 | 12.1224
1773 | 4.925 | 4/16/2015 | 6:9:38 | 9268 | 0.57925 | 17887.6596 | 12.1577 | 12.1373 | 53.8472 | 12.13
1774 | 4.9278 | 4/16/2015 | 6:10:8 | 9271 | 0.57944 | 17891.2202 | 12.1535 | 12.1331 | 53.8396 | 12.1515
1775 | 4.9306 | 4/16/2015 | 6:10:38 | 9274 | 0.57963 | 17894.7816 | 12.1492 | 12.1289 | 53.8321 | 12.1477
1776 | 4.9333 | 4/16/2015 | 6:11:8 | 9276 | 0.57975 | 17897.1565 | 12.1464 | 12.1261 | 53.8271 | 12.1469
1777 | 4.9361 | 4/16/2015 | 6:11:38 | 9278 | 0.57988 | 17899.5317 | 12.1436 | 12.1234 | 53.822 | 12.1276
1778 | 4.9389 | 4/16/2015 | 6:12:8 | 9279 | 0.57994 | 17900.7195 | 12.1422 | 12.122 | 53.8195 | 12.1242
1779 | 4.9417 | 4/16/2015 | 6:12:38 | 9279 | 0.57994 | 17900.7195 | 12.1422 | 12.122 | 53.8195 | 12.1222
1780 | 4.9444 | 4/16/2015 | 6:13:8 | 9280 | 0.58 | 17901.9074 | 12.1408 | 12.1206 | 53.817 | 12.112
1781 | 4.9472 | 4/16/2015 | 6:13:38 | 9281 | 0.58006 | 17903.0953 | 12.1394 | 12.1192 | 53.8145 | 12.116
1782 | 4.95 | 4/16/2015 | 6:14:8 | 9283 | 0.58019 | 17905.4716 | 12.1366 | 12.1164 | 53.8095 | 12.1113
1783 | 4.9528 | 4/16/2015 | 6:14:38 | 9285 | 0.58031 | 17907.8482 | 12.1338 | 12.1136 | 53.8044 | 12.1122
1784 | 4.9556 | 4/16/2015 | 6:15:8 | 9287 | 0.58044 | 17910.2253 | 12.131 | 12.1108 | 53.7994 | 12.1039
1785 | 4.9583 | 4/16/2015 | 6:15:38 | 9288 | 0.5805 | 17911.414 | 12.1296 | 12.1094 | 53.7969 | 12.107
1786 | 4.9611 | 4/16/2015 | 6:16:8 | 9291 | 0.58069 | 17914.9806 | 12.1254 | 12.1052 | 53.7893 | 12.0982
1787 | 4.9639 | 4/16/2015 | 6:16:38 | 9293 | 0.58081 | 17917.3589 | 12.1226 | 12.1024 | 53.7843 | 12.0933
1788 | 4.9667 | 4/16/2015 | 6:17:8 | 9295 | 0.58094 | 17919.7376 | 12.1198 | 12.0996 | 53.7793 | 12.0952
1789 | 4.9694 | 4/16/2015 | 6:17:38 | 9297 | 0.58106 | 17922.1167 | 12.117 | 12.0968 | 53.7742 | 12.0739
1790 | 4.9722 | 4/16/2015 | 6:18:8 | 9300 | 0.58125 | 17925.686 | 12.1128 | 12.0926 | 53.7667 | 12.0836
1791 | 4.975 | 4/16/2015 | 6:18:38 | 9302 | 0.58137 | 17928.0661 | 12.11 | 12.0898 | 53.7617 | 12.0925
1792 | 4.9778 | 4/16/2015 | 6:19:8 | 9304 | 0.5815 | 17930.4466 | 12.1072 | 12.087 | 53.7566 | 12.1014
1793 | 4.9806 | 4/16/2015 | 6:19:38 | 9305 | 0.58156 | 17931.637 | 12.1058 | 12.0856 | 53.7541 | 12.0977
1794 | 4.9833 | 4/16/2015 | 6:20:8 | 9305 | 0.58156 | 17931.637 | 12.1058 | 12.0856 | 53.7541 | 12.0981
1795 | 4.9861 | 4/16/2015 | 6:20:38 | 9306 | 0.58163 | 17932.8276 | 12.1044 | 12.0842 | 53.7516 | 12.0952
1796 | 4.9889 | 4/16/2015 | 6:21:8 | 9307 | 0.58169 | 17934.0182 | 12.103 | 12.0828 | 53.7491 | 12.0898
1797 | 4.9917 | 4/16/2015 | 6:21:38 | 9308 | 0.58175 | 17935.2089 | 12.1016 | 12.0814 | 53.7466 | 12.0854
1798 | 4.9944 | 4/16/2015 | 6:22:8 | 9309 | 0.58181 | 17936.3997 | 12.1002 | 12.08 | 53.7441 | 12.0884
1799 | 4.9972 | 4/16/2015 | 6:22:38 | 9310 | 0.58188 | 17937.5906 | 12.0988 | 12.0786 | 53.7415 | 12.086
1800 | 5 | 4/16/2015 | 6:23:8 | 9310 | 0.58188 | 17937.5906 | 12.0988 | 12.0786 | 53.7415 | 12.0876
1801 | 5.0028 | 4/16/2015 | 6:23:38 | 9311 | 0.58194 | 17938.7816 | 12.0974 | 12.0772 | 53.739 | 12.08
1802 | 5.0056 | 4/16/2015 | 6:24:8 | 9312 | 0.582 | 17939.9727 | 12.096 | 12.0758 | 53.7365 | 12.0753
1803 | 5.0083 | 4/16/2015 | 6:24:38 | 9314 | 0.58213 | 17942.3552 | 12.0931 | 12.073 | 53.7315 | 12.0779
1804 | 5.0111 | 4/16/2015 | 6:25:8 | 9315 | 0.58219 | 17943.5467 | 12.0917 | 12.0716 | 53.729 | 12.0797
1805 | 5.0139 | 4/16/2015 | 6:25:38 | 9316 | 0.58225 | 17944.7382 | 12.0903 | 12.0702 | 53.7264 | 12.0807
1806 | 5.0167 | 4/16/2015 | 6:26:8 | 9317 | 0.58231 | 17945.9298 | 12.0889 | 12.0688 | 53.7239 | 12.0813
1807 | 5.0194 | 4/16/2015 | 6:26:38 | 9317 | 0.58231 | 17945.9298 | 12.0889 | 12.0688 | 53.7239 | 12.0849
1808 | 5.0222 | 4/16/2015 | 6:27:8 | 9318 | 0.58237 | 17947.1215 | 12.0875 | 12.0675 | 53.7214 | 12.0836
1809 | 5.025 | 4/16/2015 | 6:27:38 | 9318 | 0.58237 | 17947.1215 | 12.0875 | 12.0675 | 53.7214 | 12.0887
1810 | 5.0278 | 4/16/2015 | 6:28:8 | 9318 | 0.58237 | 17947.1215 | 12.0875 | 12.0675 | 53.7214 | 12.1004
1811 | 5.0306 | 4/16/2015 | 6:28:38 | 9318 | 0.58237 | 17947.1215 | 12.0875 | 12.0675 | 53.7214 | 12.1016
1812 | 5.0333 | 4/16/2015 | 6:29:8 | 9317 | 0.58231 | 17945.9298 | 12.0889 | 12.0688 | 53.7239 | 12.1002
1813 | 5.0361 | 4/16/2015 | 6:29:38 | 9317 | 0.58231 | 17945.9298 | 12.0889 | 12.0688 | 53.7239 | 12.101
1814 | 5.0389 | 4/16/2015 | 6:30:8 | 9316 | 0.58225 | 17944.7382 | 12.0903 | 12.0702 | 53.7264 | 12.1016
1815 | 5.0417 | 4/16/2015 | 6:30:38 | 9315 | 0.58219 | 17943.5467 | 12.0917 | 12.0716 | 53.729 | 12.103
1816 | 5.0444 | 4/16/2015 | 6:31:8 | 9314 | 0.58213 | 17942.3552 | 12.0931 | 12.073 | 53.7315 | 12.108
1817 | 5.0472 | 4/16/2015 | 6:31:38 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.1103
1818 | 5.05 | 4/16/2015 | 6:32:8 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.1057
1819 | 5.0528 | 4/16/2015 | 6:32:38 | 9312 | 0.582 | 17939.9727 | 12.096 | 12.0758 | 53.7365 | 12.0926
1820 | 5.0556 | 4/16/2015 | 6:33:8 | 9312 | 0.582 | 17939.9727 | 12.096 | 12.0758 | 53.7365 | 12.0899
1821 | 5.0583 | 4/16/2015 | 6:33:38 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.0952
1822 | 5.0611 | 4/16/2015 | 6:34:8 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.0961
1823 | 5.0639 | 4/16/2015 | 6:34:38 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.0996
1824 | 5.0667 | 4/16/2015 | 6:35:8 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.0999
1825 | 5.0694 | 4/16/2015 | 6:35:38 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.0999
1826 | 5.0722 | 4/16/2015 | 6:36:8 | 9312 | 0.582 | 17939.9727 | 12.096 | 12.0758 | 53.7365 | 12.1007
1827 | 5.075 | 4/16/2015 | 6:36:38 | 9312 | 0.582 | 17939.9727 | 12.096 | 12.0758 | 53.7365 | 12.1
1828 | 5.0778 | 4/16/2015 | 6:37:8 | 9312 | 0.582 | 17939.9727 | 12.096 | 12.0758 | 53.7365 | 12.0959
1829 | 5.0806 | 4/16/2015 | 6:37:38 | 9312 | 0.582 | 17939.9727 | 12.096 | 12.0758 | 53.7365 | 12.0981
1830 | 5.0833 | 4/16/2015 | 6:38:8 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.0955
1831 | 5.0861 | 4/16/2015 | 6:38:38 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.0983
1832 | 5.0889 | 4/16/2015 | 6:39:8 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.1036
1833 | 5.0917 | 4/16/2015 | 6:39:38 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.0919
1834 | 5.0944 | 4/16/2015 | 6:40:8 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.0927
1835 | 5.0972 | 4/16/2015 | 6:40:38 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.0933
1836 | 5.1 | 4/16/2015 | 6:41:8 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.0951
1837 | 5.1028 | 4/16/2015 | 6:41:38 | 9313 | 0.58206 | 17941.1639 | 12.0946 | 12.0744 | 53.734 | 12.0966
1838 | 5.1056 | 4/16/2015 | 6:42:8 | 9314 | 0.58213 | 17942.3552 | 12.0931 | 12.073 | 53.7315 | 12.1003
1839 | 5.1083 | 4/16/2015 | 6:42:38 | 9314 | 0.58213 | 17942.3552 | 12.0931 | 12.073 | 53.7315 | 12.0927
1840 | 5.1111 | 4/16/2015 | 6:43:8 | 9315 | 0.58219 | 17943.5467 | 12.0917 | 12.0716 | 53.729 | 12.0897
1841 | 5.1139 | 4/16/2015 | 6:43:38 | 9315 | 0.58219 | 17943.5467 | 12.0917 | 12.0716 | 53.729 | 12.0924
1842 | 5.1167 | 4/16/2015 | 6:44:8 | 9315 | 0.58219 | 17943.5467 | 12.0917 | 12.0716 | 53.729 | 12.092
1843 | 5.1194 | 4/16/2015 | 6:44:38 | 9315 | 0.58219 | 17943.5467 | 12.0917 | 12.0716 | 53.729 | 12.0931
1844 | 5.1222 | 4/16/2015 | 6:45:8 | 9316 | 0.58225 | 17944.7382 | 12.0903 | 12.0702 | 53.7264 | 12.0853
1845 | 5.125 | 4/16/2015 | 6:45:38 | 9316 | 0.58225 | 17944.7382 | 12.0903 | 12.0702 | 53.7264 | 12.0815
1846 | 5.1278 | 4/16/2015 | 6:46:8 | 9318 | 0.58237 | 17947.1215 | 12.0875 | 12.0675 | 53.7214 | 12.0779
1847 | 5.1306 | 4/16/2015 | 6:46:38 | 9319 | 0.58244 | 17948.3134 | 12.0861 | 12.0661 | 53.7189 | 12.0839
1848 | 5.1333 | 4/16/2015 | 6:47:8 | 9320 | 0.5825 | 17949.5053 | 12.0847 | 12.0647 | 53.7164 | 12.0736
1849 | 5.1361 | 4/16/2015 | 6:47:38 | 9321 | 0.58256 | 17950.6973 | 12.0833 | 12.0633 | 53.7139 | 12.0733
1850 | 5.1389 | 4/16/2015 | 6:48:8 | 9322 | 0.58263 | 17951.8894 | 12.0819 | 12.0619 | 53.7113 | 12.0691
1851 | 5.1417 | 4/16/2015 | 6:48:38 | 9323 | 0.58269 | 17953.0817 | 12.0805 | 12.0605 | 53.7088 | 12.0654
1852 | 5.1444 | 4/16/2015 | 6:49:8 | 9324 | 0.58275 | 17954.274 | 12.0791 | 12.0591 | 53.7063 | 12.0648
1853 | 5.1472 | 4/16/2015 | 6:49:38 | 9325 | 0.58281 | 17955.4665 | 12.0777 | 12.0577 | 53.7038 | 12.0606
1854 | 5.15 | 4/16/2015 | 6:50:8 | 9326 | 0.58288 | 17956.659 | 12.0763 | 12.0563 | 53.7013 | 12.0723
1855 | 5.1528 | 4/16/2015 | 6:50:38 | 9327 | 0.58294 | 17957.8516 | 12.0749 | 12.0549 | 53.6988 | 12.0597
1856 | 5.1556 | 4/16/2015 | 6:51:8 | 9329 | 0.58306 | 17960.2372 | 12.0721 | 12.0521 | 53.6937 | 12.0594
1857 | 5.1583 | 4/16/2015 | 6:51:38 | 9330 | 0.58313 | 17961.4302 | 12.0707 | 12.0507 | 53.6912 | 12.0572
1858 | 5.1611 | 4/16/2015 | 6:52:8 | 9331 | 0.58319 | 17962.6232 | 12.0693 | 12.0493 | 53.6887 | 12.0578
1859 | 5.1639 | 4/16/2015 | 6:52:38 | 9333 | 0.58331 | 17965.0096 | 12.0665 | 12.0465 | 53.6837 | 12.0554
1860 | 5.1667 | 4/16/2015 | 6:53:8 | 9334 | 0.58337 | 17966.203 | 12.0651 | 12.0451 | 53.6812 | 12.0591
1861 | 5.1694 | 4/16/2015 | 6:53:38 | 9335 | 0.58344 | 17967.3964 | 12.0637 | 12.0437 | 53.6786 | 12.0544
1862 | 5.1722 | 4/16/2015 | 6:54:8 | 9336 | 0.5835 | 17968.59 | 12.0623 | 12.0423 | 53.6761 | 12.058
1863 | 5.175 | 4/16/2015 | 6:54:38 | 9337 | 0.58356 | 17969.7836 | 12.0609 | 12.0409 | 53.6736 | 12.0602
1864 | 5.1778 | 4/16/2015 | 6:55:8 | 9337 | 0.58356 | 17969.7836 | 12.0609 | 12.0409 | 53.6736 | 12.0574
1865 | 5.1806 | 4/16/2015 | 6:55:38 | 9337 | 0.58356 | 17969.7836 | 12.0609 | 12.0409 | 53.6736 | 12.0654
1866 | 5.1833 | 4/16/2015 | 6:56:8 | 9337 | 0.58356 | 17969.7836 | 12.0609 | 12.0409 | 53.6736 | 12.0668
1867 | 5.1861 | 4/16/2015 | 6:56:38 | 9337 | 0.58356 | 17969.7836 | 12.0609 | 12.0409 | 53.6736 | 12.0565
1868 | 5.1889 | 4/16/2015 | 6:57:8 | 9337 | 0.58356 | 17969.7836 | 12.0609 | 12.0409 | 53.6736 | 12.0605
1869 | 5.1917 | 4/16/2015 | 6:57:38 | 9337 | 0.58356 | 17969.7836 | 12.0609 | 12.0409 | 53.6736 | 12.0614
1870 | 5.1944 | 4/16/2015 | 6:58:8 | 9338 | 0.58363 | 17970.9774 | 12.0595 | 12.0395 | 53.6711 | 12.0659
1871 | 5.1972 | 4/16/2015 | 6:58:38 | 9338 | 0.58363 | 17970.9774 | 12.0595 | 12.0395 | 53.6711 | 12.0672
1872 | 5.2 | 4/16/2015 | 6:59:8 | 9337 | 0.58356 | 17969.7836 | 12.0609 | 12.0409 | 53.6736 | 12.0786
1873 | 5.2028 | 4/16/2015 | 6:59:38 | 9337 | 0.58356 | 17969.7836 | 12.0609 | 12.0409 | 53.6736 | 12.0796
1874 | 5.2056 | 4/16/2015 | 7:0:8 | 9337 | 0.58356 | 17969.7836 | 12.0609 | 12.0409 | 53.6736 | 12.0605
1875 | 5.2083 | 4/16/2015 | 7:0:38 | 9337 | 0.58356 | 17969.7836 | 12.0609 | 12.0409 | 53.6736 | 12.0581
1876 | 5.2111 | 4/16/2015 | 7:1:8 | 9337 | 0.58356 | 17969.7836 | 12.0609 | 12.0409 | 53.6736 | 12.071
1877 | 5.2139 | 4/16/2015 | 7:1:38 | 9336 | 0.5835 | 17968.59 | 12.0623 | 12.0423 | 53.6761 | 12.1063
1878 | 5.2167 | 4/16/2015 | 7:2:8 | 9336 | 0.5835 | 17968.59 | 12.0623 | 12.0423 | 53.6761 | 12.0904
1879 | 5.2194 | 4/16/2015 | 7:2:38 | 9335 | 0.58344 | 17967.3964 | 12.0637 | 12.0437 | 53.6786 | 12.0813
1880 | 5.2222 | 4/16/2015 | 7:3:8 | 9334 | 0.58337 | 17966.203 | 12.0651 | 12.0451 | 53.6812 | 12.0622
1881 | 5.225 | 4/16/2015 | 7:3:38 | 9334 | 0.58337 | 17966.203 | 12.0651 | 12.0451 | 53.6812 | 12.049
1882 | 5.2278 | 4/16/2015 | 7:4:8 | 9334 | 0.58337 | 17966.203 | 12.0651 | 12.0451 | 53.6812 | 12.0671
1883 | 5.2306 | 4/16/2015 | 7:4:38 | 9333 | 0.58331 | 17965.0096 | 12.0665 | 12.0465 | 53.6837 | 12.0802
1884 | 5.2333 | 4/16/2015 | 7:5:8 | 9333 | 0.58331 | 17965.0096 | 12.0665 | 12.0465 | 53.6837 | 12.0854
1885 | 5.2361 | 4/16/2015 | 7:5:38 | 9332 | 0.58325 | 17963.8164 | 12.0679 | 12.0479 | 53.6862 | 12.0745
1886 | 5.2389 | 4/16/2015 | 7:6:8 | 9332 | 0.58325 | 17963.8164 | 12.0679 | 12.0479 | 53.6862 | 12.0733
1887 | 5.2417 | 4/16/2015 | 7:6:38 | 9332 | 0.58325 | 17963.8164 | 12.0679 | 12.0479 | 53.6862 | 12.0767
1888 | 5.2444 | 4/16/2015 | 7:7:8 | 9332 | 0.58325 | 17963.8164 | 12.0679 | 12.0479 | 53.6862 | 12.0922
1889 | 5.2472 | 4/16/2015 | 7:7:38 | 9330 | 0.58313 | 17961.4302 | 12.0707 | 12.0507 | 53.6912 | 12.0882
1890 | 5.25 | 4/16/2015 | 7:8:8 | 9328 | 0.583 | 17959.0444 | 12.0735 | 12.0535 | 53.6962 | 12.0998
1891 | 5.2528 | 4/16/2015 | 7:8:38 | 9325 | 0.58281 | 17955.4665 | 12.0777 | 12.0577 | 53.7038 | 12.1095
1892 | 5.2556 | 4/16/2015 | 7:9:8 | 9323 | 0.58269 | 17953.0817 | 12.0805 | 12.0605 | 53.7088 | 12.1141
1893 | 5.2583 | 4/16/2015 | 7:9:38 | 9321 | 0.58256 | 17950.6973 | 12.0833 | 12.0633 | 53.7139 | 12.105
1894 | 5.2611 | 4/16/2015 | 7:10:8 | 9320 | 0.5825 | 17949.5053 | 12.0847 | 12.0647 | 53.7164 | 12.1022
1895 | 5.2639 | 4/16/2015 | 7:10:38 | 9319 | 0.58244 | 17948.3134 | 12.0861 | 12.0661 | 53.7189 | 12.0891
1896 | 5.2667 | 4/16/2015 | 7:11:8 | 9319 | 0.58244 | 17948.3134 | 12.0861 | 12.0661 | 53.7189 | 12.0737
1897 | 5.2694 | 4/16/2015 | 7:11:38 | 9319 | 0.58244 | 17948.3134 | 12.0861 | 12.0661 | 53.7189 | 12.0749
1898 | 5.2722 | 4/16/2015 | 7:12:8 | 9320 | 0.5825 | 17949.5053 | 12.0847 | 12.0647 | 53.7164 | 12.0622
1899 | 5.275 | 4/16/2015 | 7:12:38 | 9321 | 0.58256 | 17950.6973 | 12.0833 | 12.0633 | 53.7139 | 12.0448
1900 | 5.2778 | 4/16/2015 | 7:13:8 | 9324 | 0.58275 | 17954.274 | 12.0791 | 12.0591 | 53.7063 | 12.0427
1901 | 5.2806 | 4/16/2015 | 7:13:38 | 9328 | 0.583 | 17959.0444 | 12.0735 | 12.0535 | 53.6962 | 12.0281
1902 | 5.2833 | 4/16/2015 | 7:14:8 | 9332 | 0.58325 | 17963.8164 | 12.0679 | 12.0479 | 53.6862 | 12.0234
1903 | 5.2861 | 4/16/2015 | 7:14:38 | 9335 | 0.58344 | 17967.3964 | 12.0637 | 12.0437 | 53.6786 | 12.0127
1904 | 5.2889 | 4/16/2015 | 7:15:8 | 9339 | 0.58369 | 17972.1712 | 12.0581 | 12.0381 | 53.6686 | 12.0109
1905 | 5.2917 | 4/16/2015 | 7:15:38 | 9343 | 0.58394 | 17976.9477 | 12.0525 | 12.0325 | 53.6585 | 12.0096
1906 | 5.2944 | 4/16/2015 | 7:16:8 | 9347 | 0.58419 | 17981.7258 | 12.0469 | 12.0269 | 53.6484 | 12.0042
1907 | 5.2972 | 4/16/2015 | 7:16:38 | 9350 | 0.58437 | 17985.3104 | 12.0426 | 12.0227 | 53.6409 | 12.0024
1908 | 5.3 | 4/16/2015 | 7:17:8 | 9353 | 0.58456 | 17988.896 | 12.0384 | 12.0185 | 53.6333 | 12.0012
1909 | 5.3028 | 4/16/2015 | 7:17:38 | 9356 | 0.58475 | 17992.4825 | 12.0342 | 12.0143 | 53.6258 | 12.0013
1910 | 5.3056 | 4/16/2015 | 7:18:8 | 9359 | 0.58494 | 17996.0699 | 12.03 | 12.0101 | 53.6182 | 11.9942
1911 | 5.3083 | 4/16/2015 | 7:18:38 | 9362 | 0.58513 | 17999.6582 | 12.0258 | 12.0059 | 53.6107 | 11.9967
1912 | 5.3111 | 4/16/2015 | 7:19:8 | 9364 | 0.58525 | 18002.0509 | 12.023 | 12.0031 | 53.6056 | 11.9946
1913 | 5.3139 | 4/16/2015 | 7:19:38 | 9366 | 0.58537 | 18004.4441 | 12.0202 | 12.0003 | 53.6006 | 11.9947
1914 | 5.3167 | 4/16/2015 | 7:20:8 | 9367 | 0.58544 | 18005.6408 | 12.0188 | 11.9989 | 53.5981 | 11.995
1915 | 5.3194 | 4/16/2015 | 7:20:38 | 9368 | 0.5855 | 18006.8376 | 12.0174 | 11.9975 | 53.5956 | 11.9927
1916 | 5.3222 | 4/16/2015 | 7:21:8 | 9369 | 0.58556 | 18008.0345 | 12.016 | 11.9961 | 53.5931 | 12.0013
1917 | 5.325 | 4/16/2015 | 7:21:38 | 9371 | 0.58569 | 18010.4287 | 12.0132 | 11.9933 | 53.588 | 11.9956
1918 | 5.3278 | 4/16/2015 | 7:22:8 | 9372 | 0.58575 | 18011.6259 | 12.0118 | 11.9919 | 53.5855 | 11.9897
1919 | 5.3306 | 4/16/2015 | 7:22:38 | 9373 | 0.58581 | 18012.8233 | 12.0104 | 11.9905 | 53.583 | 11.9925
1920 | 5.3333 | 4/16/2015 | 7:23:8 | 9375 | 0.58594 | 18015.2182 | 12.0076 | 11.9878 | 53.578 | 11.9869
1921 | 5.3361 | 4/16/2015 | 7:23:38 | 9376 | 0.586 | 18016.4159 | 12.0062 | 11.9864 | 53.5754 | 11.9965
1922 | 5.3389 | 4/16/2015 | 7:24:8 | 9378 | 0.58613 | 18018.8115 | 12.0033 | 11.9836 | 53.5704 | 11.987
1923 | 5.3417 | 4/16/2015 | 7:24:38 | 9379 | 0.58619 | 18020.0094 | 12.0019 | 11.9822 | 53.5679 | 11.9889
1924 | 5.3444 | 4/16/2015 | 7:25:8 | 9380 | 0.58625 | 18021.2075 | 12.0005 | 11.9808 | 53.5654 | 11.9912
1925 | 5.3472 | 4/16/2015 | 7:25:38 | 9381 | 0.58631 | 18022.4056 | 11.9991 | 11.9794 | 53.5628 | 11.9855
1926 | 5.35 | 4/16/2015 | 7:26:8 | 9382 | 0.58637 | 18023.6039 | 11.9977 | 11.978 | 53.5603 | 11.9857
1927 | 5.3528 | 4/16/2015 | 7:26:38 | 9383 | 0.58644 | 18024.8022 | 11.9963 | 11.9766 | 53.5578 | 11.9833
1928 | 5.3556 | 4/16/2015 | 7:27:8 | 9384 | 0.5865 | 18026.0007 | 11.9949 | 11.9752 | 53.5553 | 11.9903
1929 | 5.3583 | 4/16/2015 | 7:27:38 | 9384 | 0.5865 | 18026.0007 | 11.9949 | 11.9752 | 53.5553 | 11.9907
1930 | 5.3611 | 4/16/2015 | 7:28:8 | 9385 | 0.58656 | 18027.1992 | 11.9935 | 11.9738 | 53.5528 | 11.9917
1931 | 5.3639 | 4/16/2015 | 7:28:38 | 9385 | 0.58656 | 18027.1992 | 11.9935 | 11.9738 | 53.5528 | 11.9801
1932 | 5.3667 | 4/16/2015 | 7:29:8 | 9386 | 0.58663 | 18028.3979 | 11.9921 | 11.9724 | 53.5503 | 11.9851
1933 | 5.3694 | 4/16/2015 | 7:29:38 | 9387 | 0.58669 | 18029.5967 | 11.9907 | 11.971 | 53.5477 | 11.9608
1934 | 5.3722 | 4/16/2015 | 7:30:8 | 9388 | 0.58675 | 18030.7956 | 11.9893 | 11.9696 | 53.5452 | 11.9525
1935 | 5.375 | 4/16/2015 | 7:30:38 | 9390 | 0.58688 | 18033.1936 | 11.9865 | 11.9668 | 53.5402 | 11.9652
1936 | 5.3778 | 4/16/2015 | 7:31:8 | 9392 | 0.587 | 18035.5921 | 11.9837 | 11.964 | 53.5351 | 11.9708
1937 | 5.3806 | 4/16/2015 | 7:31:38 | 9393 | 0.58706 | 18036.7914 | 11.9823 | 11.9626 | 53.5326 | 11.9784
1938 | 5.3833 | 4/16/2015 | 7:32:8 | 9394 | 0.58713 | 18037.9909 | 11.9809 | 11.9612 | 53.5301 | 11.9766
1939 | 5.3861 | 4/16/2015 | 7:32:38 | 9395 | 0.58719 | 18039.1905 | 11.9795 | 11.9598 | 53.5276 | 11.9786
1940 | 5.3889 | 4/16/2015 | 7:33:8 | 9395 | 0.58719 | 18039.1905 | 11.9795 | 11.9598 | 53.5276 | 11.9842
1941 | 5.3917 | 4/16/2015 | 7:33:38 | 9395 | 0.58719 | 18039.1905 | 11.9795 | 11.9598 | 53.5276 | 11.9849
1942 | 5.3944 | 4/16/2015 | 7:34:8 | 9395 | 0.58719 | 18039.1905 | 11.9795 | 11.9598 | 53.5276 | 11.977
1943 | 5.3972 | 4/16/2015 | 7:34:38 | 9395 | 0.58719 | 18039.1905 | 11.9795 | 11.9598 | 53.5276 | 11.9849
1944 | 5.4 | 4/16/2015 | 7:35:8 | 9395 | 0.58719 | 18039.1905 | 11.9795 | 11.9598 | 53.5276 | 11.9863
1945 | 5.4028 | 4/16/2015 | 7:35:38 | 9395 | 0.58719 | 18039.1905 | 11.9795 | 11.9598 | 53.5276 | 11.9856
1946 | 5.4056 | 4/16/2015 | 7:36:8 | 9394 | 0.58713 | 18037.9909 | 11.9809 | 11.9612 | 53.5301 | 11.9843
1947 | 5.4083 | 4/16/2015 | 7:36:38 | 9394 | 0.58713 | 18037.9909 | 11.9809 | 11.9612 | 53.5301 | 11.9805
1948 | 5.4111 | 4/16/2015 | 7:37:8 | 9394 | 0.58713 | 18037.9909 | 11.9809 | 11.9612 | 53.5301 | 11.9893
1949 | 5.4139 | 4/16/2015 | 7:37:38 | 9394 | 0.58713 | 18037.9909 | 11.9809 | 11.9612 | 53.5301 | 12.0032
1950 | 5.4167 | 4/16/2015 | 7:38:8 | 9393 | 0.58706 | 18036.7914 | 11.9823 | 11.9626 | 53.5326 | 12.0031
1951 | 5.4194 | 4/16/2015 | 7:38:38 | 9392 | 0.587 | 18035.5921 | 11.9837 | 11.964 | 53.5351 | 12.0035
1952 | 5.4222 | 4/16/2015 | 7:39:8 | 9391 | 0.58694 | 18034.3928 | 11.9851 | 11.9654 | 53.5377 | 12.0028
1953 | 5.425 | 4/16/2015 | 7:39:38 | 9390 | 0.58688 | 18033.1936 | 11.9865 | 11.9668 | 53.5402 | 12.0027
1954 | 5.4278 | 4/16/2015 | 7:40:8 | 9389 | 0.58681 | 18031.9945 | 11.9879 | 11.9682 | 53.5427 | 12.0038
1955 | 5.4306 | 4/16/2015 | 7:40:38 | 9389 | 0.58681 | 18031.9945 | 11.9879 | 11.9682 | 53.5427 | 12.0025
1956 | 5.4333 | 4/16/2015 | 7:41:8 | 9388 | 0.58675 | 18030.7956 | 11.9893 | 11.9696 | 53.5452 | 12.0009
1957 | 5.4361 | 4/16/2015 | 7:41:38 | 9388 | 0.58675 | 18030.7956 | 11.9893 | 11.9696 | 53.5452 | 12.0012
1958 | 5.4389 | 4/16/2015 | 7:42:8 | 9387 | 0.58669 | 18029.5967 | 11.9907 | 11.971 | 53.5477 | 12.0039
1959 | 5.4417 | 4/16/2015 | 7:42:38 | 9387 | 0.58669 | 18029.5967 | 11.9907 | 11.971 | 53.5477 | 12.0046
1960 | 5.4444 | 4/16/2015 | 7:43:8 | 9386 | 0.58663 | 18028.3979 | 11.9921 | 11.9724 | 53.5503 | 12.0062
1961 | 5.4472 | 4/16/2015 | 7:43:38 | 9385 | 0.58656 | 18027.1992 | 11.9935 | 11.9738 | 53.5528 | 12.0041
1962 | 5.45 | 4/16/2015 | 7:44:8 | 9385 | 0.58656 | 18027.1992 | 11.9935 | 11.9738 | 53.5528 | 12.0044
1963 | 5.4528 | 4/16/2015 | 7:44:38 | 9384 | 0.5865 | 18026.0007 | 11.9949 | 11.9752 | 53.5553 | 12.0168
1964 | 5.4556 | 4/16/2015 | 7:45:8 | 9384 | 0.5865 | 18026.0007 | 11.9949 | 11.9752 | 53.5553 | 11.9873
1965 | 5.4583 | 4/16/2015 | 7:45:38 | 9384 | 0.5865 | 18026.0007 | 11.9949 | 11.9752 | 53.5553 | 11.9815
1966 | 5.4611 | 4/16/2015 | 7:46:8 | 9385 | 0.58656 | 18027.1992 | 11.9935 | 11.9738 | 53.5528 | 11.9744
1967 | 5.4639 | 4/16/2015 | 7:46:38 | 9387 | 0.58669 | 18029.5967 | 11.9907 | 11.971 | 53.5477 | 11.9706
1968 | 5.4667 | 4/16/2015 | 7:47:8 | 9388 | 0.58675 | 18030.7956 | 11.9893 | 11.9696 | 53.5452 | 11.9643
1969 | 5.4694 | 4/16/2015 | 7:47:38 | 9390 | 0.58688 | 18033.1936 | 11.9865 | 11.9668 | 53.5402 | 11.967
1970 | 5.4722 | 4/16/2015 | 7:48:8 | 9392 | 0.587 | 18035.5921 | 11.9837 | 11.964 | 53.5351 | 11.9647
1971 | 5.475 | 4/16/2015 | 7:48:38 | 9394 | 0.58713 | 18037.9909 | 11.9809 | 11.9612 | 53.5301 | 11.9687
1972 | 5.4778 | 4/16/2015 | 7:49:8 | 9396 | 0.58725 | 18040.3902 | 11.9781 | 11.9584 | 53.5251 | 11.9583
1973 | 5.4806 | 4/16/2015 | 7:49:38 | 9397 | 0.58731 | 18041.59 | 11.9767 | 11.957 | 53.5226 | 11.9569
1974 | 5.4833 | 4/16/2015 | 7:50:8 | 9399 | 0.58744 | 18043.9899 | 11.9739 | 11.9542 | 53.5175 | 11.9514
1975 | 5.4861 | 4/16/2015 | 7:50:38 | 9400 | 0.5875 | 18045.19 | 11.9725 | 11.9528 | 53.515 | 11.955
1976 | 5.4889 | 4/16/2015 | 7:51:8 | 9402 | 0.58763 | 18047.5905 | 11.9697 | 11.95 | 53.51 | 11.9556
1977 | 5.4917 | 4/16/2015 | 7:51:38 | 9403 | 0.58769 | 18048.7909 | 11.9682 | 11.9486 | 53.5074 | 11.9578
1978 | 5.4944 | 4/16/2015 | 7:52:8 | 9404 | 0.58775 | 18049.9914 | 11.9668 | 11.9472 | 53.5049 | 11.9584
1979 | 5.4972 | 4/16/2015 | 7:52:38 | 9405 | 0.58781 | 18051.1921 | 11.9654 | 11.9458 | 53.5024 | 11.9581
1980 | 5.5 | 4/16/2015 | 7:53:8 | 9406 | 0.58788 | 18052.3928 | 11.964 | 11.9444 | 53.4999 | 11.9589
1981 | 5.5028 | 4/16/2015 | 7:53:38 | 9406 | 0.58788 | 18052.3928 | 11.964 | 11.9444 | 53.4999 | 11.9608
1982 | 5.5056 | 4/16/2015 | 7:54:8 | 9406 | 0.58788 | 18052.3928 | 11.964 | 11.9444 | 53.4999 | 11.9634
1983 | 5.5083 | 4/16/2015 | 7:54:38 | 9406 | 0.58788 | 18052.3928 | 11.964 | 11.9444 | 53.4999 | 11.9669
1984 | 5.5111 | 4/16/2015 | 7:55:8 | 9406 | 0.58788 | 18052.3928 | 11.964 | 11.9444 | 53.4999 | 11.9683
1985 | 5.5139 | 4/16/2015 | 7:55:38 | 9405 | 0.58781 | 18051.1921 | 11.9654 | 11.9458 | 53.5024 | 11.971
1986 | 5.5167 | 4/16/2015 | 7:56:8 | 9404 | 0.58775 | 18049.9914 | 11.9668 | 11.9472 | 53.5049 | 11.9816
1987 | 5.5194 | 4/16/2015 | 7:56:38 | 9402 | 0.58763 | 18047.5905 | 11.9697 | 11.95 | 53.51 | 11.971
1988 | 5.5222 | 4/16/2015 | 7:57:8 | 9402 | 0.58763 | 18047.5905 | 11.9697 | 11.95 | 53.51 | 11.9618
1989 | 5.525 | 4/16/2015 | 7:57:38 | 9402 | 0.58763 | 18047.5905 | 11.9697 | 11.95 | 53.51 | 11.9617
1990 | 5.5278 | 4/16/2015 | 7:58:8 | 9402 | 0.58763 | 18047.5905 | 11.9697 | 11.95 | 53.51 | 11.9609
1991 | 5.5306 | 4/16/2015 | 7:58:38 | 9403 | 0.58769 | 18048.7909 | 11.9682 | 11.9486 | 53.5074 | 11.9629
1992 | 5.5333 | 4/16/2015 | 7:59:8 | 9404 | 0.58775 | 18049.9914 | 11.9668 | 11.9472 | 53.5049 | 11.9622
1993 | 5.5361 | 4/16/2015 | 7:59:38 | 9404 | 0.58775 | 18049.9914 | 11.9668 | 11.9472 | 53.5049 | 11.9797
1994 | 5.5389 | 4/16/2015 | 8:0:8 | 9403 | 0.58769 | 18048.7909 | 11.9682 | 11.9486 | 53.5074 | 11.9949
1995 | 5.5417 | 4/16/2015 | 8:0:38 | 9402 | 0.58763 | 18047.5905 | 11.9697 | 11.95 | 53.51 | 11.9984
1996 | 5.5444 | 4/16/2015 | 8:1:8 | 9401 | 0.58756 | 18046.3902 | 11.9711 | 11.9514 | 53.5125 | 11.9963
1997 | 5.5472 | 4/16/2015 | 8:1:38 | 9400 | 0.5875 | 18045.19 | 11.9725 | 11.9528 | 53.515 | 11.9931
1998 | 5.55 | 4/16/2015 | 8:2:8 | 9399 | 0.58744 | 18043.9899 | 11.9739 | 11.9542 | 53.5175 | 11.9954
1999 | 5.5528 | 4/16/2015 | 8:2:38 | 9398 | 0.58737 | 18042.7899 | 11.9753 | 11.9556 | 53.52 | 12.0014
2000 | 5.5556 | 4/16/2015 | 8:3:8 | 9396 | 0.58725 | 18040.3902 | 11.9781 | 11.9584 | 53.5251 | 12.0067
2001 | 5.5583 | 4/16/2015 | 8:3:38 | 9395 | 0.58719 | 18039.1905 | 11.9795 | 11.9598 | 53.5276 | 12.0011
2002 | 5.5611 | 4/16/2015 | 8:4:8 | 9394 | 0.58713 | 18037.9909 | 11.9809 | 11.9612 | 53.5301 | 11.9949
2003 | 5.5639 | 4/16/2015 | 8:4:38 | 9393 | 0.58706 | 18036.7914 | 11.9823 | 11.9626 | 53.5326 | 11.9991
2004 | 5.5667 | 4/16/2015 | 8:5:8 | 9392 | 0.587 | 18035.5921 | 11.9837 | 11.964 | 53.5351 | 11.9948
2005 | 5.5694 | 4/16/2015 | 8:5:38 | 9392 | 0.587 | 18035.5921 | 11.9837 | 11.964 | 53.5351 | 11.9805
2006 | 5.5722 | 4/16/2015 | 8:6:8 | 9392 | 0.587 | 18035.5921 | 11.9837 | 11.964 | 53.5351 | 11.9721
2007 | 5.575 | 4/16/2015 | 8:6:38 | 9393 | 0.58706 | 18036.7914 | 11.9823 | 11.9626 | 53.5326 | 11.9727
2008 | 5.5778 | 4/16/2015 | 8:7:8 | 9394 | 0.58713 | 18037.9909 | 11.9809 | 11.9612 | 53.5301 | 11.972
2009 | 5.5806 | 4/16/2015 | 8:7:38 | 9395 | 0.58719 | 18039.1905 | 11.9795 | 11.9598 | 53.5276 | 11.9754
2010 | 5.5833 | 4/16/2015 | 8:8:8 | 9395 | 0.58719 | 18039.1905 | 11.9795 | 11.9598 | 53.5276 | 11.9716
2011 | 5.5861 | 4/16/2015 | 8:8:38 | 9396 | 0.58725 | 18040.3902 | 11.9781 | 11.9584 | 53.5251 | 11.9693
2012 | 5.5889 | 4/16/2015 | 8:9:8 | 9397 | 0.58731 | 18041.59 | 11.9767 | 11.957 | 53.5226 | 11.9633
2013 | 5.5917 | 4/16/2015 | 8:9:38 | 9398 | 0.58737 | 18042.7899 | 11.9753 | 11.9556 | 53.52 | 11.9609
2014 | 5.5944 | 4/16/2015 | 8:10:8 | 9399 | 0.58744 | 18043.9899 | 11.9739 | 11.9542 | 53.5175 | 11.9657
2015 | 5.5972 | 4/16/2015 | 8:10:38 | 9400 | 0.5875 | 18045.19 | 11.9725 | 11.9528 | 53.515 | 11.9674
2016 | 5.6 | 4/16/2015 | 8:11:8 | 9401 | 0.58756 | 18046.3902 | 11.9711 | 11.9514 | 53.5125 | 11.9675
2017 | 5.6028 | 4/16/2015 | 8:11:38 | 9402 | 0.58763 | 18047.5905 | 11.9697 | 11.95 | 53.51 | 11.9721
2018 | 5.6056 | 4/16/2015 | 8:12:8 | 9402 | 0.58763 | 18047.5905 | 11.9697 | 11.95 | 53.51 | 11.9674
2019 | 5.6083 | 4/16/2015 | 8:12:38 | 9403 | 0.58769 | 18048.7909 | 11.9682 | 11.9486 | 53.5074 | 11.9605
2020 | 5.6111 | 4/16/2015 | 8:13:8 | 9403 | 0.58769 | 18048.7909 | 11.9682 | 11.9486 | 53.5074 | 11.9583
2021 | 5.6139 | 4/16/2015 | 8:13:38 | 9404 | 0.58775 | 18049.9914 | 11.9668 | 11.9472 | 53.5049 | 11.9565
2022 | 5.6167 | 4/16/2015 | 8:14:8 | 9405 | 0.58781 | 18051.1921 | 11.9654 | 11.9458 | 53.5024 | 11.9542
2023 | 5.6194 | 4/16/2015 | 8:14:38 | 9406 | 0.58788 | 18052.3928 | 11.964 | 11.9444 | 53.4999 | 11.952
2024 | 5.6222 | 4/16/2015 | 8:15:8 | 9407 | 0.58794 | 18053.5936 | 11.9626 | 11.943 | 53.4974 | 11.9565
2025 | 5.625 | 4/16/2015 | 8:15:38 | 9408 | 0.588 | 18054.7945 | 11.9612 | 11.9416 | 53.4949 | 11.952
2026 | 5.6278 | 4/16/2015 | 8:16:8 | 9409 | 0.58806 | 18055.9955 | 11.9598 | 11.9402 | 53.4923 | 11.9504
2027 | 5.6306 | 4/16/2015 | 8:16:38 | 9409 | 0.58806 | 18055.9955 | 11.9598 | 11.9402 | 53.4923 | 11.9472
2028 | 5.6333 | 4/16/2015 | 8:17:8 | 9410 | 0.58813 | 18057.1967 | 11.9584 | 11.9388 | 53.4898 | 11.9416
2029 | 5.6361 | 4/16/2015 | 8:17:38 | 9412 | 0.58825 | 18059.5992 | 11.9556 | 11.936 | 53.4848 | 11.9448
2030 | 5.6389 | 4/16/2015 | 8:18:8 | 9412 | 0.58825 | 18059.5992 | 11.9556 | 11.936 | 53.4848 | 11.9412
2031 | 5.6417 | 4/16/2015 | 8:18:38 | 9414 | 0.58837 | 18062.0022 | 11.9528 | 11.9332 | 53.4797 | 11.9418
2032 | 5.6444 | 4/16/2015 | 8:19:8 | 9414 | 0.58837 | 18062.0022 | 11.9528 | 11.9332 | 53.4797 | 11.9565
2033 | 5.6472 | 4/16/2015 | 8:19:38 | 9415 | 0.58844 | 18063.2039 | 11.9514 | 11.9318 | 53.4772 | 11.9593
2034 | 5.65 | 4/16/2015 | 8:20:8 | 9415 | 0.58844 | 18063.2039 | 11.9514 | 11.9318 | 53.4772 | 11.9475
2035 | 5.6528 | 4/16/2015 | 8:20:38 | 9415 | 0.58844 | 18063.2039 | 11.9514 | 11.9318 | 53.4772 | 11.9414
2036 | 5.6556 | 4/16/2015 | 8:21:8 | 9415 | 0.58844 | 18063.2039 | 11.9514 | 11.9318 | 53.4772 | 11.9395
2037 | 5.6583 | 4/16/2015 | 8:21:38 | 9416 | 0.5885 | 18064.4056 | 11.95 | 11.9304 | 53.4747 | 11.9466
2038 | 5.6611 | 4/16/2015 | 8:22:8 | 9417 | 0.58856 | 18065.6075 | 11.9486 | 11.929 | 53.4722 | 11.9573
2039 | 5.6639 | 4/16/2015 | 8:22:38 | 9417 | 0.58856 | 18065.6075 | 11.9486 | 11.929 | 53.4722 | 11.9544
2040 | 5.6667 | 4/16/2015 | 8:23:8 | 9416 | 0.5885 | 18064.4056 | 11.95 | 11.9304 | 53.4747 | 11.9533
2041 | 5.6694 | 4/16/2015 | 8:23:38 | 9416 | 0.5885 | 18064.4056 | 11.95 | 11.9304 | 53.4747 | 11.9462
2042 | 5.6722 | 4/16/2015 | 8:24:8 | 9416 | 0.5885 | 18064.4056 | 11.95 | 11.9304 | 53.4747 | 11.9495
2043 | 5.675 | 4/16/2015 | 8:24:38 | 9416 | 0.5885 | 18064.4056 | 11.95 | 11.9304 | 53.4747 | 11.9517
2044 | 5.6778 | 4/16/2015 | 8:25:8 | 9416 | 0.5885 | 18064.4056 | 11.95 | 11.9304 | 53.4747 | 11.9428
2045 | 5.6806 | 4/16/2015 | 8:25:38 | 9417 | 0.58856 | 18065.6075 | 11.9486 | 11.929 | 53.4722 | 11.9473
2046 | 5.6833 | 4/16/2015 | 8:26:8 | 9417 | 0.58856 | 18065.6075 | 11.9486 | 11.929 | 53.4722 | 11.9513
2047 | 5.6861 | 4/16/2015 | 8:26:38 | 9417 | 0.58856 | 18065.6075 | 11.9486 | 11.929 | 53.4722 | 11.9448
2048 | 5.6889 | 4/16/2015 | 8:27:8 | 9418 | 0.58863 | 18066.8094 | 11.9472 | 11.9276 | 53.4697 | 11.9316
2049 | 5.6917 | 4/16/2015 | 8:27:38 | 9419 | 0.58869 | 18068.0115 | 11.9458 | 11.9262 | 53.4671 | 11.9251
2050 | 5.6944 | 4/16/2015 | 8:28:8 | 9421 | 0.58881 | 18070.4159 | 11.943 | 11.9234 | 53.4621 | 11.9181
2051 | 5.6972 | 4/16/2015 | 8:28:38 | 9423 | 0.58894 | 18072.8207 | 11.9402 | 11.9206 | 53.4571 | 11.9245
2052 | 5.7 | 4/16/2015 | 8:29:8 | 9424 | 0.589 | 18074.0233 | 11.9388 | 11.9192 | 53.4546 | 11.9257
2053 | 5.7028 | 4/16/2015 | 8:29:38 | 9426 | 0.58913 | 18076.4288 | 11.936 | 11.9164 | 53.4495 | 11.9275
2054 | 5.7056 | 4/16/2015 | 8:30:8 | 9427 | 0.58919 | 18077.6316 | 11.9345 | 11.915 | 53.447 | 11.9259
2055 | 5.7083 | 4/16/2015 | 8:30:38 | 9428 | 0.58925 | 18078.8346 | 11.9331 | 11.9136 | 53.4445 | 11.9262
2056 | 5.7111 | 4/16/2015 | 8:31:8 | 9428 | 0.58925 | 18078.8346 | 11.9331 | 11.9136 | 53.4445 | 11.9277
2057 | 5.7139 | 4/16/2015 | 8:31:38 | 9429 | 0.58931 | 18080.0377 | 11.9317 | 11.9122 | 53.442 | 11.9279
2058 | 5.7167 | 4/16/2015 | 8:32:8 | 9429 | 0.58931 | 18080.0377 | 11.9317 | 11.9122 | 53.442 | 11.9294
2059 | 5.7194 | 4/16/2015 | 8:32:38 | 9430 | 0.58937 | 18081.2409 | 11.9303 | 11.9108 | 53.4394 | 11.9228
2060 | 5.7222 | 4/16/2015 | 8:33:8 | 9431 | 0.58944 | 18082.4442 | 11.9289 | 11.9094 | 53.4369 | 11.9179
2061 | 5.725 | 4/16/2015 | 8:33:38 | 9432 | 0.5895 | 18083.6476 | 11.9275 | 11.908 | 53.4344 | 11.9237
2062 | 5.7278 | 4/16/2015 | 8:34:8 | 9432 | 0.5895 | 18083.6476 | 11.9275 | 11.908 | 53.4344 | 11.9345
2063 | 5.7306 | 4/16/2015 | 8:34:38 | 9432 | 0.5895 | 18083.6476 | 11.9275 | 11.908 | 53.4344 | 11.9306
2064 | 5.7333 | 4/16/2015 | 8:35:8 | 9432 | 0.5895 | 18083.6476 | 11.9275 | 11.908 | 53.4344 | 11.9254
2065 | 5.7361 | 4/16/2015 | 8:35:38 | 9432 | 0.5895 | 18083.6476 | 11.9275 | 11.908 | 53.4344 | 11.9298
2066 | 5.7389 | 4/16/2015 | 8:36:8 | 9432 | 0.5895 | 18083.6476 | 11.9275 | 11.908 | 53.4344 | 11.9292
2067 | 5.7417 | 4/16/2015 | 8:36:38 | 9432 | 0.5895 | 18083.6476 | 11.9275 | 11.908 | 53.4344 | 11.9222
2068 | 5.7444 | 4/16/2015 | 8:37:8 | 9432 | 0.5895 | 18083.6476 | 11.9275 | 11.908 | 53.4344 | 11.9234
2069 | 5.7472 | 4/16/2015 | 8:37:38 | 9433 | 0.58956 | 18084.8511 | 11.9261 | 11.9066 | 53.4319 | 11.9212
2070 | 5.75 | 4/16/2015 | 8:38:8 | 9433 | 0.58956 | 18084.8511 | 11.9261 | 11.9066 | 53.4319 | 11.9218
2071 | 5.7528 | 4/16/2015 | 8:38:38 | 9434 | 0.58963 | 18086.0547 | 11.9247 | 11.9052 | 53.4294 | 11.9134
2072 | 5.7556 | 4/16/2015 | 8:39:8 | 9434 | 0.58963 | 18086.0547 | 11.9247 | 11.9052 | 53.4294 | 11.9156
2073 | 5.7583 | 4/16/2015 | 8:39:38 | 9435 | 0.58969 | 18087.2584 | 11.9233 | 11.9038 | 53.4268 | 11.917
2074 | 5.7611 | 4/16/2015 | 8:40:8 | 9436 | 0.58975 | 18088.4622 | 11.9219 | 11.9024 | 53.4243 | 11.9158
2075 | 5.7639 | 4/16/2015 | 8:40:38 | 9436 | 0.58975 | 18088.4622 | 11.9219 | 11.9024 | 53.4243 | 11.9142
2076 | 5.7667 | 4/16/2015 | 8:41:8 | 9437 | 0.58981 | 18089.6661 | 11.9205 | 11.901 | 53.4218 | 11.9148
2077 | 5.7694 | 4/16/2015 | 8:41:38 | 9438 | 0.58988 | 18090.8701 | 11.9191 | 11.8996 | 53.4193 | 11.9083
2078 | 5.7722 | 4/16/2015 | 8:42:8 | 9439 | 0.58994 | 18092.0742 | 11.9177 | 11.8982 | 53.4168 | 11.9062
2079 | 5.775 | 4/16/2015 | 8:42:38 | 9440 | 0.59 | 18093.2785 | 11.9163 | 11.8968 | 53.4142 | 11.9157
2080 | 5.7778 | 4/16/2015 | 8:43:8 | 9440 | 0.59 | 18093.2785 | 11.9163 | 11.8968 | 53.4142 | 11.9141
2081 | 5.7806 | 4/16/2015 | 8:43:38 | 9440 | 0.59 | 18093.2785 | 11.9163 | 11.8968 | 53.4142 | 11.9146
2082 | 5.7833 | 4/16/2015 | 8:44:8 | 9441 | 0.59006 | 18094.4828 | 11.9149 | 11.8954 | 53.4117 | 11.9146
2083 | 5.7861 | 4/16/2015 | 8:44:38 | 9441 | 0.59006 | 18094.4828 | 11.9149 | 11.8954 | 53.4117 | 11.9135
2084 | 5.7889 | 4/16/2015 | 8:45:8 | 9442 | 0.59013 | 18095.6872 | 11.9135 | 11.894 | 53.4092 | 11.9085
2085 | 5.7917 | 4/16/2015 | 8:45:38 | 9443 | 0.59019 | 18096.8917 | 11.9121 | 11.8926 | 53.4067 | 11.9043
2086 | 5.7944 | 4/16/2015 | 8:46:8 | 9444 | 0.59025 | 18098.0964 | 11.9107 | 11.8912 | 53.4042 | 11.892
2087 | 5.7972 | 4/16/2015 | 8:46:38 | 9445 | 0.59031 | 18099.3011 | 11.9093 | 11.8898 | 53.4016 | 11.8921
2088 | 5.8 | 4/16/2015 | 8:47:8 | 9447 | 0.59044 | 18101.7109 | 11.9065 | 11.887 | 53.3966 | 11.8948
2089 | 5.8028 | 4/16/2015 | 8:47:38 | 9448 | 0.5905 | 18102.916 | 11.9051 | 11.8856 | 53.3941 | 11.9069
2090 | 5.8056 | 4/16/2015 | 8:48:8 | 9446 | 0.59037 | 18100.506 | 11.9079 | 11.8884 | 53.3991 | 11.719
2091 | 5.8083 | 4/16/2015 | 8:48:38 | 9454 | 0.59088 | 18110.1484 | 11.8966 | 11.8772 | 53.379 | 9.1313
2092 | 5.8111 | 4/16/2015 | 8:49:8 | 9481 | 0.59256 | 18142.7406 | 11.8587 | 11.8394 | 53.3109 | 8.577
2093 | 5.8139 | 4/16/2015 | 8:49:38 | 9530 | 0.59562 | 18202.0828 | 11.7898 | 11.7708 | 53.1874 | 8.5222
2094 | 5.8167 | 4/16/2015 | 8:50:8 | 9608 | 0.6005 | 18297.0639 | 11.6801 | 11.6614 | 52.9906 | 8.3913
2095 | 5.8194 | 4/16/2015 | 8:50:38 | 9714 | 0.60713 | 18427.171 | 11.5309 | 11.5127 | 52.7228 | 8.3026
2096 | 5.8222 | 4/16/2015 | 8:51:8 | 9816 | 0.6135 | 18553.503 | 11.3871 | 11.3694 | 52.4649 | 8.8975
2097 | 5.825 | 4/16/2015 | 8:51:38 | 9879 | 0.61744 | 18632.094 | 11.2982 | 11.2808 | 52.3054 | 13.2897
2098 | 5.8278 | 4/16/2015 | 8:52:8 | 9882 | 0.61762 | 18635.8472 | 11.294 | 11.2765 | 52.2978 | 13.8691
2099 | 5.8306 | 4/16/2015 | 8:52:38 | 9844 | 0.61525 | 18588.379 | 11.3476 | 11.33 | 52.394 | 13.1988
2100 | 5.8333 | 4/16/2015 | 8:53:8 | 9786 | 0.61162 | 18516.2301 | 11.4294 | 11.4115 | 52.5408 | 13.2533
2101 | 5.8361 | 4/16/2015 | 8:53:38 | 9714 | 0.60713 | 18427.171 | 11.5309 | 11.5127 | 52.7228 | 12.9742
2102 | 5.8389 | 4/16/2015 | 8:54:8 | 9636 | 0.60225 | 18331.3159 | 11.6407 | 11.6222 | 52.9199 | 13.4687
2103 | 5.8417 | 4/16/2015 | 8:54:38 | 9545 | 0.59656 | 18220.2988 | 11.7687 | 11.7497 | 53.1495 | 14.568
2104 | 5.8444 | 4/16/2015 | 8:55:8 | 9432 | 0.5895 | 18083.6476 | 11.9275 | 11.908 | 53.4344 | 16.5922
2105 | 5.8472 | 4/16/2015 | 8:55:38 | 9300 | 0.58125 | 17925.686 | 12.1128 | 12.0926 | 53.7667 | 16.8613
2106 | 5.85 | 4/16/2015 | 8:56:8 | 9407 | 0.58794 | 18053.5936 | 11.9626 | 11.943 | 53.4974 | 1.0359
2107 | 5.8528 | 4/16/2015 | 8:56:38 | 10025 | 0.62656 | 18815.8994 | 11.092 | 11.0752 | 51.9353 | 1.0305
2108 | 5.8556 | 4/16/2015 | 8:57:8 | 10844 | 0.67775 | 19892.3554 | 9.928 | 9.9144 | 49.846 | 1.0271
2109 | 5.8583 | 4/16/2015 | 8:57:38 | 11642 | 0.72762 | 21021.4901 | 8.781 | 8.77 | 47.7861 | 1.023
2110 | 5.8611 | 4/16/2015 | 8:58:8 | 12337 | 0.77106 | 22076.7461 | 7.7702 | 7.7609 | 45.9697 | 1.0221
2111 | 5.8639 | 4/16/2015 | 8:58:38 | 12919 | 0.80744 | 23017.2805 | 6.9142 | 6.906 | 44.4307 | 1.0186
2112 | 5.8667 | 4/16/2015 | 8:59:8 | 13399 | 0.83744 | 23835.5104 | 6.2009 | 6.1933 | 43.1479 | 1.0167
2113 | 5.8694 | 4/16/2015 | 8:59:38 | 13796 | 0.86225 | 24543.5378 | 5.6055 | 5.5983 | 42.0769 | 1.0137
2114 | 5.8722 | 4/16/2015 | 9:0:8 | 14126 | 0.88287 | 25155.0263 | 5.1067 | 5.0996 | 41.1793 | 1.0136
2115 | 5.875 | 4/16/2015 | 9:0:38 | 14404 | 0.90025 | 25687.2141 | 4.6836 | 4.6765 | 40.4178 | 1.0106
2116 | 5.8778 | 4/16/2015 | 9:1:8 | 14639 | 0.91494 | 26149.8152 | 4.3237 | 4.3166 | 39.7699 | 1.0096
2117 | 5.8806 | 4/16/2015 | 9:1:38 | 14841 | 0.92756 | 26557.1484 | 4.0127 | 4.0055 | 39.21 | 1.0091
2118 | 5.8833 | 4/16/2015 | 9:2:8 | 15015 | 0.93844 | 26915.4509 | 3.7436 | 3.7363 | 38.7253 | 1.0079
2119 | 5.8861 | 4/16/2015 | 9:2:38 | 15166 | 0.94788 | 27232.1327 | 3.509 | 3.5016 | 38.3029 | 1.007
2120 | 5.8889 | 4/16/2015 | 9:3:8 | 15299 | 0.95619 | 27515.5991 | 3.3017 | 3.2941 | 37.9294 | 1.0085
2121 | 5.8917 | 4/16/2015 | 9:3:38 | 15415 | 0.96344 | 27766.3805 | 3.1202 | 3.1125 | 37.6025 | 1.0075
2122 | 5.8944 | 4/16/2015 | 9:4:8 | 15519 | 0.96994 | 27994.0866 | 2.957 | 2.9492 | 37.3085 | 1.0056
2123 | 5.8972 | 4/16/2015 | 9:4:38 | 15611 | 0.97569 | 28197.8201 | 2.8123 | 2.8043 | 37.0477 | 1.0054
2124 | 5.9 | 4/16/2015 | 9:5:8 | 15695 | 0.98094 | 28385.7553 | 2.6798 | 2.6717 | 36.8091 | 1.0068
2125 | 5.9028 | 4/16/2015 | 9:5:38 | 15770 | 0.98562 | 28555.1241 | 2.5613 | 2.553 | 36.5955 | 1.0056
2126 | 5.9056 | 4/16/2015 | 9:6:8 | 15838 | 0.98988 | 28709.9823 | 2.4536 | 2.4452 | 36.4014 | 1.0055
2127 | 5.9083 | 4/16/2015 | 9:6:38 | 15901 | 0.99381 | 28854.5681 | 2.3536 | 2.3451 | 36.2212 | 1.0063
2128 | 5.9111 | 4/16/2015 | 9:7:8 | 15958 | 0.99738 | 28986.3177 | 2.263 | 2.2544 | 36.058 | 1.0057
2129 | 5.9139 | 4/16/2015 | 9:7:38 | 16010 | 1.0006 | 29107.292 | 2.1802 | 2.1715 | 35.9088 | 1.0042
2130 | 5.9167 | 4/16/2015 | 9:8:8 | 16058 | 1.0036 | 29219.629 | 2.1037 | 2.0949 | 35.7708 | 1.005
2131 | 5.9194 | 4/16/2015 | 9:8:38 | 16102 | 1.0064 | 29323.1729 | 2.0334 | 2.0246 | 35.6442 | 1.0062
2132 | 5.9222 | 4/16/2015 | 9:9:8 | 16144 | 1.009 | 29422.5217 | 1.9663 | 1.9573 | 35.5232 | 1.0046
2133 | 5.925 | 4/16/2015 | 9:9:38 | 16182 | 1.0114 | 29512.8422 | 1.9055 | 1.8964 | 35.4136 | 1.0035
2134 | 5.9278 | 4/16/2015 | 9:10:8 | 16217 | 1.0136 | 29596.399 | 1.8494 | 1.8403 | 35.3125 | 1.0048
2135 | 5.9306 | 4/16/2015 | 9:10:38 | 16250 | 1.0156 | 29675.5055 | 1.7965 | 1.7873 | 35.2171 | 1.0052
2136 | 5.9333 | 4/16/2015 | 9:11:8 | 16281 | 1.0176 | 29750.1061 | 1.7467 | 1.7374 | 35.1274 | 1.0036
2137 | 5.9361 | 4/16/2015 | 9:11:38 | 16310 | 1.0194 | 29820.1483 | 1.7001 | 1.6908 | 35.0434 | 1.004
2138 | 5.9389 | 4/16/2015 | 9:12:8 | 16336 | 1.021 | 29883.1548 | 1.6583 | 1.6489 | 34.968 | 1.0054
2139 | 5.9417 | 4/16/2015 | 9:12:38 | 16361 | 1.0226 | 29943.9264 | 1.618 | 1.6086 | 34.8955 | 1.0047
2140 | 5.9444 | 4/16/2015 | 9:13:8 | 16384 | 1.024 | 30000 | 1.581 | 1.5715 | 34.8287 | 1.003
2141 | 5.9472 | 4/16/2015 | 9:13:38 | 16406 | 1.0254 | 30053.7832 | 1.5455 | 1.536 | 34.7648 | 1.0043
2142 | 5.95 | 4/16/2015 | 9:14:8 | 16427 | 1.0267 | 30105.2567 | 1.5117 | 1.5021 | 34.7037 | 1.0053
2143 | 5.9528 | 4/16/2015 | 9:14:38 | 16446 | 1.0279 | 30151.9422 | 1.481 | 1.4714 | 34.6484 | 1.0039
2144 | 5.9556 | 4/16/2015 | 9:15:8 | 16464 | 1.029 | 30196.2709 | 1.4519 | 1.4422 | 34.596 | 1.0028
2145 | 5.9583 | 4/16/2015 | 9:15:38 | 16481 | 1.0301 | 30238.2268 | 1.4245 | 1.4147 | 34.5465 | 1.0048
2146 | 5.9611 | 4/16/2015 | 9:16:8 | 16496 | 1.031 | 30275.3196 | 1.4002 | 1.3904 | 34.5028 | 1.0047
2147 | 5.9639 | 4/16/2015 | 9:16:38 | 16511 | 1.0319 | 30312.4808 | 1.376 | 1.3662 | 34.4591 | 1.0036
2148 | 5.9667 | 4/16/2015 | 9:17:8 | 16525 | 1.0328 | 30347.2265 | 1.3533 | 1.3435 | 34.4182 | 1.0048
2149 | 5.9694 | 4/16/2015 | 9:17:38 | 16538 | 1.0336 | 30379.5441 | 1.3323 | 1.3224 | 34.3803 | 1.0049
2150 | 5.9722 | 4/16/2015 | 9:18:8 | 16551 | 1.0344 | 30411.9134 | 1.3112 | 1.3013 | 34.3423 | 1.0037
2151 | 5.975 | 4/16/2015 | 9:18:38 | 16562 | 1.0351 | 30439.3435 | 1.2934 | 1.2835 | 34.3102 | 1.0042
2152 | 5.9778 | 4/16/2015 | 9:19:8 | 16573 | 1.0358 | 30466.8107 | 1.2756 | 1.2656 | 34.2781 | 1.005
2153 | 5.9806 | 4/16/2015 | 9:19:38 | 16583 | 1.0364 | 30491.8134 | 1.2594 | 1.2494 | 34.2489 | 1.0039
2154 | 5.9833 | 4/16/2015 | 9:20:8 | 16593 | 1.0371 | 30516.847 | 1.2432 | 1.2331 | 34.2196 | 1.0035
2155 | 5.9861 | 4/16/2015 | 9:20:38 | 16602 | 1.0376 | 30539.4037 | 1.2286 | 1.2185 | 34.1933 | 1.004
2156 | 5.9889 | 4/16/2015 | 9:21:8 | 16611 | 1.0382 | 30561.9855 | 1.214 | 1.2039 | 34.167 | 1.004
2157 | 5.9917 | 4/16/2015 | 9:21:38 | 16619 | 1.0387 | 30582.0794 | 1.201 | 1.1909 | 34.1436 | 1.0032
2158 | 5.9944 | 4/16/2015 | 9:22:8 | 16626 | 1.0391 | 30599.6779 | 1.1896 | 1.1795 | 34.1231 | 1.0035
2159 | 5.9972 | 4/16/2015 | 9:22:38 | 16633 | 1.0396 | 30617.2916 | 1.1783 | 1.1681 | 34.1026 | 1.0044
2160 | 6 | 4/16/2015 | 9:23:8 | 16640 | 1.04 | 30634.9206 | 1.1669 | 1.1567 | 34.0821 | 1.0039
2161 | 6.0028 | 4/16/2015 | 9:23:38 | 16646 | 1.0404 | 30650.0434 | 1.1571 | 1.147 | 34.0645 | 1.0029
2162 | 6.0056 | 4/16/2015 | 9:24:8 | 16652 | 1.0408 | 30665.1775 | 1.1474 | 1.1372 | 34.0469 | 1.0035
2163 | 6.0083 | 4/16/2015 | 9:24:38 | 16658 | 1.0411 | 30680.3228 | 1.1377 | 1.1274 | 34.0294 | 1.0045
2164 | 6.0111 | 4/16/2015 | 9:25:8 | 16663 | 1.0414 | 30692.9525 | 1.1295 | 1.1193 | 34.0147 | 1.0035
2165 | 6.0139 | 4/16/2015 | 9:25:38 | 16668 | 1.0417 | 30705.5901 | 1.1214 | 1.1111 | 34.0001 | 1.0025
2166 | 6.0167 | 4/16/2015 | 9:26:8 | 16673 | 1.0421 | 30718.2355 | 1.1133 | 1.103 | 33.9854 | 1.0042
2167 | 6.0194 | 4/16/2015 | 9:26:38 | 16677 | 1.0423 | 30728.3575 | 1.1068 | 1.0965 | 33.9737 | 1.0046
2168 | 6.0222 | 4/16/2015 | 9:27:8 | 16681 | 1.0426 | 30738.4845 | 1.1003 | 1.09 | 33.9619 | 1.003
2169 | 6.025 | 4/16/2015 | 9:27:38 | 16685 | 1.0428 | 30748.6166 | 1.0938 | 1.0835 | 33.9502 | 1.0035
2170 | 6.0278 | 4/16/2015 | 9:28:8 | 16689 | 1.0431 | 30758.7537 | 1.0873 | 1.0769 | 33.9385 | 1.0047
2171 | 6.0306 | 4/16/2015 | 9:28:38 | 16693 | 1.0433 | 30768.8958 | 1.0807 | 1.0704 | 33.9268 | 1.004
2172 | 6.0333 | 4/16/2015 | 9:29:8 | 16696 | 1.0435 | 30776.5057 | 1.0759 | 1.0655 | 33.918 | 1.0033
2173 | 6.0361 | 4/16/2015 | 9:29:38 | 16699 | 1.0437 | 30784.1185 | 1.071 | 1.0606 | 33.9092 | 1.004
2174 | 6.0389 | 4/16/2015 | 9:30:8 | 16702 | 1.0439 | 30791.7341 | 1.0661 | 1.0557 | 33.9003 | 1.0046
2175 | 6.0417 | 4/16/2015 | 9:30:38 | 16704 | 1.044 | 30796.8127 | 1.0628 | 1.0525 | 33.8945 | 1.0035
2176 | 6.0444 | 4/16/2015 | 9:31:8 | 16707 | 1.0442 | 30804.4331 | 1.058 | 1.0476 | 33.8857 | 1.0033
2177 | 6.0472 | 4/16/2015 | 9:31:38 | 16709 | 1.0443 | 30809.5149 | 1.0547 | 1.0443 | 33.8798 | 1.0049
2178 | 6.05 | 4/16/2015 | 9:32:8 | 16712 | 1.0445 | 30817.14 | 1.0498 | 1.0394 | 33.871 | 1.0045
2179 | 6.0528 | 4/16/2015 | 9:32:38 | 16714 | 1.0446 | 30822.225 | 1.0466 | 1.0362 | 33.8651 | 1.0029
2180 | 6.0556 | 4/16/2015 | 9:33:8 | 16716 | 1.0448 | 30827.3112 | 1.0433 | 1.0329 | 33.8593 | 1.0037
2181 | 6.0583 | 4/16/2015 | 9:33:38 | 16718 | 1.0449 | 30832.3988 | 1.0401 | 1.0297 | 33.8534 | 1.0047
2182 | 6.0611 | 4/16/2015 | 9:34:8 | 16719 | 1.0449 | 30834.943 | 1.0384 | 1.028 | 33.8505 | 1.0035
2183 | 6.0639 | 4/16/2015 | 9:34:38 | 16721 | 1.0451 | 30840.0324 | 1.0352 | 1.0248 | 33.8446 | 1.0024
2184 | 6.0667 | 4/16/2015 | 9:35:8 | 16723 | 1.0452 | 30845.1231 | 1.0319 | 1.0215 | 33.8387 | 1.0037
2185 | 6.0694 | 4/16/2015 | 9:35:38 | 16724 | 1.0453 | 30847.6689 | 1.0303 | 1.0199 | 33.8358 | 1.0053
2186 | 6.0722 | 4/16/2015 | 9:36:8 | 16725 | 1.0453 | 30850.215 | 1.0287 | 1.0182 | 33.8328 | 1.0036
2187 | 6.075 | 4/16/2015 | 9:36:38 | 16727 | 1.0454 | 30855.3083 | 1.0254 | 1.015 | 33.827 | 1.0024
2188 | 6.0778 | 4/16/2015 | 9:37:8 | 16728 | 1.0455 | 30857.8554 | 1.0238 | 1.0133 | 33.824 | 1.0045
2189 | 6.0806 | 4/16/2015 | 9:37:38 | 16729 | 1.0456 | 30860.4028 | 1.0221 | 1.0117 | 33.8211 | 1.0037
2190 | 6.0833 | 4/16/2015 | 9:38:8 | 16730 | 1.0456 | 30862.9505 | 1.0205 | 1.0101 | 33.8181 | 1.0034
2191 | 6.0861 | 4/16/2015 | 9:38:38 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0042
2192 | 6.0889 | 4/16/2015 | 9:39:8 | 16732 | 1.0457 | 30868.0469 | 1.0173 | 1.0068 | 33.8123 | 1.0043
2193 | 6.0917 | 4/16/2015 | 9:39:38 | 16733 | 1.0458 | 30870.5956 | 1.0156 | 1.0052 | 33.8093 | 1.0031
2194 | 6.0944 | 4/16/2015 | 9:40:8 | 16734 | 1.0459 | 30873.1446 | 1.014 | 1.0036 | 33.8064 | 1.004
2195 | 6.0972 | 4/16/2015 | 9:40:38 | 16735 | 1.0459 | 30875.6939 | 1.0124 | 1.0019 | 33.8035 | 1.0044
2196 | 6.1 | 4/16/2015 | 9:41:8 | 16736 | 1.046 | 30878.2435 | 1.0107 | 1.0003 | 33.8005 | 1.0035
2197 | 6.1028 | 4/16/2015 | 9:41:38 | 16736 | 1.046 | 30878.2435 | 1.0107 | 1.0003 | 33.8005 | 1.0033
2198 | 6.1056 | 4/16/2015 | 9:42:8 | 16737 | 1.0461 | 30880.7935 | 1.0091 | 0.99866 | 33.7976 | 1.0046
2199 | 6.1083 | 4/16/2015 | 9:42:38 | 16738 | 1.0461 | 30883.3437 | 1.0075 | 0.99703 | 33.7947 | 1.0046
2200 | 6.1111 | 4/16/2015 | 9:43:8 | 16738 | 1.0461 | 30883.3437 | 1.0075 | 0.99703 | 33.7947 | 1.0035
2201 | 6.1139 | 4/16/2015 | 9:43:38 | 16739 | 1.0462 | 30885.8943 | 1.0059 | 0.9954 | 33.7917 | 1.0032
2202 | 6.1167 | 4/16/2015 | 9:44:8 | 16740 | 1.0463 | 30888.4452 | 1.0042 | 0.99376 | 33.7888 | 1.0044
2203 | 6.1194 | 4/16/2015 | 9:44:38 | 16740 | 1.0463 | 30888.4452 | 1.0042 | 0.99376 | 33.7888 | 1.004
2204 | 6.1222 | 4/16/2015 | 9:45:8 | 16741 | 1.0463 | 30890.9964 | 1.0026 | 0.99213 | 33.7858 | 1.0031
2205 | 6.125 | 4/16/2015 | 9:45:38 | 16741 | 1.0463 | 30890.9964 | 1.0026 | 0.99213 | 33.7858 | 1.0044
2206 | 6.1278 | 4/16/2015 | 9:46:8 | 16741 | 1.0463 | 30890.9964 | 1.0026 | 0.99213 | 33.7858 | 1.0047
2207 | 6.1306 | 4/16/2015 | 9:46:38 | 16742 | 1.0464 | 30893.548 | 1.001 | 0.9905 | 33.7829 | 1.0033
2208 | 6.1333 | 4/16/2015 | 9:47:8 | 16742 | 1.0464 | 30893.548 | 1.001 | 0.9905 | 33.7829 | 1.0035
2209 | 6.1361 | 4/16/2015 | 9:47:38 | 16743 | 1.0464 | 30896.0998 | 0.99934 | 0.98887 | 33.78 | 1.0049
2210 | 6.1389 | 4/16/2015 | 9:48:8 | 16743 | 1.0464 | 30896.0998 | 0.99934 | 0.98887 | 33.78 | 1.0045
2211 | 6.1417 | 4/16/2015 | 9:48:38 | 16743 | 1.0464 | 30896.0998 | 0.99934 | 0.98887 | 33.78 | 1.0034
2212 | 6.1444 | 4/16/2015 | 9:49:8 | 16743 | 1.0464 | 30896.0998 | 0.99934 | 0.98887 | 33.78 | 1.0041
2213 | 6.1472 | 4/16/2015 | 9:49:38 | 16744 | 1.0465 | 30898.652 | 0.99771 | 0.98723 | 33.777 | 1.0052
2214 | 6.15 | 4/16/2015 | 9:50:8 | 16744 | 1.0465 | 30898.652 | 0.99771 | 0.98723 | 33.777 | 1.0035
2215 | 6.1528 | 4/16/2015 | 9:50:38 | 16744 | 1.0465 | 30898.652 | 0.99771 | 0.98723 | 33.777 | 1.0027
2216 | 6.1556 | 4/16/2015 | 9:51:8 | 16745 | 1.0466 | 30901.2045 | 0.99608 | 0.9856 | 33.7741 | 1.0044
2217 | 6.1583 | 4/16/2015 | 9:51:38 | 16745 | 1.0466 | 30901.2045 | 0.99608 | 0.9856 | 33.7741 | 1.0049
2218 | 6.1611 | 4/16/2015 | 9:52:8 | 16745 | 1.0466 | 30901.2045 | 0.99608 | 0.9856 | 33.7741 | 1.0032
2219 | 6.1639 | 4/16/2015 | 9:52:38 | 16745 | 1.0466 | 30901.2045 | 0.99608 | 0.9856 | 33.7741 | 1.004
2220 | 6.1667 | 4/16/2015 | 9:53:8 | 16745 | 1.0466 | 30901.2045 | 0.99608 | 0.9856 | 33.7741 | 1.0049
2221 | 6.1694 | 4/16/2015 | 9:53:38 | 16745 | 1.0466 | 30901.2045 | 0.99608 | 0.9856 | 33.7741 | 1.0035
2222 | 6.1722 | 4/16/2015 | 9:54:8 | 16746 | 1.0466 | 30903.7573 | 0.99445 | 0.98397 | 33.7711 | 1.0024
2223 | 6.175 | 4/16/2015 | 9:54:38 | 16746 | 1.0466 | 30903.7573 | 0.99445 | 0.98397 | 33.7711 | 1.0044
2224 | 6.1778 | 4/16/2015 | 9:55:8 | 16746 | 1.0466 | 30903.7573 | 0.99445 | 0.98397 | 33.7711 | 1.0047
2225 | 6.1806 | 4/16/2015 | 9:55:38 | 16746 | 1.0466 | 30903.7573 | 0.99445 | 0.98397 | 33.7711 | 1.003
2226 | 6.1833 | 4/16/2015 | 9:56:8 | 16746 | 1.0466 | 30903.7573 | 0.99445 | 0.98397 | 33.7711 | 1.0027
2227 | 6.1861 | 4/16/2015 | 9:56:38 | 16746 | 1.0466 | 30903.7573 | 0.99445 | 0.98397 | 33.7711 | 1.0045
2228 | 6.1889 | 4/16/2015 | 9:57:8 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.0043
2229 | 6.1917 | 4/16/2015 | 9:57:38 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.003
2230 | 6.1944 | 4/16/2015 | 9:58:8 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.0037
2231 | 6.1972 | 4/16/2015 | 9:58:38 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.005
2232 | 6.2 | 4/16/2015 | 9:59:8 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.0039
2233 | 6.2028 | 4/16/2015 | 9:59:38 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.0029
2234 | 6.2056 | 4/16/2015 | 10:0:8 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.0043
2235 | 6.2083 | 4/16/2015 | 10:0:38 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.0047
2236 | 6.2111 | 4/16/2015 | 10:1:8 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.0031
2237 | 6.2139 | 4/16/2015 | 10:1:38 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.0031
2238 | 6.2167 | 4/16/2015 | 10:2:8 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.0047
2239 | 6.2194 | 4/16/2015 | 10:2:38 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.0043
2240 | 6.2222 | 4/16/2015 | 10:3:8 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.003
2241 | 6.225 | 4/16/2015 | 10:3:38 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.0038
2242 | 6.2278 | 4/16/2015 | 10:4:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0049
2243 | 6.2306 | 4/16/2015 | 10:4:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0033
2244 | 6.2333 | 4/16/2015 | 10:5:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0031
2245 | 6.2361 | 4/16/2015 | 10:5:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0045
2246 | 6.2389 | 4/16/2015 | 10:6:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0039
2247 | 6.2417 | 4/16/2015 | 10:6:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0023
2248 | 6.2444 | 4/16/2015 | 10:7:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0036
2249 | 6.2472 | 4/16/2015 | 10:7:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.005
2250 | 6.25 | 4/16/2015 | 10:8:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0033
2251 | 6.2528 | 4/16/2015 | 10:8:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.003
2252 | 6.2556 | 4/16/2015 | 10:9:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2253 | 6.2583 | 4/16/2015 | 10:9:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0037
2254 | 6.2611 | 4/16/2015 | 10:10:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0029
2255 | 6.2639 | 4/16/2015 | 10:10:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0041
2256 | 6.2667 | 4/16/2015 | 10:11:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0053
2257 | 6.2694 | 4/16/2015 | 10:11:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0044
2258 | 6.2722 | 4/16/2015 | 10:12:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0036
2259 | 6.275 | 4/16/2015 | 10:12:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2260 | 6.2778 | 4/16/2015 | 10:13:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0041
2261 | 6.2806 | 4/16/2015 | 10:13:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0039
2262 | 6.2833 | 4/16/2015 | 10:14:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0039
2263 | 6.2861 | 4/16/2015 | 10:14:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0045
2264 | 6.2889 | 4/16/2015 | 10:15:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0044
2265 | 6.2917 | 4/16/2015 | 10:15:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0038
2266 | 6.2944 | 4/16/2015 | 10:16:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0046
2267 | 6.2972 | 4/16/2015 | 10:16:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0046
2268 | 6.3 | 4/16/2015 | 10:17:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0032
2269 | 6.3028 | 4/16/2015 | 10:17:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0031
2270 | 6.3056 | 4/16/2015 | 10:18:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0044
2271 | 6.3083 | 4/16/2015 | 10:18:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0044
2272 | 6.3111 | 4/16/2015 | 10:19:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0032
2273 | 6.3139 | 4/16/2015 | 10:19:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0038
2274 | 6.3167 | 4/16/2015 | 10:20:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0045
2275 | 6.3194 | 4/16/2015 | 10:20:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0034
2276 | 6.3222 | 4/16/2015 | 10:21:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0033
2277 | 6.325 | 4/16/2015 | 10:21:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0049
2278 | 6.3278 | 4/16/2015 | 10:22:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0047
2279 | 6.3306 | 4/16/2015 | 10:22:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0027
2280 | 6.3333 | 4/16/2015 | 10:23:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0044
2281 | 6.3361 | 4/16/2015 | 10:23:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2282 | 6.3389 | 4/16/2015 | 10:24:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0027
2283 | 6.3417 | 4/16/2015 | 10:24:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0033
2284 | 6.3444 | 4/16/2015 | 10:25:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0049
2285 | 6.3472 | 4/16/2015 | 10:25:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0034
2286 | 6.35 | 4/16/2015 | 10:26:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0028
2287 | 6.3528 | 4/16/2015 | 10:26:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0045
2288 | 6.3556 | 4/16/2015 | 10:27:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0043
2289 | 6.3583 | 4/16/2015 | 10:27:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0034
2290 | 6.3611 | 4/16/2015 | 10:28:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0043
2291 | 6.3639 | 4/16/2015 | 10:28:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0048
2292 | 6.3667 | 4/16/2015 | 10:29:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0033
2293 | 6.3694 | 4/16/2015 | 10:29:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0031
2294 | 6.3722 | 4/16/2015 | 10:30:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0045
2295 | 6.375 | 4/16/2015 | 10:30:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0043
2296 | 6.3778 | 4/16/2015 | 10:31:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0031
2297 | 6.3806 | 4/16/2015 | 10:31:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0037
2298 | 6.3833 | 4/16/2015 | 10:32:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.005
2299 | 6.3861 | 4/16/2015 | 10:32:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0037
2300 | 6.3889 | 4/16/2015 | 10:33:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0026
2301 | 6.3917 | 4/16/2015 | 10:33:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0046
2302 | 6.3944 | 4/16/2015 | 10:34:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0041
2303 | 6.3972 | 4/16/2015 | 10:34:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0037
2304 | 6.4 | 4/16/2015 | 10:35:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0044
2305 | 6.4028 | 4/16/2015 | 10:35:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0042
2306 | 6.4056 | 4/16/2015 | 10:36:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0033
2307 | 6.4083 | 4/16/2015 | 10:36:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2308 | 6.4111 | 4/16/2015 | 10:37:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0048
2309 | 6.4139 | 4/16/2015 | 10:37:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0036
2310 | 6.4167 | 4/16/2015 | 10:38:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.003
2311 | 6.4194 | 4/16/2015 | 10:38:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0047
2312 | 6.4222 | 4/16/2015 | 10:39:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0052
2313 | 6.425 | 4/16/2015 | 10:39:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0039
2314 | 6.4278 | 4/16/2015 | 10:40:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0035
2315 | 6.4306 | 4/16/2015 | 10:40:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0053
2316 | 6.4333 | 4/16/2015 | 10:41:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0056
2317 | 6.4361 | 4/16/2015 | 10:41:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0031
2318 | 6.4389 | 4/16/2015 | 10:42:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0044
2319 | 6.4417 | 4/16/2015 | 10:42:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0043
2320 | 6.4444 | 4/16/2015 | 10:43:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0029
2321 | 6.4472 | 4/16/2015 | 10:43:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0037
2322 | 6.45 | 4/16/2015 | 10:44:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0048
2323 | 6.4528 | 4/16/2015 | 10:44:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2324 | 6.4556 | 4/16/2015 | 10:45:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0032
2325 | 6.4583 | 4/16/2015 | 10:45:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0041
2326 | 6.4611 | 4/16/2015 | 10:46:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.005
2327 | 6.4639 | 4/16/2015 | 10:46:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0038
2328 | 6.4667 | 4/16/2015 | 10:47:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0036
2329 | 6.4694 | 4/16/2015 | 10:47:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0047
2330 | 6.4722 | 4/16/2015 | 10:48:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0045
2331 | 6.475 | 4/16/2015 | 10:48:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0033
2332 | 6.4778 | 4/16/2015 | 10:49:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0037
2333 | 6.4806 | 4/16/2015 | 10:49:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0051
2334 | 6.4833 | 4/16/2015 | 10:50:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0038
2335 | 6.4861 | 4/16/2015 | 10:50:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0027
2336 | 6.4889 | 4/16/2015 | 10:51:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0046
2337 | 6.4917 | 4/16/2015 | 10:51:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0046
2338 | 6.4944 | 4/16/2015 | 10:52:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0029
2339 | 6.4972 | 4/16/2015 | 10:52:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0029
2340 | 6.5 | 4/16/2015 | 10:53:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0047
2341 | 6.5028 | 4/16/2015 | 10:53:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.004
2342 | 6.5056 | 4/16/2015 | 10:54:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0032
2343 | 6.5083 | 4/16/2015 | 10:54:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0043
2344 | 6.5111 | 4/16/2015 | 10:55:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0039
2345 | 6.5139 | 4/16/2015 | 10:55:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0031
2346 | 6.5167 | 4/16/2015 | 10:56:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0034
2347 | 6.5194 | 4/16/2015 | 10:56:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2348 | 6.5222 | 4/16/2015 | 10:57:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0039
2349 | 6.525 | 4/16/2015 | 10:57:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0028
2350 | 6.5278 | 4/16/2015 | 10:58:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0036
2351 | 6.5306 | 4/16/2015 | 10:58:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2352 | 6.5333 | 4/16/2015 | 10:59:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.003
2353 | 6.5361 | 4/16/2015 | 10:59:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0031
2354 | 6.5389 | 4/16/2015 | 11:0:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0043
2355 | 6.5417 | 4/16/2015 | 11:0:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0039
2356 | 6.5444 | 4/16/2015 | 11:1:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0025
2357 | 6.5472 | 4/16/2015 | 11:1:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0036
2358 | 6.55 | 4/16/2015 | 11:2:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0047
2359 | 6.5528 | 4/16/2015 | 11:2:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0033
2360 | 6.5556 | 4/16/2015 | 11:3:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0027
2361 | 6.5583 | 4/16/2015 | 11:3:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0045
2362 | 6.5611 | 4/16/2015 | 11:4:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.004
2363 | 6.5639 | 4/16/2015 | 11:4:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0031
2364 | 6.5667 | 4/16/2015 | 11:5:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0041
2365 | 6.5694 | 4/16/2015 | 11:5:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0051
2366 | 6.5722 | 4/16/2015 | 11:6:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0039
2367 | 6.575 | 4/16/2015 | 11:6:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0032
2368 | 6.5778 | 4/16/2015 | 11:7:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0047
2369 | 6.5806 | 4/16/2015 | 11:7:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0041
2370 | 6.5833 | 4/16/2015 | 11:8:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.003
2371 | 6.5861 | 4/16/2015 | 11:8:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0046
2372 | 6.5889 | 4/16/2015 | 11:9:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0048
2373 | 6.5917 | 4/16/2015 | 11:9:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0029
2374 | 6.5944 | 4/16/2015 | 11:10:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0032
2375 | 6.5972 | 4/16/2015 | 11:10:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.005
2376 | 6.6 | 4/16/2015 | 11:11:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2377 | 6.6028 | 4/16/2015 | 11:11:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0031
2378 | 6.6056 | 4/16/2015 | 11:12:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0043
2379 | 6.6083 | 4/16/2015 | 11:12:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0041
2380 | 6.6111 | 4/16/2015 | 11:13:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0038
2381 | 6.6139 | 4/16/2015 | 11:13:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2382 | 6.6167 | 4/16/2015 | 11:14:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0046
2383 | 6.6194 | 4/16/2015 | 11:14:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0045
2384 | 6.6222 | 4/16/2015 | 11:15:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0043
2385 | 6.625 | 4/16/2015 | 11:15:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0038
2386 | 6.6278 | 4/16/2015 | 11:16:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2387 | 6.6306 | 4/16/2015 | 11:16:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2388 | 6.6333 | 4/16/2015 | 11:17:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0041
2389 | 6.6361 | 4/16/2015 | 11:17:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2390 | 6.6389 | 4/16/2015 | 11:18:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0049
2391 | 6.6417 | 4/16/2015 | 11:18:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0044
2392 | 6.6444 | 4/16/2015 | 11:19:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0044
2393 | 6.6472 | 4/16/2015 | 11:19:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0045
2394 | 6.65 | 4/16/2015 | 11:20:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0043
2395 | 6.6528 | 4/16/2015 | 11:20:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2396 | 6.6556 | 4/16/2015 | 11:21:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0038
2397 | 6.6583 | 4/16/2015 | 11:21:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2398 | 6.6611 | 4/16/2015 | 11:22:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0043
2399 | 6.6639 | 4/16/2015 | 11:22:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.004
2400 | 6.6667 | 4/16/2015 | 11:23:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0038
2401 | 6.6694 | 4/16/2015 | 11:23:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2402 | 6.6722 | 4/16/2015 | 11:24:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0042
2403 | 6.675 | 4/16/2015 | 11:24:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.004
2404 | 6.6778 | 4/16/2015 | 11:25:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0033
2405 | 6.6806 | 4/16/2015 | 11:25:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2406 | 6.6833 | 4/16/2015 | 11:26:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2407 | 6.6861 | 4/16/2015 | 11:26:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0038
2408 | 6.6889 | 4/16/2015 | 11:27:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0042
2409 | 6.6917 | 4/16/2015 | 11:27:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0047
2410 | 6.6944 | 4/16/2015 | 11:28:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0041
2411 | 6.6972 | 4/16/2015 | 11:28:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0029
2412 | 6.7 | 4/16/2015 | 11:29:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2413 | 6.7028 | 4/16/2015 | 11:29:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0051
2414 | 6.7056 | 4/16/2015 | 11:30:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0037
2415 | 6.7083 | 4/16/2015 | 11:30:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0029
2416 | 6.7111 | 4/16/2015 | 11:31:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0046
2417 | 6.7139 | 4/16/2015 | 11:31:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0051
2418 | 6.7167 | 4/16/2015 | 11:32:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0034
2419 | 6.7194 | 4/16/2015 | 11:32:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0031
2420 | 6.7222 | 4/16/2015 | 11:33:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0041
2421 | 6.725 | 4/16/2015 | 11:33:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2422 | 6.7278 | 4/16/2015 | 11:34:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0032
2423 | 6.7306 | 4/16/2015 | 11:34:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0036
2424 | 6.7333 | 4/16/2015 | 11:35:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0048
2425 | 6.7361 | 4/16/2015 | 11:35:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0049
2426 | 6.7389 | 4/16/2015 | 11:36:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0032
2427 | 6.7417 | 4/16/2015 | 11:36:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0036
2428 | 6.7444 | 4/16/2015 | 11:37:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0049
2429 | 6.7472 | 4/16/2015 | 11:37:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0046
2430 | 6.75 | 4/16/2015 | 11:38:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0029
2431 | 6.7528 | 4/16/2015 | 11:38:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0037
2432 | 6.7556 | 4/16/2015 | 11:39:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.005
2433 | 6.7583 | 4/16/2015 | 11:39:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2434 | 6.7611 | 4/16/2015 | 11:40:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0031
2435 | 6.7639 | 4/16/2015 | 11:40:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0043
2436 | 6.7667 | 4/16/2015 | 11:41:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0053
2437 | 6.7694 | 4/16/2015 | 11:41:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0036
2438 | 6.7722 | 4/16/2015 | 11:42:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0035
2439 | 6.775 | 4/16/2015 | 11:42:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0047
2440 | 6.7778 | 4/16/2015 | 11:43:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2441 | 6.7806 | 4/16/2015 | 11:43:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0032
2442 | 6.7833 | 4/16/2015 | 11:44:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0039
2443 | 6.7861 | 4/16/2015 | 11:44:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0049
2444 | 6.7889 | 4/16/2015 | 11:45:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2445 | 6.7917 | 4/16/2015 | 11:45:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0035
2446 | 6.7944 | 4/16/2015 | 11:46:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.004
2447 | 6.7972 | 4/16/2015 | 11:46:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0048
2448 | 6.8 | 4/16/2015 | 11:47:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0043
2449 | 6.8028 | 4/16/2015 | 11:47:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0039
2450 | 6.8056 | 4/16/2015 | 11:48:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0052
2451 | 6.8083 | 4/16/2015 | 11:48:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0045
2452 | 6.8111 | 4/16/2015 | 11:49:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0036
2453 | 6.8139 | 4/16/2015 | 11:49:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0042
2454 | 6.8167 | 4/16/2015 | 11:50:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.005
2455 | 6.8194 | 4/16/2015 | 11:50:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0041
2456 | 6.8222 | 4/16/2015 | 11:51:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0033
2457 | 6.825 | 4/16/2015 | 11:51:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0046
2458 | 6.8278 | 4/16/2015 | 11:52:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0045
2459 | 6.8306 | 4/16/2015 | 11:52:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0043
2460 | 6.8333 | 4/16/2015 | 11:53:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2461 | 6.8361 | 4/16/2015 | 11:53:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0047
2462 | 6.8389 | 4/16/2015 | 11:54:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2463 | 6.8417 | 4/16/2015 | 11:54:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0038
2464 | 6.8444 | 4/16/2015 | 11:55:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0045
2465 | 6.8472 | 4/16/2015 | 11:55:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0045
2466 | 6.85 | 4/16/2015 | 11:56:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0035
2467 | 6.8528 | 4/16/2015 | 11:56:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0039
2468 | 6.8556 | 4/16/2015 | 11:57:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0043
2469 | 6.8583 | 4/16/2015 | 11:57:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0039
2470 | 6.8611 | 4/16/2015 | 11:58:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0039
2471 | 6.8639 | 4/16/2015 | 11:58:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0043
2472 | 6.8667 | 4/16/2015 | 11:59:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0046
2473 | 6.8694 | 4/16/2015 | 11:59:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0038
2474 | 6.8722 | 4/16/2015 | 12:0:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2475 | 6.875 | 4/16/2015 | 12:0:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0047
2476 | 6.8778 | 4/16/2015 | 12:1:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2477 | 6.8806 | 4/16/2015 | 12:1:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2478 | 6.8833 | 4/16/2015 | 12:2:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0043
2479 | 6.8861 | 4/16/2015 | 12:2:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2480 | 6.8889 | 4/16/2015 | 12:3:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0038
2481 | 6.8917 | 4/16/2015 | 12:3:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.004
2482 | 6.8944 | 4/16/2015 | 12:4:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2483 | 6.8972 | 4/16/2015 | 12:4:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0041
2484 | 6.9 | 4/16/2015 | 12:5:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0041
2485 | 6.9028 | 4/16/2015 | 12:5:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0039
2486 | 6.9056 | 4/16/2015 | 12:6:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0043
2487 | 6.9083 | 4/16/2015 | 12:6:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0044
2488 | 6.9111 | 4/16/2015 | 12:7:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0045
2489 | 6.9139 | 4/16/2015 | 12:7:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2490 | 6.9167 | 4/16/2015 | 12:8:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0042
2491 | 6.9194 | 4/16/2015 | 12:8:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2492 | 6.9222 | 4/16/2015 | 12:9:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0046
2493 | 6.925 | 4/16/2015 | 12:9:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2494 | 6.9278 | 4/16/2015 | 12:10:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0037
2495 | 6.9306 | 4/16/2015 | 12:10:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2496 | 6.9333 | 4/16/2015 | 12:11:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0044
2497 | 6.9361 | 4/16/2015 | 12:11:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2498 | 6.9389 | 4/16/2015 | 12:12:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0037
2499 | 6.9417 | 4/16/2015 | 12:12:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0043
2500 | 6.9444 | 4/16/2015 | 12:13:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0046
2501 | 6.9472 | 4/16/2015 | 12:13:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0035
2502 | 6.95 | 4/16/2015 | 12:14:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0038
2503 | 6.9528 | 4/16/2015 | 12:14:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2504 | 6.9556 | 4/16/2015 | 12:15:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2505 | 6.9583 | 4/16/2015 | 12:15:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0032
2506 | 6.9611 | 4/16/2015 | 12:16:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0043
2507 | 6.9639 | 4/16/2015 | 12:16:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0051
2508 | 6.9667 | 4/16/2015 | 12:17:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0035
2509 | 6.9694 | 4/16/2015 | 12:17:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0041
2510 | 6.9722 | 4/16/2015 | 12:18:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0047
2511 | 6.975 | 4/16/2015 | 12:18:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0039
2512 | 6.9778 | 4/16/2015 | 12:19:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.003
2513 | 6.9806 | 4/16/2015 | 12:19:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0043
2514 | 6.9833 | 4/16/2015 | 12:20:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0048
2515 | 6.9861 | 4/16/2015 | 12:20:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0033
2516 | 6.9889 | 4/16/2015 | 12:21:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0032
2517 | 6.9917 | 4/16/2015 | 12:21:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0045
2518 | 6.9944 | 4/16/2015 | 12:22:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2519 | 6.9972 | 4/16/2015 | 12:22:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0029
2520 | 7 | 4/16/2015 | 12:23:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0035
2521 | 7.0028 | 4/16/2015 | 12:23:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0046
2522 | 7.0056 | 4/16/2015 | 12:24:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0037
2523 | 7.0083 | 4/16/2015 | 12:24:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0026
2524 | 7.0111 | 4/16/2015 | 12:25:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.004
2525 | 7.0139 | 4/16/2015 | 12:25:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0054
2526 | 7.0167 | 4/16/2015 | 12:26:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2527 | 7.0194 | 4/16/2015 | 12:26:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0036
2528 | 7.0222 | 4/16/2015 | 12:27:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0048
2529 | 7.025 | 4/16/2015 | 12:27:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0045
2530 | 7.0278 | 4/16/2015 | 12:28:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0027
2531 | 7.0306 | 4/16/2015 | 12:28:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0034
2532 | 7.0333 | 4/16/2015 | 12:29:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0049
2533 | 7.0361 | 4/16/2015 | 12:29:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.004
2534 | 7.0389 | 4/16/2015 | 12:30:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0032
2535 | 7.0417 | 4/16/2015 | 12:30:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0047
2536 | 7.0444 | 4/16/2015 | 12:31:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2537 | 7.0472 | 4/16/2015 | 12:31:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0033
2538 | 7.05 | 4/16/2015 | 12:32:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0045
2539 | 7.0528 | 4/16/2015 | 12:32:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0054
2540 | 7.0556 | 4/16/2015 | 12:33:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2541 | 7.0583 | 4/16/2015 | 12:33:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0037
2542 | 7.0611 | 4/16/2015 | 12:34:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0049
2543 | 7.0639 | 4/16/2015 | 12:34:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0051
2544 | 7.0667 | 4/16/2015 | 12:35:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0039
2545 | 7.0694 | 4/16/2015 | 12:35:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0039
2546 | 7.0722 | 4/16/2015 | 12:36:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.005
2547 | 7.075 | 4/16/2015 | 12:36:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0047
2548 | 7.0778 | 4/16/2015 | 12:37:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0036
2549 | 7.0806 | 4/16/2015 | 12:37:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0037
2550 | 7.0833 | 4/16/2015 | 12:38:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0045
2551 | 7.0861 | 4/16/2015 | 12:38:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2552 | 7.0889 | 4/16/2015 | 12:39:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0034
2553 | 7.0917 | 4/16/2015 | 12:39:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2554 | 7.0944 | 4/16/2015 | 12:40:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0051
2555 | 7.0972 | 4/16/2015 | 12:40:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0043
2556 | 7.1 | 4/16/2015 | 12:41:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0039
2557 | 7.1028 | 4/16/2015 | 12:41:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0045
2558 | 7.1056 | 4/16/2015 | 12:42:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0046
2559 | 7.1083 | 4/16/2015 | 12:42:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0034
2560 | 7.1111 | 4/16/2015 | 12:43:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0037
2561 | 7.1139 | 4/16/2015 | 12:43:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.005
2562 | 7.1167 | 4/16/2015 | 12:44:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0045
2563 | 7.1194 | 4/16/2015 | 12:44:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0034
2564 | 7.1222 | 4/16/2015 | 12:45:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0045
2565 | 7.125 | 4/16/2015 | 12:45:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0049
2566 | 7.1278 | 4/16/2015 | 12:46:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0034
2567 | 7.1306 | 4/16/2015 | 12:46:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2568 | 7.1333 | 4/16/2015 | 12:47:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0055
2569 | 7.1361 | 4/16/2015 | 12:47:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0042
2570 | 7.1389 | 4/16/2015 | 12:48:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2571 | 7.1417 | 4/16/2015 | 12:48:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0053
2572 | 7.1444 | 4/16/2015 | 12:49:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0043
2573 | 7.1472 | 4/16/2015 | 12:49:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0037
2574 | 7.15 | 4/16/2015 | 12:50:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0045
2575 | 7.1528 | 4/16/2015 | 12:50:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0054
2576 | 7.1556 | 4/16/2015 | 12:51:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0039
2577 | 7.1583 | 4/16/2015 | 12:51:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0033
2578 | 7.1611 | 4/16/2015 | 12:52:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.005
2579 | 7.1639 | 4/16/2015 | 12:52:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0053
2580 | 7.1667 | 4/16/2015 | 12:53:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0033
2581 | 7.1694 | 4/16/2015 | 12:53:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0035
2582 | 7.1722 | 4/16/2015 | 12:54:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.005
2583 | 7.175 | 4/16/2015 | 12:54:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0045
2584 | 7.1778 | 4/16/2015 | 12:55:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0031
2585 | 7.1806 | 4/16/2015 | 12:55:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0044
2586 | 7.1833 | 4/16/2015 | 12:56:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0051
2587 | 7.1861 | 4/16/2015 | 12:56:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2588 | 7.1889 | 4/16/2015 | 12:57:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0032
2589 | 7.1917 | 4/16/2015 | 12:57:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0045
2590 | 7.1944 | 4/16/2015 | 12:58:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0047
2591 | 7.1972 | 4/16/2015 | 12:58:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0036
2592 | 7.2 | 4/16/2015 | 12:59:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.004
2593 | 7.2028 | 4/16/2015 | 12:59:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0049
2594 | 7.2056 | 4/16/2015 | 13:0:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0044
2595 | 7.2083 | 4/16/2015 | 13:0:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0038
2596 | 7.2111 | 4/16/2015 | 13:1:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0048
2597 | 7.2139 | 4/16/2015 | 13:1:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0049
2598 | 7.2167 | 4/16/2015 | 13:2:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0039
2599 | 7.2194 | 4/16/2015 | 13:2:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0043
2600 | 7.2222 | 4/16/2015 | 13:3:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0051
2601 | 7.225 | 4/16/2015 | 13:3:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0043
2602 | 7.2278 | 4/16/2015 | 13:4:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0035
2603 | 7.2306 | 4/16/2015 | 13:4:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0049
2604 | 7.2333 | 4/16/2015 | 13:5:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0049
2605 | 7.2361 | 4/16/2015 | 13:5:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0032
2606 | 7.2389 | 4/16/2015 | 13:6:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0041
2607 | 7.2417 | 4/16/2015 | 13:6:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0053
2608 | 7.2444 | 4/16/2015 | 13:7:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0044
2609 | 7.2472 | 4/16/2015 | 13:7:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0034
2610 | 7.25 | 4/16/2015 | 13:8:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0045
2611 | 7.2528 | 4/16/2015 | 13:8:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.005
2612 | 7.2556 | 4/16/2015 | 13:9:8 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0038
2613 | 7.2583 | 4/16/2015 | 13:9:38 | 16748 | 1.0468 | 30908.8639 | 0.99119 | 0.9807 | 33.7653 | 1.0032
2614 | 7.2611 | 4/16/2015 | 13:10:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0049
2615 | 7.2639 | 4/16/2015 | 13:10:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.005
2616 | 7.2667 | 4/16/2015 | 13:11:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0033
2617 | 7.2694 | 4/16/2015 | 13:11:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.004
2618 | 7.2722 | 4/16/2015 | 13:12:8 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.0054
2619 | 7.275 | 4/16/2015 | 13:12:38 | 16749 | 1.0468 | 30911.4177 | 0.98956 | 0.97907 | 33.7623 | 1.004
2620 | 7.2778 | 4/16/2015 | 13:13:8 | 16747 | 1.0467 | 30906.3105 | 0.99282 | 0.98234 | 33.7682 | 1.004
2621 | 7.2806 | 4/16/2015 | 13:13:38 | 16419 | 1.0262 | 30085.6321 | 1.5246 | 1.515 | 34.727 | 13.4028
2622 | 7.2833 | 4/16/2015 | 13:14:8 | 15751 | 0.98444 | 28512.0762 | 2.5913 | 2.5831 | 36.6496 | 11.0211
2623 | 7.2861 | 4/16/2015 | 13:14:38 | 15061 | 0.94131 | 27011.3514 | 3.6722 | 3.6649 | 38.5968 | 11.8697
2624 | 7.2889 | 4/16/2015 | 13:15:8 | 14409 | 0.90056 | 25696.9334 | 4.676 | 4.6689 | 40.404 | 12.6579
2625 | 7.2917 | 4/16/2015 | 13:15:38 | 13835 | 0.86469 | 24614.6939 | 5.5468 | 5.5395 | 41.9712 | 13.4172
2626 | 7.2944 | 4/16/2015 | 13:16:8 | 13337 | 0.83356 | 23727.5488 | 6.2934 | 6.2857 | 43.3143 | 12.8494
2627 | 7.2972 | 4/16/2015 | 13:16:38 | 12915 | 0.80719 | 23010.6281 | 6.9201 | 6.9119 | 44.4413 | 13.1791
2628 | 7.3 | 4/16/2015 | 13:17:8 | 12559 | 0.78494 | 22429.1157 | 7.4448 | 7.4359 | 45.3847 | 13.0069
2629 | 7.3028 | 4/16/2015 | 13:17:38 | 12253 | 0.76581 | 21945.4058 | 7.893 | 7.8836 | 46.1904 | 13.1109
2630 | 7.3056 | 4/16/2015 | 13:18:8 | 11985 | 0.74906 | 21533.4649 | 8.2837 | 8.2736 | 46.8924 | 14.0476
2631 | 7.3083 | 4/16/2015 | 13:18:38 | 11744 | 0.734 | 21171.9939 | 8.6334 | 8.6227 | 47.5208 | 13.9184
2632 | 7.3111 | 4/16/2015 | 13:19:8 | 11528 | 0.7205 | 20854.9906 | 8.9457 | 8.9344 | 48.0819 | 14.4314
2633 | 7.3139 | 4/16/2015 | 13:19:38 | 11332 | 0.70825 | 20572.8681 | 9.2282 | 9.2163 | 48.5893 | 14.3928
2634 | 7.3167 | 4/16/2015 | 13:20:8 | 11152 | 0.697 | 20318.2828 | 9.4869 | 9.4744 | 49.0539 | 15.2227
2635 | 7.3194 | 4/16/2015 | 13:20:38 | 10987 | 0.68669 | 20088.6093 | 9.7235 | 9.7104 | 49.4787 | 14.8806
2636 | 7.3222 | 4/16/2015 | 13:21:8 | 10832 | 0.677 | 19876.0029 | 9.9451 | 9.9315 | 49.8768 | 15.0702
2637 | 7.325 | 4/16/2015 | 13:21:38 | 10690 | 0.66812 | 19683.8482 | 10.1478 | 10.1337 | 50.2406 | 15.5524
2638 | 7.3278 | 4/16/2015 | 13:22:8 | 10544 | 0.659 | 19488.8409 | 10.3558 | 10.3411 | 50.614 | 15.6269
2639 | 7.3306 | 4/16/2015 | 13:22:38 | 10384 | 0.649 | 19278.0558 | 10.5833 | 10.568 | 51.0223 | 16.7804
2640 | 7.3333 | 4/16/2015 | 13:23:8 | 10199 | 0.63744 | 19038.0611 | 10.8457 | 10.8296 | 51.4933 | 17.7423
2641 | 7.3361 | 4/16/2015 | 13:23:38 | 10003 | 0.62519 | 18788.0518 | 11.1231 | 11.1062 | 51.9911 | 17.1347
2642 | 7.3389 | 4/16/2015 | 13:24:8 | 9822 | 0.61388 | 18560.9692 | 11.3786 | 11.3609 | 52.4497 | 16.9579
2643 | 7.3417 | 4/16/2015 | 13:24:38 | 9642 | 0.60262 | 18338.6664 | 11.6323 | 11.6137 | 52.9047 | 16.9557
2644 | 7.3444 | 4/16/2015 | 13:25:8 | 9484 | 0.59275 | 18146.3666 | 11.8545 | 11.8352 | 53.3034 | 17.2281
2645 | 7.3472 | 4/16/2015 | 13:25:38 | 9287 | 0.58044 | 17910.2253 | 12.131 | 12.1108 | 53.7994 | 17.5454
2646 | 7.35 | 4/16/2015 | 13:26:8 | 9052 | 0.56575 | 17633.665 | 12.4602 | 12.4387 | 54.3897 | 17.4747
2647 | 7.3528 | 4/16/2015 | 13:26:38 | 8819 | 0.55119 | 17364.8169 | 12.7858 | 12.7631 | 54.9736 | 17.7762
2648 | 7.3556 | 4/16/2015 | 13:27:8 | 8604 | 0.53775 | 17121.3375 | 13.0856 | 13.0618 | 55.5112 | 18.1304
2649 | 7.3583 | 4/16/2015 | 13:27:38 | 8412 | 0.52575 | 16907.5382 | 13.3529 | 13.3279 | 55.9903 | 18.2937
2650 | 7.3611 | 4/16/2015 | 13:28:8 | 8244 | 0.51525 | 16723.2099 | 13.5864 | 13.5605 | 56.4089 | 18.7919
2651 | 7.3639 | 4/16/2015 | 13:28:38 | 8097 | 0.50606 | 16563.982 | 13.7905 | 13.7637 | 56.7746 | 19.176
2652 | 7.3667 | 4/16/2015 | 13:29:8 | 7966 | 0.49788 | 16423.6755 | 13.9722 | 13.9446 | 57.1002 | 20.1716
2653 | 7.3694 | 4/16/2015 | 13:29:38 | 7850 | 0.49063 | 16300.6662 | 14.1329 | 14.1046 | 57.3882 | 21.1344
2654 | 7.3722 | 4/16/2015 | 13:30:8 | 7744 | 0.484 | 16189.2583 | 14.2796 | 14.2506 | 57.6511 | 21.7352
2655 | 7.375 | 4/16/2015 | 13:30:38 | 7648 | 0.478 | 16089.172 | 14.4124 | 14.3828 | 57.8891 | 22.0056
2656 | 7.3778 | 4/16/2015 | 13:31:8 | 7411 | 0.46319 | 15845.3287 | 14.74 | 14.7088 | 58.4758 | 21.9251